Załącznik nr 2

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- Stanowisko do badań dzieci

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Wózek specjalistyczny do badań dzieci w pomieszczeniach na terenie szpitala |  |
|  | Budowa wózka składająca się z podstawy, kolumnowego układu podnoszenia oraz leża wózka |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, odporna na mycie i dezynfekcję szpitalną |  |
|  | Długość całkowita wózka max 1450 mm |  |
|  | Szerokość całkowita wózka max 750 mm |  |
|  | Leże wózka składające się z 2 segmentów: stały segment leża oraz ruchomy segment oparcia pleców |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców uzyskiwana przy pomocy sprężyny gazowej |  |
|  | Zakres kąta nachylenia segmentu oparcia pleców min od 0° do 70° |  |
|  | Segmenty leża wypełnione płytą HPL przezierną dla promieni RTG |  |
|  | Krążki odbojowe we wszystkich narożach wózka |  |
|  | Uchwyty dla personelu do przetaczania wózka umieszczone od strony głowy i nóg pacjenta, wypełnione płytą HPL |  |
|  | Regulacja wysokości realizowana hydraulicznie przy pomocy dźwigni nożnych dostępnych po obu stronach wózka |  |
|  | Zakres regulacji wysokości w zakresie min od 580 do 880 mm |  |
|  | Regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowana hydraulicznie przy pomocy dźwigni nożnych z wyraźnym oznaczeniem realizowanych funkcji. Dźwignie umieszczone z dwóch stron podstawy wózka |  |
|  | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min 18° dla obu funkcji |  |
|  | Podwozie posiadające osłonę z tworzywa sztucznego z wyprofilowaną półką na butlę tlenową oraz osobną półką na podręczne rzeczy pacjenta |  |
|  | Cztery koła jezdne o średnicy 200 mm z bieżnikiem przeciwpoślizgowym, posiadające tworzywową osłoną |  |
|  | Centralny system blokowania kół jezdnych wózka oraz blokada kierunku jazdy przy użyciu dźwigni nożnych |  |
|  | Dźwignie system blokowania kół jezdnych wózka przy każdym kole wózka |  |
|  | Poręcze boczne oraz uchwyty do prowadzenia wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, wypełnione płytą HPL z elementami graficznymi dla dzieci |  |
|  | Materac z pokrowcem nieprzemakalnym o grubości min 5 cm z zamkiem, wodoszczelny, |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2012 dla producenta – dołączyć do oferty |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty |  |
|  | Wyrób zgodny z dyrektywą 93/42/EEC – dołączyć do oferty dokument potwierdzający z niezależnej jednostki notyfikowanej |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument dołączyć do oferty |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – informację dołączyć do oferty |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy