PAKIET  NR  4

Zadanie nr  2 - Pozycja  A.10 – Autoklaw parowo-próżniowy o pojemności 100-120 litrów o zasilaniu trójfazowym – szt. 1

Zadanie  nr 3 - Pozycja  A.14 – komory laminarne – szt. 2

Zadanie  nr 5 - Pozycja  A.19 – cieplarka laboratoryjna – szt. 1

Zadanie  nr 9 - Pozycja  B.10 – zamrażarka – szt. 1

DOTYCZY WSZYSTKICH URZĄDZEŃ:

- Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji,

nie rekondycjonowane.

- Przeglądy okresowe w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty.

- Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat.

- Zapewnione szkolenie personelu w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji urządzenia, potwierdzone certyfikatem w cenie oferty

- Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej

UWAGA!  - W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy dołączyć katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta, opisy w języku polskim zawierające informacje niezbędne dla oceny oferowanego asortymentu potwierdzające w sposób jednoznaczny jego zgodność z wymaganiami . Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zadanie nr  2

Pozycja  A.10  – Autoklaw parowo-próżniowy o pojemności 100-120 litrów o zasilaniu trójfazowym – szt. 1

Obudowa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, elementy obudowy narażone na intensywne oddawanie ciepła (pokrywa zamykająca, elementy w bezpośrednim sąsiedztwie wytwornicy pary i komory sterylizacyjnej) pokryte utwardzonym tworzywem w celu zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu pracy

Urządzenie wyposażone w blokowane kółka do łatwego przemieszczania urządzenia

Wytwornica pary wodnej umieszczona jest w obudowie autoklawu i oddzielona od komory roboczej, w celu jej stałej gotowości do pracy; system poboru wody do wytwornicy - automatyczny

Sterylizatory wyposażone są w porty walidacyjne umożliwiające wprowadzenie odpowiednich czujników

Urządzenie posiada pneumatyczne, automatyczne uszczelnienie pokrywy

Pokrywa otwierana jest horyzontalnie

Sterowanie procesem sterylizacji automatyczne, mikroprocesorowe

średnica komory 50cm , komora pionowa ładowana odgórnie

wysokość załadunkowa min 80cm

maks. Ciśnienie 3 bar

maks temp sterylizacji 140st

Autoklaw wyposażony w graficzny, dotykowy wyświetlacz LCD, przedstawiający kolejne etapy cyklu sterylizacji w postaci wykresu, wskazujący aktualne parametry pracy (ciśnienie, temperaturę, czas trwania cyklu oraz numer wybranego programu); archiwizowanie danych odbywa się za pomocą bezprzewodowej komunikacji

Menu autoklawu i wszystkie komunikaty wyświetlane w języku polskim

Rejestracja graficzna parametrów sterylizacji: czasu, temperatury oraz ciśnienia

Możliwość zainstalowania zewnętrznego kompresora do obsługi systemu szybkiego chłodzenia i pneumatyki autoklawu, lepszej dystrybucji pary oraz zapobiegający nagłemu wzrostowi temperatury cieczy poddanej sterylizacji w przypadku nagłego obniżenia ciśnienia

Automatyczny system poboru wody do wytwornicy pary

Możliwość programowania godziny rozpoczęcia cyklu w dowolnym czasie

Pomiędzy cyklami urządzenie może przejść w stan czuwania zmniejszający zużycie energii oraz przyspieszający nagrzanie komory po okresie oczekiwania

Autoklaw wyposażony w elastyczną sondę pozwalającą na monitorowanie temperatury w pojemnikach o różnej objętości cieczy

Sygnalizacja wizualna i dźwiękowa zakończenia cyklu sterylizacji

24 standardowe programy sterylizacji, w tym temperatur: 115, 121°C oraz czterech programów testujących dotyczących parametrów próżni, ciśnienia, test Bowie – Dick'a, test dekontaminacyjny, opcjonalnie dostępna funkcja aparatu Koch'a

Możliwość zaprogramowania dodatkowych programów sterylizacji

Możliwość sterylizacji brudnej bez emisji pary i aerozoli na zewnątrz autoklawu przed zakończeniem cyklu sterylizacyjnego – sterylizacja brudna bez konieczności używania filtra HEPA

Obecna ciśnieniowa i termiczna blokada zabezpieczająca przed otwarciem pokrywy w trakcie cyklu

Pokrywa autoklawu otwierana horyzontalnie, zapewniająca maksymalną ergonomię pracy oraz minimalizująca ryzyko poparzenia parą

Urządzenia wyposażone w wielopoziomowe hasło dostępu umożliwiające nadawanie określonych uprawnień dla różnych użytkowników urządzenia

Urządzenie wyposażone w alarmy m.in. zbyt wysokiego ciśnienia w komorze, awarii zamykania i otwierania pokrywy, awarii czujnika ciśnienia, błędu drukarki, braku wody w wytwornicy pary

Autoklawy produkowane zgodnie z normą EN ISO 9001:2000 oraz zasadami GLP i GMP, spełniające europejskie dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa urządzeń mechanicznych - posiadające znak CE a także certyfikat ISO 13485 dla urządzeń w konfiguracjach medycznych

Komplena dokumentacja niezbędna do odbioru urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego

System szybkiego chłodzenia wodnego z wydajnym wymiennikiem ciepła, wspomagany przez wentylator umożliwiający przeprowadzenie większej liczby cykli sterylizacyjnych w ciągu dnia (4-5 cykli w ciągu 8h)

Pompa próżniowa bezolejowa zapewniającą próżnię wstępną pulsacyjną i efektywne suszenie w fazie końcowej. Pompa gwarantuje uzyskanie podciśnienia 50 mBar w komorze sterylizacyjnej

Pojemniki na wodę dejonizowaną

Demineralizator do wody procesowej z konduktometrem z funkcją alarmu

System dejonizacji wody do wytwornicy pary

2 Kosze wykonane ze stali nierdzewnej. Struktura kosza zapobiega gromadzeniu się kondensatu pary wodnej w jego wnętrzu a jego kształt umożliwia sterylizację różnego rodzaju sprzętu używanego w laboratoriach

datalogger do zapisu parametrów procesu

Gwarancja 24 miesiące – wymagane przeglądy gwarancyjne w cenie

Czas reakcji serwisu 2 dni robocze

Dostępność części zamiennych min. 8 lat

Szkolenie personelu z obsługi urządzenia potwierdzone certyfikatem

Instrukcja obsługi w języku polskim

Zadanie  nr 3

Pozycja  A.14 – komory laminarne – szt. 2

Komory z laminarnym przepływem powietrza spełniające wymogi II klasy bezpieczeństwa biologicznego (Biohazard) wg normy EN-12469:2000. – do pracy w pozycji siedzącej

Sterowanie mikroprocesorowe:

podświetlany wyświetlacz LCD informujący o aktualnym stanie pracy komory podając szybkość laminarnego przepływu powietrza, temperaturę wewnątrz i na zewnątrz komory, całkowitą liczbę godzin pracy komory, procent zużycia filtrów HEPA oraz pozostały czas przydatności filtrów HEPA i lampy UV

rozbudowany system alarmowy informujący o nieprawidłowościach laminarnego przepływu powietrza, otwartym oknie frontowym, zużyciu filtrów HEPA i lampy UV, blokadzie wylotowego otworu powietrza, nieprawidłowej pracy wentylatora oraz zaniku zasilania

Przepływ powietrza:

filtracja powietrza przy pomocy 3 filtrów HEPA (główny, wlotowy i wylotowy)

system filtracyjny zapewniający przepływ powietrza z minimalną średnią predkością przekraczającą 0,4 m/s, co jest zgodne z normą EN-12469

podciśnienie wewnątrz komory zapewniające dodatkową ochronę otoczenia przed niebezpieczeństwem kontaminacji

komory wyposażone w 2 wentylatory o klasie ochronności IP-55, sterowane mikroprocesorowo przez automatyczne regulatory prędkości, co zapewnia stałą szybkość laminarnego przepływu powietrza niezależnie od stopnia zanieczyszczenia filtrów

Budowa:

komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej z zachowaniem zaokrąglonych krawędzi w celu łatwego utrzymania w czystości

okno frontowe złożone z wielowarstwowego, bezpiecznego szkła z możliwością całkowitego otwarcia

blat roboczy dzielony na 3, 4, 5 lub 6 części w zależności od szerokości komory, wykonany ze stali nierdzewnej

konstrukcja komory wykonana ze stali pokrytej warstwą epoksydową w celu zapewnienia dużej trwałości i odporności na korozję

Wyposażenie komory:

oświetlenie fluorescencyjne o natężeniu >1000 lux, zamknięte w obudowie i umieszczone poza obszarem potencjalnie skażonym

dwa zawory dla próżni i gazu (jeden ręczny i jeden elektryczny)

gniazdo elektryczne o klasie ochronności IP-44

wanienka ze stali nierdzewnej umieszczona pod blatem roboczym pozwalające na zbieranie rozlanych cieczy

port pozwalający na przeprowadzenie testu DOP filtrów HEPA

łatwy dostęp do filtrów, wentylatorów i sterowania w trakcie wykonywania konserwacji i czynności serwisowych poprzez podniesienie przedniego panelu komory

lampa UV-C do sterylizacji komory zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem

licznik kolonii

możliwość bezpiecznej wymiany filtrów bez ryzyka kontaminacji pomieszczenia i bez konieczności przeprowadzenia fumigacji komory.

blat roboczy na wys.770 -800mm

szyby boczne i szyba frontowa ze szkła wielowarstwowego.

Certyfikat bezpieczeństwa odnośnie DIN EN 12469

Deklaracja zgodności WE i Odznaczenie CE .

Certyfikowany system mierzenia jakości: DIN EN ISO 9001:2008.

Filtry HEPA odpowiadające klasie H14 odnośnie DIN EN 1822-1 (MPPS 99,995%)

Gwarancja 24 miesiace – przeglądy gwarancyjne w cenie

Instrukcja obsługi w języku polskim, szkolenie personelu w miejscu instalacji

Dostawa i instalacja, uruchomienie w cenie oferty

Czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych

Zadanie  nr 5

Pozycja  A.19 – cieplarka laboratoryjna – szt. 1

Cieplarka z chłodzeniem i regulacją wilgotności  o pojemności komory  50l-60l – obsługa w jęz. polskim

Komora wewnętrzna i zewnętrzna ze stali nierdzewnej

Komora wew szer 400mm, wysokości 425mm, głęb – ( z wentylatorem) – 330mm

Możliwośc zainstalowania 5 półek– maks obciążenie półki 15 kg

Drzwiczki ze stali nierdzewnej z klamką, dodatkowe wewnętrzne drzwi szklane

czujnik temperatury Pt100 klasy A, w obwodzie czterożyłowym dla ciągłości wskazań, wskaźnik awarii w przypadku awarii jednego z czujników - podwójne

zakres temperatury   +18-90 st C

pojemnościowy czujnik do pomiaru wilgotności względnej

aktywne sterowanie mikroprocesowe do nawilżania i osuszania (20-95% rh); system zapewniający szybkie osiągnięcie zadanej wilgotności i powrót do pierwotnych parametrów; osuszanie za pomocą sterylnego filtra

zakres regulacji wilgotności  20 do 95 % Rh

Oprogramowanie CELSIUS

System ogrzewania komory roboczej poprzez wszystkie 6 ścian

Wyposażone w port USB, Ethernet i port drukarki

perforowane półki ze stali nierdzewnej szt. 3

port wejściowy, średnica otworu 40mm, nieprzepuszczający wilgoci, zamykany korkiem silikonowym

sygnalizacja akustyczna otwartych drzwi; włączonego/wyłączonego wentylatora

gwarancja 24 miesiące – przeglądy gwarancyjne w cenie

czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych

części zamienne dostępne 8 lat

instrukcja obsługi w języku polskim, szkolenie personelu w miejscu instalacji

Zadanie  nr 9

Pozycja  B.10 – zamrażarka niskotemperaturowa– szt. 1

Zamrażarka niskotemperaturowa do -86°C do długotrwałego przechowywania materiału biologicznego np. wirusów, erytrocytów, leukocytów, tkanek oraz odczynników laboratoryjnych

Programowanie temperatury w zakresie -40°C -86°C

Programowanie progów alarmowych dla temperatury za niskiej / za wysokiej

Alarmy wizualne i akustyczne: temperatury za niskiej / za wysokiej oraz zaniku zasilania

Monitoring temperatury z możliwością odczytu i rejestracji wskazań

Pojemność około 350l, komora robocza z półkami lub szufladami

Nierdzewne wnętrze, wykonane w całości ze stali nierdzewnej

Wewnętrzny rejestrator danych, wartości pomiarowe w otwartym formacie do odczytu przez USB

Obudowa malowana proszkowo lub ze stali nierdzewnej

Dostępne nóżki i kółka dla ułatwienia przemieszczania urządzenia

Drzwi zamykane na klucz

Izolowane drzwi wewnętrzne do każdej sekcji zamrażarki, zapobiegające zmianom temperatury podczas otwierania zamrażarki

Halogeny aktywowane poprzez otwarcie zewnętrznych drzwi zamrażarki

Podgrzewana uszczelka przy drzwiach zewnętrznych

Mikroprocesorowe sterowanie układem kontroli temperatury z wyświetlaczem LCD zadanej i aktualnej temperatury oraz temperatur granicznych

Bateryjne podtrzymanie pracy sterownika i rejestratora

Opcjonalny system backup podtrzymujący pracę zamrażarki przez 48 godzin

Zamrażarka do podłączenia systemu GSM powiadamiania Użytkownika telefonicznie o stanach alarmowych

Złącza RS485/232

Wyjście USB umożliwiające odczyt i skopiowanie parametrów pracy urządzenia

Czynniki chłodnicze wyłącznie ekologiczne, nie wybuchowe, nie toksyczne, wolne od CFC i HCFC

Zamrażarki produkowana zgodnie z normą ISO 9001:2000 oraz ISO 13485:2003

komora zamrażarki podzielona na 3 sekcje z możliwością regulacji wysokości półek

sekcje zamrażarki zamykane oddzielnymi drzwiami wewnętrznymi wyposażonymi w izolację

ogrzewany zawór zapobiegający powstawaniu podciśnienia w komorze

wskaźnik informujący o konieczności wyczyszczenia filtra

łatwy dostęp do filtra powietrza położonego w części frontowej zamrażarki

automatyczne, ponowne włączenie zamrażarki po awarii zasilania

zabezpieczenie hasłem panelu sterowania

rejestrator 7-dniowy dla prowadzenia dokumentacji parametrów pracy zamrażarki

Gwarancja 24 miesiace – przeglądy gwarancyjne w cenie oferty, odpowiednie dla tego typu urządzeń wymagane certyfikaty

Czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych

Dostawa i instalacja, uruchomienie w cenie oferty + szkolenie personelu z obsługi urządzenia

Instrukcja obsługi w języku polskim

Dostępność części zamiennych min. 8 lat