|  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wykaz odczynników i materiałów zużywalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tabela asortymentowo-cenowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Odczynniki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tabela A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Szacunkowa liczba oznaczeń na 36 m-cy | Wielkość opakowania | Liczba potrzebnych opakowań na 36 m-cy | Cena jednostkowa opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT |  | Wartość brutto PLN |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % | PLN |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw do PT + fibrynogen |  | 22 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do APTT |  | 16 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do D-Dimerów |  | 13 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | miejscowość, dnia.......... |  |  |  |  | ................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | podpis i pieczęć przedstawiciela Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |

| II. kalibratory, materiały kontrolne, odczynniki dodatkowe, materiały zużywalne oraz inne materiały eksploatacyjne konieczne do wykonania oznaczeń wymienionych w tabeli A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tabela B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | Nr katalogowy | Liczba potrzebnych opakowań na 36 m-cy | Cena jednostkowa opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT |  | Wartość brutto PLN |  |
|  |  |  |  |  |  | % | PLN |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |
| miejscowość, dnia.......... |  |  |  |  | ................................................ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | podpis i pieczęć przedstawiciela Wykonawcy |  |  |  |  |

| III. Dzierżawa analizatora do badań biochemicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tabela C |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedmiot dzierżawy (nazwa) |  | Jednostka miary | Czynsz miesięczny | Liczba miesięcy | Wartość netto zł | Podatek VAT % | Wartość brutto zł |  |
|  |  | 1 miesiąc |  | 36 |  |  |  |  |
| Razem wartość oferty netto (suma I + II + III ) : .................. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Słownie: .............................. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość oferty brutto(suma I + II + III) : ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Słownie: .................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| miejscowość, ............. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Karta techniczna automatycznego analizatora koagulologicznego

## Rodzaj analizatora w pełni automatyczny analizator typu random-access do badań koagulologicznych

## Mozliwość swobodnego dostawiania próbek w trakcie pracy analizatora. 3 podajniki po 10 próbek

## Obsługa poprzez kolorowy, dotykowy panel sterujący lub zewnętrzną klawiaturę i myszkę

Ilość ścieżek pomiarowych: 3 – chronometryczna, chromogenna, turbidymetryczna

Zakres badań: PT + Fibrynogen, APTT, Fibrynogen Clauss, TT, ATIII, D-Dimer, Białko C, czynniki od II do XII, czynnik VIII metodą chromogenną plazminogen, alfa-2-antyplazmina, antykoagulant tocznia, białko S i inne

Mozliwość oznaczenia każdej próbki jako pilne - CITO

Podgląd przebiegu reakcji

Wydajność: 70 ozn./godz dla PT, 45 ozn./godz dla APTT

## Pomiar stężenia fibrynogenu podczas pomiaru PT

## Pomiar stężenia fibrynogenu metodą Claussa

## Podawanie automatycznie wartości INR wyliczane przez aparat z PT

Pobieranie materiału z próbki pierwotnej (próbówka wyjęta z wirówki bez przelewania i naczyniek pośredniczących) bez potrzeby wstępnego przygotowania

Automatyczne pobieranie próbek, odczynników i rozcieńczalników potrzebnych do wykonania pomiaru

Podajniki na próbki przystosowane do różnego rodzaju próbówek w tym pediatrycznych

Oddzielne igły dozujące do osoczy i odczynników

Automatyczne układy kompensacji zmętnienia pierwotnego (możliwość pomiaru osoczy lipemicznych, zhemolizowanych, żółtaczkowych)

Automatyczna kompensacja zanieczyszczenia toru pomiarowego i kuwety

Możliwość samodzielnego programowania pomiarów w tym wybór: oznaczenie pojedyńcze lub dublet lub dowolna ilość powtórzeń

Możliwość automatycznego powtórzenia pomiaru przy wyniku poza zakresem referencyjnym lub będącym w zakresie wartości krytycznych

Indeksowanie wyników poza zakresem referencyjnym lub w zakresie wartości krytycznych

Automatyczne rozcieńczanie próbek po przekroczeniu zakresu pomiarowego

## Automatyczna kalibracja z pamięcią krzywych - stabilna dla danej serii odczynników

## Drukowanie graficzne krzywych kalibracyjnych

## Program „Kontrola Jakości” z pamięcią wyników i możliwością wydrukowania ( wykres Levey-Jenningsa)

Wbudowany czytnik kodów kreskowych dla próbek pacjentów

Możliwość podłączenia zewnętrznego czytnika kodów kreskowych

## Podłączenie do sieci komputerowej LIS – komunikacja dwukierunkowa z zewnętrznym zlecaniem badań- system w Laboratorium Centrum Marcel , na koszt oferenta

## Drukowanie lub przesyłanie wyników pomiarów - zbiorczych i zarchiwizowanych z podaną datą i godziną wykonania, zlecającym, wykonującym, peselem, zakresem wartości referencyjnych

## Oprogramowania w j. polskim z możliwością podawania wyniku w dowolnej formie i dowolnych jednostkach

## Aplikacje odczynnikowe na aparat w j. polskim

## Warunki produkcji, przechowywania i transportu: nadzorowane przez posiadany system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 13485:2016

Parametry odczynników i części zużywalnych wraz z obsługą serwisową

do analizatora  koagulologicznego

- Odczynniki przeznaczone do optycznej metody pomiaru-optycznie czyste (niemętne).

- Wysokoczuła tromboplastyna oparta na rekombinowanym czynniku tkankowym trwałość odczynnika po rekonstytucji  min. 30 dni.

- Współczynnik czułości tromboplastyny  - ISI nie większe niż 1,1.

- Możliwość oznaczania fibrynogenu równolegle z PT bez dodatkowego zakupu odczynnika do oznaczania fibrynogenu ,

- Odczynniki do APTT z chlorkiem wapnia w zestawie trwałość po rekonstytucji  30 dni

- Materiały kontrolne na 3 poziomach od jednego producenta (poziom: normalny, patologiczny niski i patologiczny wysoki) z możliwością mrożenia.

- Ulotki odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych zawierają metodyki, parametry i wyniki oznaczeń kontrolnych uzyskanych dla danego typu aparatu, udokumentowanych wynikami badań.

- Karty charakterystyki do odczynników.

- Ulotki w języku polskim.

- Odczynniki są akceptowane przez wytwórcę w/w aparatów.

- W przypadku zastosowania nieoryginalnych odczynników i części zamiennych wymagany jest dokument potwierdzający, że odczynniki i części zamienne mogą być stosowane w wyżej wymienionych koagulometrach.

Dokument winien być wystawiony przez producenta analizatorów lub autoryzowany serwis.

- W czasie awarii aparatu lub jego naprawy w serwisie dostarczamy aparat zastępczy.

- Kompatybilność odczynników  z posiadanym analizatorem Coag Chrom 3003,

będącym aparatem back-up i  zapewnienie bezpłatnego przeglądu okresowego.

Wykonawca na potwierdzenie jakości oferowanych wyrobów dostarcza certyfikat potwierdzający posiadanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normami:

ISO 13485:2016