Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup sprzętu medycznego w ramach zadania pn.

"Modernizacja pawilonu „B” na potrzeby oddziału pulmunologicznego”

Załącznik A – spis załączników

szczegółowej specyfikacji

DOTYCZY WSZYSTKICH URZĄDZEŃ, ZAMAWIANEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA:

- Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji,

nie rekondycjonowane.

- montaż i podłączenie w zakresie oferty.

- Przeglądy okresowe w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty.

- Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat( chyba że w specyfikacji szczegółowej zaznaczono inaczej)

- Zapewnione szkolenie personelu w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji urządzenia, potwierdzone certyfikatem w cenie oferty ( jeśli dotyczy)

- Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej

- Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące, jeśli w specyfikacji szczegółowej dotyczącej produktu nie podano inaczej.

- Serwis ( podać adres i dane kontaktowe), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych.

UWAGA!  - W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ do oferty należy dołączyć katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta, opisy w języku polskim zawierające informacje niezbędne dla oceny oferowanego asortymentu potwierdzające w sposób jednoznaczny jego zgodność z wymaganiami SIWZ . Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Kryteria oceny:

100% -  cena,

ZADANIA I PAKIETY:

- Sprzęt medyczny

Pakiet nr  1. załącznik nr 1

Pakiet nr 2. załącznik nr 1

Pakiet nr 3. załącznik nr 1

Pakiet nr 4. załączniki nr 1

Pakiet nr 5. załącznik nr 1

Pakiet nr 6. załączniki nr 1

Pakiet nr 7. załącznik nr 1

Pakiet nr 8. załącznik nr 1

Pakiet nr 9. załącznik nr 1

Pakiet nr 10. załącznik nr 1

Pakiet nr 11. załącznik nr 1

Pakiet nr 12. załącznik nr 1

Pakiet nr 13. załącznik nr 1

Pakiet nr 14. załącznik nr 1

Pakiet nr 15. załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

UWAGA:  Oferent-dostawca zapewnia specjalistyczny montaż zamówionego sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Kolorystyka wybranego wyposażenia do uzgodnienia z Zamawiającym podczas wizji lokalnej.

Pakiet nr.1 Załącznik  nr – 1   - Aparat  USG -  szt. 1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | Parameter / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat USG dedykowany na oddziały intensywnej terapii, anestezjologii, medycyny ratunkowej. Przystosowany do pracy w warunkach ciągłego ruchu, zmiennych warunków otoczenia takich jak wysoka i niska temperatura. Odporny na wstrząsy. Waga aparatu (bez głowic i wózka) max 7kg. |  |
|  | Dedykowany wózek jezdny do aparatu z regulacją wysokości min. 35 cm |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, w najnowszej dostępnej wersji oprogramowania, rok produkcji 2024r. |  |
|  | Aparat o czasie uruchamiania poniżej 60s od włączenia i poniżej 10s z trybu czuwania. |  |
|  | Dotykowy, płaski monitor bez wystających pokręteł, wysokiej rozdzielczości min 1920x1024 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu LCD o przekątnej ekranu min 15". Całkowicie zmywalny panel operatora bez wystających pokręteł. |  |
|  | Monitor aparatu wyposażony w czujnik natężenia oświetlenia pozwalający na automatyczne dostosowanie wyświetlania do warunków otoczenia. |  |
|  | Wyświetlacz pozostałego czasu pracy na baterii |  |
|  | Aparat wyposażony w uchwyty na głowicę i żel w górnej części monitora. |  |
|  | Minimum 3 aktywne gniazda do podłączenia głowic obrazowych |  |
|  | Zasilanie 230 VAC ±10%, 50Hz oraz z wbudowanej baterii akumulatorów. Zasilanie z akumulatora min. 2 godziny ciągłej pracy |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu wynikający z częstotliwości pracy wszystkich dostępnych głowic min.2,0-20,0 MHz |  |
|  | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE ≥ 160 s |  |
|  | B-mode (2D) |  |
|  | Minimum 8 stref regulacji wzmocnienia TGC |  |
|  | Regulacja map szarości |  |
|  | Zakres dynamiki min. 40 - 100dB |  |
|  | Głębokość obrazowania aparatu min od 1,0 – 35,0 cm. |  |
|  | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) |  |
|  | Cyfrowa filtracja szumów – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości |  |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych. |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. |  |
|  | Oprogramowanie do badań min. - Brzusznych - Kardiologicznych (dorosłych i dzieci) - Opłucnej/Klatki piersiowej - Neonatalnych - Piersi - Ginekologicznych - Mięśniowo – szkieletowych - Położniczych - Nerwów - Procedur interwencyjnych - Pediatrycznych - Małych narządów - Urologicznych - Naczyniowych - Rektalnych - Dermatologicznych - Reumatologicznych - Kardiologicznych przezprzełykowych |  |
|  | M-mode |  |
|  | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym i na pętlach obrazowych 2D odtwarzanych z pamięci aparatu |  |
|  | Doppler Kolorowy (CD). |  |
|  | M-mode i anatomiczny M-mode w trybie kolorowego dopplera |  |
|  | Power Doppler (PD). |  |
|  | Spektralny Doppler tkankowy (TDI) |  |
|  | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PWD). |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze pulsacyjnym ≥ 8,0 m/s. |  |
|  | Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 1,0-15,0 mm. |  |
|  | Korekcja kąta w zakresie minimum ± 85º |  |
|  | Możliwość regulacji położenia linii bazowej, korekcji kąta i prędkości przesuwu na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku |  |
|  | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym. |  |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD). |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze ciągłym ≥ 13,0 m/s. |  |
|  | Triplex-mode (B+CD/PD+CWD) w czasie rzeczywistym. |  |
|  | Protokół DICOM |  |
|  | Moduł WiFi |  |
|  | Pakiet pomiarowy ogólny: Dystans, obwód, powierzchnia, zwężenie, kąty Dedykowane pomiary minimum : Kardiologiczne, mięśniowo-szkieletowe, naczyniowe, ginekologiczne, urologiczne |  |
|  | Możliwość edycji, wprowadzania własnych pomiarów przez użytkownika. |  |
|  | Pomiary automatyczne: - automatyczny pomiar CO (cardiac output) oraz VTI na obrazie serca - automatyczny pomiar średnicy żyły głównej dolnej w czasie rzeczywistym (IVC) podczas cykli oddechowych - automatyczna detekcja linii B (B-lines) z możliwością przyporządkowania konkretnego wyniku do odpowiadającego segmentu płuc |  |
|  | GŁOWICA CONVEX 2D szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwością pracy do badań brzusznych Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział min. 2,0 – 5,0 MHz. Minimum 190 kryształów tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy. |  |
|  | GŁOWICA LINIOWA szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy do badań narządów powierzchownych Zakres częstotliwości pracy min. 5.0 - 12,0 MHz. Ilość kryształów w głowicy min 190 |  |
|  | Archiwizacja: Videoprinter monochromatyczny małego formatu Interfejs do archiwizacji danych pacjentów Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB w formatach avi i jpeg. Min. 3 porty Przesyłanie zdjęć lub całych badań na zewnętrzny nośnik za pomocą jednego przycisku Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym dysku SSD o pojemności archiwum minimum 60 GB . Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI Gniazdo internetowe do przesyłania danych |  |
|  | Możliwość rozbudowy : GŁOWICA MIKROKONWEKSOWA wieloczęstotliwościowa ze zmienna częstotliwością pracy. Zakres częstotliwości pracy min. 4.0 - 12,0 MHz. (+/- 1MHz) GŁOWICA LINIOWA wieloczęstotliwościowa ze zmienna częstotliwością pracy, z 4 programowalnymi przyciskami Zakres częstotliwości pracy min. 3.0 – 20.0 MHz (+/- 1MHz) GŁOWICA KARDIOLOGICZNA PEDIATRYCZNA wieloczęstotliwościowa ze zmienna częstotliwością pracy Zakres częstotliwości pracy min. 2 – 8 MHz (+/- 1MHz) GŁOWICA KARDIOLOGICZNA NEONATALNA wieloczęstotliwościowa ze zmienną częstotliwością pracy Zakres częstotliwości min. 3 – 12MHz (+/- 1MHz) GŁOWICA PRZEZPRZEŁYKOWA wieloczęstotliwościowa ze zmienną częstotliwością pracy Zakres częstotliwości pracy min. 2.0 – 8.0 MHz (+/- 1MHz) GŁOWICA ENDOWAGINALNA wieloczęstotliwościowa ze zmienną częstotliwością pracy Zakres częstotliwości pracy min. 4.0 – 12 MHz (+/- 1MHz) GŁOWICA LINIOWA typu „hokej” wieloczęstotliwościowa ze zmienną częstotliwością pracy Zakres częstotliwości pracy min. 3 – 16 MHz (+/- 1MHz) GŁOWICA LINIOWA wieloczęstotliwościowa ze zmienną częstotliwością pracy Zakres częstotliwości min. 5 – 18 MHz (+/- 1MHz) Pole widzenia głowicy min. 50 mm GŁOWICA LINIOWA „okulistyczna” wieloczęstotliwościowa ze zmienną częstotliwością pracy Zakres częstotliwości min. 8 – 22 MHz (+/- 1MHz) Pole widzenia głowicy max. 13mm Czytnik kodów kreskowych Oprogramowanie do USG okulistycznego w warunkach oddziału ratunkowego Moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalifikowanych inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania. |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji w wersji elektronicznej, PEN Drive (format PDF) dostarczana na etapie dostawy urządzenia |  |
|  | W okresie gwarancyjnym 3 przeglądy techniczne urządzenia na koszt dostawcy. (co 12 miesiecy) |  |
|  | Wykaz upoważnionych serwisów urządzenia na teranie Polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax dostarczany na etapie dostawy urządzenia |  |
|  | Dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 10 lat. |  |
|  | Gwarancja na aparat z głowicami min. 36 miesięcy |  |

Pakiet nr 2 Załącznik  nr  -  1      -   Gazometr szt.1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Gazometr wykonujący w jednej próbce pomiaru: pH, pO2, pCO2 (gazometria); Na, K, Ca2+, Cl (jony); ctHb, FCOHb, FO2Hb, FMetHb, FHHb (oksymetria); mleczany, glukoza, bilirubina z możliwością rozszerzenia oznaczanych parametrów o mocznik i kreatyninę |  |
|  | Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim |  |
|  | Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów. Analizator ma aspirować próbki bezpośrednio ze strzykawki lub z kapilary |  |
|  | Aparat wyposażony we wbudowane mieszadło próbek gazometrycznych i czytnik kodów kreskowych. |  |
|  | Maksymalnie dwa materiały zużywalne: osobne kasety z elektrodami i odczynnikowe. |  |
|  | Możliwość wyjęcia i ponownego użycia wszystkich kaset w analizatorze oraz wyłączenia analizatora bez utraty pozostałych w kasetach testów. |  |
|  | Automatyczna kalibracja (bez użycia butli gazowych). |  |
|  | Automatyczna kontrola jakości przynajmniej raz dziennie dla trzech poziomów kontroli (materiał kontrolny inny niż kalibracyjny) |  |
|  | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym. |  |
|  | Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych, liczona od dnia zainstalowania w aparacie 30 dni a w przypadku kaset z mocznikiem i kreatyniną nie mniejsza niż 14 dni. |  |
|  | Zasilanie awaryjne elementów systemu z UPS lub wbudowanego akumulatora w wypadku zaniku zasilania sieciowego |  |
|  | Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz wbudowana drukarka. |  |
|  | Odczynniki i materiały zużywalne niezbędne do wykonania 300 oznaczeń miesięcznie w okresie 12 miesięcy |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |
|  | Dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 10 lat. |  |
|  | Wykaz upoważnionych serwisów urządzenia na teranie Polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax dostarczany na etapie dostawy urządzenia |  |
|  | W okresie gwarancyjnym 2 przeglądy techniczne urządzenia na koszt dostawcy. (co 12 miesięcy) |  |

Pakiet nr 3 Załącznik  nr  -  1      -   Respirator z zestawem masek szt.2

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| Lp. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Respirator turbinowy do prowadzenia wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej w warunkach terapii domowej i szpitalnej. |  |
| 2. | Możliwość stosowania obwodów: jednorurowy przeciekowy, jednorurowy z zastawką, dwururowy. |  |
| 3. | Mozliwość stosowania z obwodami o oddechowymi o średnicy: 10, 15 i 22 mm |  |
| 4. | Aparat spełniający normy IEC: 60601-1, 60101-1-2, 60601-1-8, 60601-1-11, oraz ISO 10651-2, ISO10651-6 |  |
| 5. | Aparat do wentylacji dorosłych i dzieci od wagi 5 kg. |  |
| 6. | Łatwy dostęp do menu konfiguracji i ustawień, monitorowania, alarmów i informacji z poziomu monitora aparatu poprzez dotykowe przyciski. |  |
| 7. | Samoczynna blokada ekranu dotykowego |  |
| 8. | Dwa poziomy dostępu do menu użytkownika: pacjenta (ograniczony) i kliniczny (pełny) |  |
| 9. | Turbina o wysokiej zdolności kompensacji przecieków, wydajność min 220 l/min |  |
| 10. | Aparat wyposażony w szpitalny wózek jezdny, podstawę na stolik, torbę podróżną przystosowaną również do mocowania na wózku inwalidzkim. |  |
| 11. | Respirator przystosowany do pracy ciągłej |  |
| 12. | Certyfikat możliwości użytkowania aparatu przez pacjenta w samolocie podczas podroży |  |
| 13. | Dostępne tryby pracy: z docelową objętością i ciśnieniem - CPAP - S - T - ST - PAC - PC - ACV - CV - PS z funkcją zapewnienia bezpiecznej objętości TV - PACV z funkcją zapewnienia bezpiecznej objętości TV - PCV - P-SIMV - V-SIMV - iVAPS |  |
| 14. | Możliwość ustawień wentylacji przez ustnik |  |
| 15. | Regulowane wyzwalacze ciśnieniowy i objętościowy o regulacji min. 5 stopni |  |
| 16. | Regulacja częstość oddechu w zakresie wył-80 odd/min |  |
| 17. | Zakres generowanych ciśnień: - IPAP: 2-50 mbar, - EPAP: 0-25mbar, - CPAP: 3-20mbar |  |
| 18. | Objętość oddechowa nastawiana (Vt): 50 - 2500 ml |  |
| 19. | Automatyczny algorytm kompensujący zmienne przecieki: opisać |  |
| 20. | Możliwość zaprogramowania westchnięć |  |
| 21. | Możliwość włączenia wdechu manualnego |  |
| 22. | Kontrola czas narastania ciśnienia wdechowego od Min do 900 ms |  |
| 23. | Regulowany czas wdechu w zakreie min 0,2 do 5 sekund |  |
| 24. | Regulowany wyzwalacz wydechu w zakresie 5% - 90% szczytowego przepływu |  |
| 25. | Monitorowanie: - Krzywe skalarne: cisnienie i przepływ w czasie rzeczywistym - Graficzny wskażnik ciśnienia aktualnego, PEEP/EPAP, średniego. - Pomiar przecieków niezamierzonych - Cyfrowe wskaźnik ciśnienia szczytowgo, - Indeks dyszenia RSBI (f/Vt) - Pomiar wskaźnika I:E - Pomiar w % oddechów inicjowanych i kończonych przez pacjenta - Aparat wyposażony w funkcję testującą konfigurację obwodu oraz przecieki zamierzone - Czytelny symbol wskazujący na rozpoczęcie i zakończenie wdechu przez pacjenta - Zintegrowany pomiar stężenia O2 w układzie oddechowym wychodzącym do pacjenta - Zintegrowany pulsoksymetr wykonujący pomiary również w trybie czuwania (OPCJA) - Szczegółowe dane dotyczące pracy aparatu i wentylacji w ciągu ostatnich 7 dni dostępne na ekranie aparatu i do pobrania przy użyciu PC z zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem - Dane sumaryczne dotyczące pracy aparatu i wentylacji za ostanie 365 dni dostępne na ekranie aparatu i do pobrania przy użyciu PC zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem - Oprogramowanie do analizy danych dostępne dla użytkownika bezpłatnie. |  |
| 26. | Alarmy: - Awarii zasilania - Braku ładowania - Krytycznego poziomu naładowania baterii wewnętrznej - Braku przejścia testu - Niewłaściwej konfiguracji urządzenia (nieprawidłowa maska, adapter, obwód) - Wysokiej nieszczelności - Objętości oddechowej wdechowej i wydechowej (niska, wysoka) - Wentylacji minutowej wdechowej i wydechowej (wysoka, niska) - Wysokiego poziomu ciśnienia i/lub niedrożności - Niskiego poziomu ciśnienia - Niskiej i wysokiej częstości oddechowej - Bezdechu (z możliwością regulacji czasu reakcji) - Niskiego i wysokiego poziomu FiO2 - Niski i wysoki poziom SpO2 oraz tętna - Niskiego i wysokiego PEEP - Niskiego poziomu naładowania baterii - Alarm tolerancji rozłączenia układu w zakresie 5% - 95% - Alarmy o 3 priorytetach (wysoki, średni i niski) - Możliwość wyciszenia alarmów na 2 minuty - Alarm bezdechu z możliwością wyboru: tylko alarm lub alarm z wentylacją bezdechu - Dostępny ekran z podglądem aktywnych alarmów |  |
| 27. | Zintegrowana litowo-jonowa bateria wewnętrzna umożliwiająca pracę respiratora przy w pełni naładowanej baterii przez co najmniej 8 godzin. Wskaźnik naładowania baterii na ekranie respiratora. |  |
| 28. | Maska ustno-nosowa wentylowana. Dostępna z poduszką silikonową w rozmiarach: S,M,L. Złożona z 4 elementów: uprząż, ramka, silikon, kolanko. Magnesy stosowane w dolnej części uprzęży i ramki umożliwiające szybkie zapięcie/wypięcie maski bez konieczności ponownego dopasowywania uprzęży. Maska dostępna w wersji dla kobiet o innym kolorze i rozmiarze uprzęży. Możliwość użycia maski z poduszką wykonaną z pianki z pamięcią kształtu (opcja). Maska wielokrotnego użytku z możliwością dezynfekcji termicznej - maszynowej: 93°C przez 10 minut. Zakres ciśnień terapeutycznych: 3-40 cm H2O. Objętość martwa: 240 ml (rozm. L) - po 10 sztuk w każdym rozmiarze S, M, L |  |
| 29. | Maska ustno-podnosowa wentylowana. Dostępna z poduszką silikonową w rozmiarach: SW, M, L. Złożona z 5 elementów: uprząż, ramka, silikon, pierścień wentylacyjny, kolanko z krótką obrotową rurką. Całkowicie miękka poduszka silikonowa bez sztywnych elementów dopasowująca się do twarzy pacjenta i umożliwiająca skuteczne uszczelnienie. Dzielona część środkowa silikonu - dwa otwory każdy do innego nozdrza zapewnia intuicyjne dopasowanie i stabilne uszczelnienie. 4-punkty regulacji uprzęży - dwa w górnej i dwa w dolnej części ramki. Brak regulacji uprzęży na czubku głowy w celu łatwego i szybkiego dopasowania. Magnesy stosowane w dolnej części uprzęży i ramki umożliwiające szybkie zapięcie/wypięcie maski bez konieczności ponownego dopasowywania uprzęży. Maska umożliwia pacjentowi noszenie okularów. Ramiona ramki pokryte delikatnym materiałem dla zapewnienia komfortu pacjentowi. . Maska wielokrotnego użytku z możliwością dezynfekcji termicznej: 90–93°C przez 1 do 10 minut lub 75°C przez 30 minut. Zakres ciśnień terapeutycznych: 4-30 cm H2O. Przepływ 35 l/min dla 11 cm H2O; 54 l/min dla 24 cmH2O. - po 5 sztuk w każdym rozmiarze S, M, L |  |
| 30. | Maska ustno-nosowa niewentylowana. Dostępna z poduszką silikonową w rozmiarach: S,M,L. Złożona z 4 elementów: uprząż, ramka, silikon, kolanko. Maska wielokrotnego użytku z możliwością dezynfekcji termicznej - maszynowej - 93 °C przez 10 min. (poduszka, uprząż, ramka) i 90-93 °C przez 5-10 minut (kolanko). Magnesy stosowane w dolnej części uprzęży i ramki umożliwiające szybkie zapięcie/wypięcie maski bez konieczności ponownego dopasowywania uprzęży. Do stosowania z ciśnieniami terapeutycznymi 3-40 cm H2O. Objętość martwa dla maski (poduszka+kolanko) = 247 ml (rozm. L). Możliwość użycia maski z poduszką wykonaną z pianki z pamięcią kształtu (opcja). Możliwość uzyskania maski przeciekowej z wykorzystaniem odpowiedniego kolanka (opcja). - po 10 sztuk w każdym rozmiarze S, M, L |  |
| 31. | Maska ustno-nosowa niewentylowana. Posiada złącze żeńskie 22mm. Przeznaczona do wentylacji pacjentów >30 kg. Dostępna z poduszką silikonową w rozmiarach: XS,S,M,L. Złożona z 5 elementów: uprząż, ramka, silikon, kolanko, klips z mechanizmem szybkiego uwalniania. Maska wielokrotnego użytku z możliwością dezynfekcji termicznej - maszynowej - 90 °C Przez 5 min. Uprząż mocowana na haczyki w dolnej i górnej części ramki. Objętość martwa 214 ml (rozm. L). Zakres ciśnień terapeutycznych: 0-40 cmH2O -po 10 sztuk w każdym rozmiarze S, M, L |  |
| 33. | Obwód oddechowy pojedynczy (jednorurowy) dł 1.83m, średnica 22mm - 100 szt. |  |
| 33. | Obwód oddechowy dwururowy dł 1.8m, średnica 22mm - 10 sztuk |  |
| 34. | Filtry wlotu powietrza do respiratora - 30 sztuk |  |
| 35. | Port przeciekowy do obwodu oddechowego pojedynczego - 20 sztuk |  |
| 36. | Łącznik tlenu do respiratora - 20 sztuk |  |
| 37. | Filtry przeciwbakteryjne- 300 sztuk |  |
| 38. | Możliwość rozbudowy o zewnętrzne baterie do czasu zasilania min 24 godziny |  |
| 39. | Możliwości podłączenia nawilżacza z podgrzewaczem lub filtra typu HME |  |
| 40. | Głośność pracy respiratora - max 35dB |  |
| 41. | Serwis turbiny nie częściej niż 35 000 godzin pracy turbiny |  |
| 42. | Autoryzowany serwis na terenie RP. Serwis możliwy do wykonania przez przeszkolonego pracownika w miejscu pracy aparatu, bez konieczności odsyłania do specjalistycznego warsztatu |  |
| 43. | Polskie menu aparatu i instrukcja obsługi |  |
| 44. | Gwarancja 24 m-ce. |  |

# Pakiet nr – 4 Załącznik  nr  - 1 – Kapnometr -  szt.  1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Wymiary Szerokość: max. 240 mm Głębokość: max. 280 mm Wysokość: max. 140 mm Waga: max. 2,3 kg |  |
|  | Wyświetlacz Ekran min: przekątna min. 6 cali, pojemnościowy ekran TFT, 640 × 240 pikseli, Opcje wyświetlania: widok numeryczny, widok trendów |  |
|  | Dostępne wstępnie skonfigurowane, wybierane przez użytkownika ekrany pomiarów: wyświetlające wartości / trendy dla tcPCO2, RHP (względna moc grzewcza); limity alarmowe dla tcPCO2, wartości wyjściowe/odniesienia, wartości dla tcPCO2, RHP (względna moc grzewcza); wizualne sygnały alarmowe; ikony statusu (np. pozostały czas monitorowania) |  |
|  | Wbudowany barometr Zakres min: 350–820 mmHg lub 47–109 kPa Dokładność min ± 3 mmHg lub 0,4 kPa |  |
|  | Zasilanie 100–240 V, 50–60 Hz Wbudowana bateria pozwalająca na pracę bez zasilania min. 10 godziny. Akumulator litowo-jonowy. |  |
|  | Przezskórne ciśnienie dwutlenku węgla/tcpCO2: - Minimalny zakres pomiaru: 0–200 mmHg. - Minimalna rozdzielczość przy pomiarze do 100mmHg - 0,1mmHg (0,01 kPa). - Minimalna rozdzielczość przy pomiarze powyżej 100mmHg - 1 mmHg (10 kPa). - Minimalny czas reakcji - nie większy niż 80 s. |  |
|  | Czujnik pomiarowy w technologii cyfrowej mierzący: tcpCO2 |  |
|  | Kalibracja automatyczna. |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim |  |
|  | Komunikacja: wyjście szeregowe (RS-/EIA-232), LAN port (Ethernet 10 BaseT), wyjście analogowe (0–1V). Możliwość podłączenia urządzenia do systemów monitorowania pacjenta. |  |
|  | Czas używania membrany czujnika powyżej 28 dni |  |
|  | Układ alarmowy informujący o konieczności wymiany membrany |  |
|  | Wymiana membrany czujnika - półautomatyczna następująca poprzez umieszczenie głowicy czujnika w specjalnym urządzeniu zmieniającym i sekwencję obrotów - użytkownik nie ma kontaktu z membraną i płynami kalibracyjnymi. |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie w języku polskim, komunikujące się z urządzeniem, umożliwiające ściągniecie i analizę danych z pomiaru. Oprogramowanie do tworzenia raportu z w pełni definiowanymi zakresami. Możliwość instalacji na wielu stanowiskach PC |  |
|  | Wyposażenie urządzenia: - Czujnik pomiarowy w technologii cyfrowej mierzący: tcpCO2 – 1 szt. - Klips mocujący na ucho min.96 szt. - Butla z gazem kalibracyjnym 12 szt. - Membrana czujnika 12 szt. - Żel przewodzący |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |
|  | Dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 10 lat. |  |
|  | Wykaz upoważnionych serwisów urządzenia na teranie Polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax dostarczany na etapie dostawy urządzenia |  |
|  | W okresie gwarancyjnym 2 przeglądy techniczne urządzenia na koszt dostawcy. (co 12 miesięcy) |  |

Pakiet nr – 5 Załącznik nr – 1 – Zestaw do bronchoskopii jednorazowej w wyposażeniem 1 szt.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         ....................................................…

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Zestaw do bronchoskopii jednorazowej z wyposażeniem 1 szt. |  |
|  | Mobilny tor wizyjny HDTV 1szt. |  |
| 2.1 | Funkcja uwydatnienia naczyń krwionośnych i struktury tkanek |  |
| 2.2 | Rozdzielczość sygnału wideo min 1920x1080p, przekątna od 11 do 12 cali |  |
| 2.3 | Możliwość rejestracji zdjęć i filmów z do pamięci wewnętrznej min 64 GB |  |
| 2.4 | Wyjścia/wejścia typu: Min: 1 x USB typu 3,0, 1 x USB typu 2,0 |  |
| 2.5 | Wyjście komunikacyjne RJ45 LAN x1 z opcją integracji sieciowej |  |
| 2.6 | Standard Vesa 75 |  |
| 2.7 | Minimalne in (dane badania): - data badania - czas badania - stoper - imię i nazwisko pacjenta - ID pacjenta - wiek pacjenta - nazwa użytkownika (lekarza) - Imię i nazwisko pacjenta - nazwa placówki (szpitala) |  |
| 2.8 | Funkcja ZOOM min 2x regulowana dotykowo |  |
| 2.9 | Pełne menu procesora w języku polskim (ustawienia oraz wpisywanie pacjenta) |  |
| 2.10 | Możliwość rozbudowy o moduł do podłączenia monitora zewnętrznego |  |
| 2.11 | Możliwość wyświetlania na ekranie monitora podglądu z zapisanych sekwencji wideo |  |
| 2.12 | Możliwość obrazowania w różnych pasmach światła (min 3 pasma) |  |
| 2.13 | Funkcja obrazowania w stopniach : - detekcji (3 stopnie) - zarysu tkanki (3 stopnie) - weryfikacji zmiany (3 stopnie) |  |
| 2.14 | Podłączenie endoskopu do procesora za pomocą jednego konektora |  |
| 2.15 | Gniazdo do endoskopu z zabezpieczeniem przed wypadnięciem endoskopu podczas badania |  |
| 2.16 | Dotykowy panel sterujący wyposażony w funkcję sterowania dotykowego za pomocą 2 palców (panel Tak pojemnościowy) |  |
| 2.17 | Bezpośredni dostęp z panelu dotykowego do funkcji: Tak - Zoom - Wycięcie pasma światła w 3 zakresach - Obrazowanie wąskopasmowe - Eksport zdjęcia do USB - Eksport video do USB - Automatyczna regulacja jasności - Manualna regulacja jasności w 10 stopniach - Manualna regulacja kolorów 10 stopniach - Nagrywanie sekwencji wideo oraz zdjęć |  |
| 2.18 | Regulacja oświetlenia z panelu dotykowego |  |
| 2.19 | Układ regulacji jasności z minimum 3 ustawieniami: ręczne, uśrednione, szczytowe |  |
| 2.20 | Możliwość regulacji ręcznej oświetlania w min 10 stopniach |  |
| 2.21 | Możliwość regulacji barwy czerwonej w min 10 stopniach |  |
| 2.22 | Możliwość regulacji barwy niebieskiej w min 10 stopniach |  |
| 2.23 | Automatyczny balans bieli (balanser bieli na wyposażeniu) |  |
| 2.24 | Możliwość zapisania min 50 pacjentów w menu wewnętrznym procesora wizyjnego |  |
| 2.25 | Zasilanie 230-240V, oraz wymienny akumulator o długości pracy min 2 godziny |  |
| 2.26 | Waga max 1,9kg, |  |
| 3 | Jednorazowy endoskop do toru wizyjnego 25 szt: |  |
| 3.1 | Średnica kanału biopsyjnego – 3mm |  |
| 3.2 | Kąt widzenia 120 stopni |  |
| 3.3 | Kąt zagięcia: 210/180 stopni (góra/dół) |  |
| 3.4 | Funkcja obrazowania wąskopasmowego |  |
| 3.5 | Głębia ostrości 5-50mm |  |
| 4 | Gwarancja 24 miesiące |  |

Pakiet nr - 6 Załącznik nr – 1 – Kardiomonitory  4 szt.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         ....................................................…

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 5kg |  |
| 2. | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia |  |
| 3. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 15 cali, rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli |  |
| 4. | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej 10 krzywych dynamicznych |  |
| 5. | Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut |  |
| 6. | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych – pamięć co najmniej 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów |  |
| 7. | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki |  |
| 8. | Możliwość ustawienia ręcznego oraz automatycznego przyjmowania pacjenta |  |
| 9. | Możliwość ustawienia ręcznego oraz automatycznego wypisania pacjenta po określonym czasie od wyłączenia monitora |  |
| 10. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG; - Odchylenie odcinka ST, - Liczba oddechów (RESP), - Saturacja (Spo2), - Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP), - Temperatura (T1,T2,TD). |  |
| 11. | Pomiar EKG |  |
|  | - Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. Podać |  |
|  | - Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń |  |
|  | - Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. Podać |  |
|  | - Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. Podać |  |
|  | - Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG |  |
|  | - Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. Wymienić |  |
|  | - Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm |  |
|  | - Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych |  |
|  | - Monitorowanie odcinka QT, możliwość ustawienia min. trzech wzorów analizy QTc |  |
|  | - Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 23), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: - Bradykardia, - Tachykardia, - Asystolia, - Tachykardia komorowa, - Migotanie komór, - Migotanie przedsionków, - Stymulator nie przechwytuje, - Stymulator nie generuje impulsów, - Salwa komorowa, - PVC/min wysokie. |  |
| 12. | Pomiar oddechów (RESP) |  |
|  | - Zakres pomiaru: minimum 1-120 oddechów /min Podać |  |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min |  |
|  | - Prędkość kreślenia: co najmniej 3 mm/s; 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. Podać |  |
|  | - Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji |  |
|  | Pomiar saturacji (SpO2) |  |
|  | - Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% |  |
|  | - Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min. Podać |  |
|  | - Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. Podać |  |
|  | - Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik |  |
|  | - Alarm desaturacji |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) |  |
|  | - Oscylometryczna metoda pomiaru |  |
|  | - Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷280 mmHg. Podać |  |
|  | - Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 30÷300 bpm. |  |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. Podać |  |
|  | - Tryb pomiaru: - AUTO; - Ręczny |  |
|  | - Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷480 minut. Podać |  |
|  | - Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie |  |
| 13. | Pomiar temperatury (TEMP) |  |
|  | - Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. Podać |  |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. Podać |  |
|  | - Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa |  |
|  | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe: - Kabel EKG 5-odprowadzeniowy, - Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP, - Mankiet do pomiaru NIBP: średni, - Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips, - Powierzchniowy czujnik temperatury. |  |
| 15. | Możliwość wyposażenia kardiomonitora w wbudowany rejestrator termiczny |  |
| 16. | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy |  |
| 17. | Wyświetlanie informacji pomocy dotyczące elementu zaznaczonego na ekranie w menu użytkownika |  |
| 18. | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów |  |
|  | - Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów |  |
|  | - Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów |  |
|  | - Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru |  |
|  | - Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów |  |
|  | - Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) |  |
| 19. | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta |  |
| 20. | Kardiomonitor wyposażony w tryb nocny z możliwością dostosowania min. jasności, głośności klawiszy, głośności sygnały QRS oraz włączenia bądź wyłączenia tonu zakończenia pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia |  |
| 21. | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów) |  |
| 22. | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów) |  |
| 23. | Funkcja tworzenia raportów EKG, raportów trendów tabelarycznych i graficznych oraz raportów w czasie rzeczywistym z możliwością wydruku raportu na drukarce połączonej poprzez sieć Ethernet. Funkcja wydruku na zewnętrznej drukarce niewymagająca podłączenia kardiomonitora co stacji centralnego monitorowania |  |
| 24. | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor |  |
|  | - Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 2 godziny. Podać |  |
|  | - Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin. Podać |  |
|  | - Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora |  |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci |  |
|  | - Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą |  |
|  | - Po podłączeniu kardiomonitora do stacji centralnego monitorowania możliwość aktywacji z poziomu kardiomonitora trybu prywatnego z funkcją ukrycia danych wyświetlanych na kardiomonitorze (dane pacjenta są widoczne tylko na stacji centralnej) |  |
|  | - Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru |  |
|  | - Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci |  |
|  | - Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci |  |
|  | - Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC) |  |
|  | - Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO, - BIS, - NMT, - EEG, - ScvO2 lub SvO2. |  |
| 25. | Wbudowane złącza USB oraz złącze sieciowe RJ45. Kardiomonitor wyposażony w pokrywę zabezpieczającą złącza w przypadku ich nieużywania |  |
| 26. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora |  |
| 27. | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 |  |
| 28. | Na wyposażeniu statyw na kółkach z półką do montażu kardiomonitora i koszykiem na akcesoria lub wieszak na ścianę z koszykiem na akcesoria – do wyboru przez użytkownika na etapie dostawy |  |
| 29. | Firmowe materiały informacyjne potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu |  |
| 30. | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| 31. | Wyrób Medyczny oznaczony CE |  |
| 32. | Gwarancja – min. 24 miesiące |  |
| 33. | Czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych |  |
| 34. | Dostępność części zamiennych – min. 10 lat |  |

Pakiet nr – 7 Załącznik nr – 1 – Aparat EKG 1 szt.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         ....................................................…

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat - 12 kanałowy elektrokardiograf dający możliwość wydruku na papierze szerokości 112 mm – 1, 3, 6 lub 12 odprowadzeń. |  |
|  | - prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci |  |
|  | - rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG |  |
|  | - możliwe rodzaje badań: Manual, AUTO, automatyczne do schowka, AUTOMANUAL, LONG |  |
|  | - zapis automatyczny z funkcją zapisu do „schowka” |  |
|  | - regulowana długość zapisu badania automatycznego – w przedziale min. od 6 do 30 sekund |  |
|  | - zapis wsteczny przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu ręcznym |  |
|  | - Ekran dotykowy o przekątnej min. 7”, - Rozdzielczość ekranu min. 800x480 pikseli | , |
|  | wydruk na drukarce termicznej aparatu na papierze o szerokości 112 mm,. - możliwość wydruku badania na zewnętrznej drukarce , możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie. |  |
|  | klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi |  |
|  | możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku |  |
|  | obsługa za pomocą panelu dotykowego |  |
|  | pamięć do 1000 pacjentów lub 1000 badań |  |
|  | przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości |  |
|  | automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) |  |
|  | wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta |  |
|  | wykonanie do min 120 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej |  |
|  | ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu |  |
|  | aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu. - możliwość włączania i wyłączania filtrów. - detekcja INOP odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału. - zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym. - archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym nośniku USB. - Współpraca z oprogramowaniem CardioTEKA lub równoważnym. |  |
|  | - Kabel EKG KEKG 30 – szt. 1. - Elektrody przyssawkowe – 1 komplet. - Elektrody kończynowe klipsowe – 1 komplet. - Żel EKG 250g. - Papier EKG - 3 rolki szerokości 112 mm. - Kabel zasilający. - Instrukcja obsługi aparatu w jęz. polskim. |  |
|  | - Wózek dedykowany na aparat EKG. - oprogramowanie CardioTEKA lub równoważne. - pas piersiowy z elektrodami blaszkowymi. - łączniki kabla pacjenta do elektrod jednorazowych - (komplet). Jednorazowe elektrody EKG spoczynkowe – 100szt.. |  |
|  | Na wyposażeniu drukarka laserowa mieszcząca się w wózku aparatu i podłączona |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące. |  |
|  | Szkolenie dla personelu w miejscu instalacji |  |

Pakiet nr 8 Załącznik nr – 1 – Defibrylator  1szt.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         ....................................................…

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Defibrylator 1 szt. |  |
|  | - Defibrylacja ręczna - Kardiowersja - AED - EKG - STYM |  |
|  | Łyżki do defibrylacji zewnętrznej |  |
|  | Kabel EKG |  |
|  | Papier do rejestratora |  |
|  | Żel do defibrylacji |  |
|  | Możliwość zamontowania na poręczy łóżka szpitalnego |  |
|  | Odporność na upadek z wysokości min. 70cm |  |
|  | Odporność na dezynfekcje środkami szpitalnymi |  |
|  | Klasa wodoodporności i pyłoszczelności IP55 |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu |  |
|  | W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu |  |

Pakiet nr 9 Załącznik nr – 1 – Płuczko dezynfektor   1 szt.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         ....................................................…

|  | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Płuczko-dezynfektor do zastosowań w szpitalu – szt. 1 Fabrycznie nowy |  |
|  | ładowany od przodu przeznaczony do opróżniania, mycia i dezynfekcji basenów i pojemników na mocz lub innych pojemników na odpady pochodzenia ludzkiego. |  |
|  | Dezynfekcja termiczna zgodnie z EN-ISO 15883 |  |
|  | Wyświetlanie temperatury i pozostałego czasu do końca procesu |  |
|  | Trzy programy dostępne dla użytkownika: ekonomiczny, normalny i intensywny |  |
|  | 22 dodatkowe programy w tym jeden deykowany do eliminacji Clostridium Difficile zaprogramowane na płycie głównej |  |
|  | Pojemność: 1 basen z pokrywką +1 kaczka lub 3 kaczki |  |
|  | Zasilanie 400V, moc całkowita do 5,6 kW. |  |
|  | Komora ze stali nierdzewnej |  |
|  | Możliwość dozowania środka chemicznego z panelu sterowania. |  |
|  | Objętość komory 57 litrów |  |
|  | Wbudowany wentylator, który szybko suszy pojemniki i schładza je powietrzem oczyszczonym filtrem HEPA (H13) |  |
|  | Konstrukcja i działanie urządzenia zgodne z PN-EN 15883/EN 15883 |  |
|  | Producent oferowanego urządzenia posiada wdrożony system ISO 9001. |  |
|  | Urządzenie zgodne z dyrektywą medyczną 93/42/EEC |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |
|  | Serwis ( podać adres), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych |  |

Pakiet  nr 10 -   Załącznik nr 1 -  Zmywarka z funkcją wyparzania -  szt. 1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Zmywarka z funkcją wyparzania |  |
|  | Wymiary 600x600x850 mm |  |
|  | Wymiary kosza: 500x500 mm |  |
|  | Zmywarka wykonana ze wysokiej jakości stali kwasoodpornej |  |
|  | Programator elektroniczny |  |
|  | Wyświetlacz cyfrowy temperatury wody mycia i płukania |  |
|  | Funkcja wyparzania w 90o |  |
|  | Dozownik płynu myjącego i płuczącego |  |
|  | Pompa spustowa |  |
|  | Funkcja automatycznego wydłużenia czasu mycia do momentu osiągnięcia przez wodę temperatury 90C |  |
|  | Dodatkowy program z wyborem długości czasu mycia od 27 do 627 sekund |  |
|  | Zasilanie 400V |  |
|  | Moc 6,55 kW |  |
|  | Kosz na talerze |  |
|  | Przewód zasilający z wtyczką |  |
|  | Zestaw płynów myjący/nabłyszczający w 5l pojemnikach |  |
|  | Podstawa pod zmywarkę z miejscem na kosze wsadowe wykonane w całości ze stali kwasoodpornej |  |
|  | Gwarancja 24 mies. Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

Pakiet nr – 11 Załącznik nr – 1 – Wózek reanimacyjny (przeciwwstrząsowy) szt. 1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         ....................................................…

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Wózek przeciwwstrząsowy szt. 1 |  |
|  | podstawa wózka wykonana z struktury polimerowej, łatwa w dezynfekcji i czyszczeniu, posiada pięć szuflad oraz 4 cichobieżne koła w tym 2 z blokadą. |  |
|  | nadstawka anestezjologiczna z 20 pojemnikami |  |
|  | zamykany pojemnik na ostre przedmioty |  |
|  | Zamykany pojemnik na ostre przedmioty zamykany pojemnik na ostre przedmioty |  |
|  | pojemnik na rękawiczki |  |
|  | podziałki do segregacji leków w szufladach |  |
|  | wysuwany blat |  |
|  | centralny zamek zamykający wszystkie szuflady |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu |  |
|  | W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu |  |

# Pakiet nr 12

Załącznik  nr – 1 - łóżko szpitalne z osprzętem i materacem – szt. 4

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja stalowa malowana proszkowo o wysokiej stabilności , łatwa w dezynfekcji |  |
|  | Przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona przewodów – łóżko całkowicie pozbawione jakichkolwiek przewodów pomiędzy podstawą i leżem. Siłowniki do poszczególnych regulacji segmentów leża montowane bezpośrednio pod leżem |  |
|  | Łóżko wielofunkcyjne, czterosegmentowe, z czego minimum trzy segmenty ruchome |  |
|  | Leże podzielone na 4 segmenty w tym 3 ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia). Segmenty wypełnione panelami z płyty HPL montowanymi na stałe. Leże wyposażone w zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca na boki co najmniej w segmencie oparcia pleców oraz segmencie uda oraz przed przesuwaniem się materaca wzdłuż co najmniej w segmencie nożnym |  |
|  | Długość łóżka min. 2180 mm |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka min. 950 mm |  |
|  | Długość x szerokość leża min. 2000 x 850 mm |  |
|  | Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki umieszczone przy segmencie oparcia pleców. Dodatkowe dwie tuleje umożliwiające montaż wieszaka kroplówki przy segmencie nóg pacjenta – możliwość montażu wieszaka kroplówki w każdym narożniku leża oraz możliwość montażu innego wyposażenia np. ramy wyciągowej |  |
|  | Funkcje łóżka regulowane elektrycznie za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym przewodowym lub bezprzewodowym: - regulacja wysokości - regulacja segmentu oparcia pleców - regulacja segmentu uda - regulacja przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga |  |
|  | Łóżko wyposażone w dodatkowy panel sterowania dla personelu medycznego, zawieszany na szczycie łóżka od strony nóg pacjenta. Panel posiadający następujące funkcje: - regulacja wysokości - regulacja segmentu oparcia pleców - regulacja segmentu uda - regulacja przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga - funkcja krzesła kardiologicznego uruchamiana jednym przyciskiem - ustawienie pozycji do badań uruchamiana jednym przyciskiem - ustawienie pozycji Fowlera uruchamiana jednym przyciskiem - funkcja CPR uruchamiana jednym przyciskiem, oznaczona kolorem innym jak pozostałe – przycisk widoczny – wyróżniający się |  |
|  | Funkcja CPR; awaryjne poziomowanie segmentu oparcia pleców przy pomocy niezależnej dźwigni mechanicznej umieszczonej pod leżem łóżka |  |
|  | Wbudowane zasilanie awaryjne (bateria) pozwalająca na wykonanie min. 5 pełnych cykli łóżka z pełnym obciążeniem dopuszczalnym w przypadku przejazdu łóżkiem bądź zaniku zasilania sieciowego (cykl rozumiany jako możliwość opuszczenia i podniesienia łóżka w pełnym zakresie regulacji wysokości oraz ustawienie segmentu oparcia pleców oraz uda także w pełnym zakresie regulacyjnym) |  |
|  | Podstawa wyposażona w cztery koła o średnicy min. 125 mm – bieżnik wykonany z materiału niebrudzącego powierzchni. Koła osłonięte obudową tworzywową. Minimum dwa koła z blokadą jazdy |  |
|  | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie min. 250 kg |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220-240V; 60 Hz/ 50 Hz |  |
|  | Elementy odbojowe chroniące łóżko przed uszkodzeniami: Krążki odbojowe, tworzywowe w czterech rogach łóżka chroniące łóżko przed uszkodzeniami. Krążki obrotowe wokół własnej osi . |  |
|  | Wyposażenie: - poręcze boczne lakierowane jednoczęściowe składane wzdłuż leża poniżej poziomu materaca nie wystające poza obrys zewnętrzny łóżka. Poręcze zbudowane z min. trzech poprzeczek poziomych oraz łączników pionowych i zabezpieczające min. 70% długości leża. Funkcja łatwego szybkiego, składania przy użyciu tylko jednej ręki – nie dopuszcza się poręczy składanych na ramę leża ani poręczy opuszczanych w dół. Poręcze boczne spełniające normę EN-60601-2-52 - wieszak kroplówki - materac przeciwodleżynowy pasywny na łóżko o następujących cechach: - wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka - Wkład – pianka - Pianka przeciwodleżynowa typu „gofer” o gęstości co najmniej T35 kg/m3 - Wykonana z materiałów antyalergicznych - Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-5% g/m2 - Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - Oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze - Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą. - Materiał pokryty powłoką o właściwościach antywirusowy, antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikani mikroorganizmów - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru - Pranie w temp. do 95°C - Odporny na dezynfekcję termiczną, parową w 105°C. i prasowanie do 110°C - Pozytywne badanie na niepalność materiału - Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH – na cały materac. |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce dla łóżka i materaca |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu |  |
|  | Gwarancja 24 mies., serwis ( podać adres), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat |  |

# Pakiet nr 13

Załącznik nr - 1 -     szafa na leki -  szt. 1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Szafy wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Atest Higieniczny na system mebli - stosowny dokument należy dołączyć do oferty. Nie dopuszcza się przedstawienia atestów na poszczególne składowe mebla. |  |
|  | Każda z szaf wyposażona w 2 kosze i 2 kuwety |  |
|  | Korpus: Szafy w całości wykonane ze stali ocynkowanej malowanej farbami proszkowymi. Korpusy z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym i pokryte lakierem proszkowym, zapewniającej odpowiednią trwałość i stabilność. Powierzchnie gładkie, bez ostrych krawędzi |  |
|  | Nóżki: Szafy posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla. O wysokości 120 – 140 mm, wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość szaf podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek) |  |
|  | Ściany wewnętrzne: Ściany wewnętrzne korpusów szafek wyposażone w perforowane rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia półek, maksymalnie co 25 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek |  |
|  | Szuflady: Szuflady typu skrzynkowego z blachy ocynkowanej malowanej i lakierowanej farbami proszkowymi. Szuflada na całym obwodzie wyposażona w technologicznie konstruowane gniazda lub szczeliny (również w elemencie frontowym) umożliwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych pozwalających na podział wewnętrzny szuflady zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Wkłady w komplecie z szufladami. Szuflady osadzone na prowadnicach typu kulowych z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia, prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady). Fronty szuflad wyposażone w ramki opisowe |  |
|  | Drzwi, fronty szuflad, uchwyty: Wykonane z podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać szczelne i ciche zamykanie (bez metalicznego odgłosu) samo domykanie się drzwi i szuflad. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U. Szafy wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo. Zawiasy do drzwi, wysokiej jakości, pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach, wyposażone w mechanizm samo domykania |  |
|  | Półki z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo ze skokową regulacją wysokości położenia. Regulacja za pomocą rastrach z wytłoczonymi gniazdami w bokach szaf max co 25mm, na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed wypadnięciem. Wsporniki podtrzymujące półkę wyposażone w gumowe wibroizolatory unieruchamiające i wygłuszające półkę. |  |
|  | -szafa jednoskrzydłowa z podziałem poziomym |  |
|  | -dwoje metalowych drzwiczek |  |
|  | -górna komora wyposażona w 3 przestawne półki |  |
|  | -półki metalowe (maks. obciążenie min. 20 kg) |  |
|  | -dolna komora podzielona na 3 szuflady |  |
|  | -szuflady metalowe, pełne (maks. obciążenie 15 kg) |  |
|  | -Zamknięcia na zamek kluczowy |  |
|  | -Powłoka ochronna odporna na działanie czyszczących substancji chemicznych, chloru itp., nietoksyczna i ognioodporna |  |
|  | Kolor biały, szary |  |
|  | Wymiary: [Wys x Sz x Gł]: 185-200cm ( z nóżkami) x 57-62cm x 45-50cm Ostateczny wymiar do ustalenia podczas wizji lokalnej |  |
|  | Gwarancja 24 mies. |  |
|  | Serwis ( podać adres), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych |  |

# Pakiet nr 14

Załącznik nr - 1 -     Spirometr  stacjonarny z wyposażeniem -  szt. 2

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         ....................................................…

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Spirometr w zestawie z komputerem osobistym (PC) na wózku jezdnym |  |
| 2 | Oprogramowanie zgodne z Microsoft Windows |  |
| 3. | Głowice pneumotachograficzne wymienne, łatwo dezynfekowane i sterylizowane w całości, bez elementów ruchomych, niskooporowe |  |
| 4. | Układ pomiaru przepływu z cyfrowym przetwornikiem przepływu, bez przewodów powietrznych |  |
| 5. | Natychmiastowa gotowość do pracy po wymianie głowicy pneumotachograficznej |  |
| 6. | Pomiar bez filtrów przeciwbakteryjnych, zawsze czystą i sterylną głowicą |  |
| 7. | Automatyczna, bieżąca kontrola poprawności wykonania badania wg standardów ERS i ATS |  |
| 8. | Automatyczna ocena jakości wykonanego poprawnie badania wg skali A-F |  |
| 9. | Automatyczna ocena próby rozkurczowej wg ERS z tekstowym komentarzem |  |
| 10. | Możliwość włączenia systemu automatycznej diagnozy dla badań klasy A lub B |  |
| 11. | Prezentacja graficzna wolnej spirometrii i natężonej krzywej przepływ – objętość w czasie rzeczywistym |  |
| 12. | Prezentacja graficzna badania w czasie rzeczywistym w trzech osiach: przepływ, objętość, czas |  |
| 13. | Możliwość prezentacji krzywej przepływ-objętość na tle obrazu krzywej należnej w czasie rzeczywistym |  |
| 14. | Baza danych bez ograniczeń z szybkim wyszukiwaniem pacjentów i badań |  |
| 15. | Możliwość obliczania liczby odchyleń standardowych i percentyli wartości należnych |  |
| 16. | Możliwość podglądu i wydruku do 55 wielkości spirometrycznych |  |
| 17. | Możliwość wyboru sposobu prezentacji wyników |  |
| 18. | Możliwość wyboru autora wartości należnych ( ERS, GLI, NHANES III, Kuster itp.) |  |
| 19. | Przejrzysty dla lekarza i zrozumiały dla dziecka system motywacyjny |  |
| 20. | Możliwość transmisji wyników badania do standardowych programów statystycznych |  |
| 21. | Najnowsze wersje oprogramowania w okresie gwarancji i po jej zakończeniu w cenie spirometru |  |
| 22. | Pomiar przepływu i objętości: - zakres przepływu +/- 20 l/s - przestrzeń martwa 38 ml (lub 20 ml) - rozdzielczość przepływu 1ml/s - rozdzielczość użytkowa przepływu 10 ml/s - rozdzielczość użytkowa objętości 10 ml - dokładność pomiaru przepływu < 2% - zakres pomiaru objętości +/- 10l - dokładność pomiaru objętości < 2% - opór głowicy pomiarowej < 0,9 cm/l/s (przy przepływie 14 l/s) |  |
| 22. | Spirometria: VC, IC, ERV, TV, IRV, MV, BF |  |
| 23. | Krzywa przepływ-objętość: FEV0.5, FEV0.75, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FVC EX, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF@FRC, FEF75/85, FEF25/75, FEF 0.2-1.2, VPEF, TPEF, FET, TPEF%FET, MEF50% FVC EX, FEV1% FVC EX, FEV1% VC, FEV1/PEF, VCmax, FEV1% VCmax, FEV1% FEV3, FEV1% FEV6, BEV, BEV%FVCex, TC25/50, MTT, AEX, FVC IN, FIV1, PIF, MIF50, FIT, TPIF, VPIF, TPIF%FIT, FEV1% FVC IN, MEF50/MIF50, PEF/PIF, FEV1/FIV1, FET%FIT, TTOT |  |
| 24. | Maksymalna dowolna wentylacja minutowa: MVV, BF, BR |  |
| 25. | Możliwość redakcji własnego raportu z badania |  |
| 26. | P rezentacja graficzna wolnej spirometrii i natężonej krzywej przepływ – objętość w czasie rzeczywistym P rezentacja graficzna badania w czasie rzeczywistym w trzech osiach: przepływ, objętość, czas Możliwość prezentacji krzywej przepływ-objętość na tle obrazu krzywej należnej w czasie rzeczywistym P rzejrzysty dla lekarza i zrozumiały dla dziecka system motywacyjny |  |
| 27. | Możliwość konfiguracji raportów zawierających: - dane instytucji prowadzącej badanie - dane pacjenta - informacje o parametrach badania - wartości należne z informacją o ich autorze - liczbę odchyleń standardowych i percentyli - porównania pomiarów - zapisane krzywe-wykresy - trendy zmian wartości mierzonych wielkości - definiowaną przez obsługę liczbę mierzonych wielkości oraz ich kolejność - możliwość definiowania własnych raportów w bazie danych - możliwość wyboru pacjentów ze względu na płeć, wiek, wzrost, wagę - możliwość wyszukiwania pacjentów i grup ze względu na schorzenie, spadek określonego parametru itp. |  |
| 28. | Minimalne wymaganie dotyczące komputera : procesor i3 (lub równoważny), RAM 8GB, SSD 500GB, Windows 10/11 PRO, klawiatura, myszka, monitor 24"LCD, drukarka b/w laser) |  |
| 29. | Gwarancja 24 mies. |  |
| 30. | Serwis ( podać adres), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych |  |

Pakiet nr 15 Załącznik nr – 1 – Ciśnieniomierz lekarski zegarowy 5szt.

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         ....................................................…

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Ciśnieniomierz lekarski zegarowy 5szt. |  |
|  | Gruszka do pompowania mankietu usztywniona łyżką ze stali nierdzewnej - z wycięciem |  |
|  | Precyzyjny, chromowany zawór spustowy z filtrami anty-kurzowymi |  |
|  | Zawór spustowy z płynną regulacją |  |
|  | Metalowe szybko złączki dla sprawnej wymiany mankietów |  |
|  | Liniowa skala od 0-300 mm Hg z podziałką co 2 mm |  |
|  | Wytrzymałość membrany testowana do 600 mm Hg |  |
|  | Brak konieczności zerowania wskazówki |  |
|  | Maksymalny błąd pomiarowy +/- 3 mm Hg, |  |
|  | Dostęp do szerokiej gamy mankietów |  |
|  | Całość w winylowym etui |  |
|  | Świadectwo klinicznej walidacji BIHS |  |
|  | Dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 10 lat. |  |
|  | Gwarancja na aparat min. 24 miesiące |  |

Pakiet nr – 14 Załącznik  nr  - 2     -  Dozownik tlenowy  z nawilżaczem o przepływie do 30l/min- szt. 4

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Medyczny rotametryczny dozownik tlenu medycznego do zastosowania do paneli ściennych tlenowych |  |
|  | Z nawilżaczem |  |
|  | Możliwość regulacji przepływu tlenu w zakresie min – 0-30 l/min |  |
|  | Posiada czytelną podziałkę dozowania tlenu w l/min w formie rotametru |  |
|  | Dozownik spełnia wymagania dyrektywy UE 93/42/EEC |  |
|  | Gwarancja 24 mies, instrukcja obsługi w jęz. polskim |  |

Pakiet nr 14 Załącznik  nr -  3     - Dozownik tlenowy z nawilżaczem o przepływie do 17l/min -  szt. 29

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Medyczny rotametryczny dozownik tlenu medycznego do zastosowania do paneli ściennych tlenowych |  |
|  | Z nawilżaczem |  |
|  | Możliwość regulacji przepływu tlenu w zakresie min – 0-17 l/min |  |
|  | posiada czytelną podziałkę dozowania tlenu w l/min w formie rotametru |  |
|  | dozownik spełnia wymagania dyrektywy UE 93/42/EEC |  |
|  | Gwarancja 24 mies, instrukcja obsługi w jęz. polskim |  |

Pakiet nr – 14 Załącznik nr – 4 - Termometr do bezdotykowego elektronicznego pomiaru temperatury ciała 5szt.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Termometr bezdotykowy realizujący pomiar temperatury bez potrzeby kontaktu pacjenta z urządzeniem- 5 szt. |  |
|  | Duży podświetlany wyświetlacz. Wyświetlacz LCD prezentujący wynik pomiaru |  |
|  | Pomiary w stopniach Celsjusza |  |
|  | Maksymalny czas pomiaru 2 s |  |
|  | Pamięć ostatnich min. 10 pomiarów |  |
|  | Możliwość pomiaru temperatury przedmiotów i otoczenia |  |
|  | Zakres pomiaru: · tryb otoczenia min. 10 ~ 60˚C · tryb pomiaru temp. ciała min. 34 ~ 42.4˚C |  |
|  | Dokładność: 36˚C ~ 39˚C :± 0.2˚C Pozostały zakres :± 0.3˚C |  |
|  | Sygnał dźwiękowy w przypadku podwyższonej temperatury. Możliwość wyłączenia i włączenia sygnału dźwiękowego |  |
|  | Automatyczne wyłączanie po max. 30 sekundach bezczynności |  |
|  | Wymiary urządzenia 25mm x 25 mm x 130 mm (+/-10mm) |  |
|  | Maksymalna waga 50 g |  |
|  | Zasilanie bateryjne (bateria w zestawie) |  |
|  | Żywotność baterii: min. 5000 pomiarów |  |
|  | W zestawie etui – sztywne, tworzywowe zabezpieczające urządzenie w trakcie transportu |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
|  | Wyrób Medyczny oznaczony CE |  |
|  | Gwarancja – min. 24 miesiące |  |
|  | Czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych |  |
|  | Dostępność części zamiennych – min. 10 lat |  |

Pakiet nr – 14 Załącznik nr – 5 - Pulsoksymetr przenośny – szt. 5

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Pulsoksymetr zasilany akumulatorowo (w zestawie ładowarka oraz komplet akumulatorów) / do każdego urządzenia |  |
|  | Pomiar saturacji - wartości numerycznej wysycenia krwi tlenem [SpO2] oraz pulsu [PR] , obrazowanie krzywej i wskaźnika siły pulsu |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz min. 2.4" LCD lub OLED |  |
|  | Możliwość zmiany poziomu podświetlenia ekranu |  |
|  | Praca w pionie i poziomie przy jednoczesnej zmianie na wyświetlaczy urządzenia |  |
|  | Menu pulsoksymetru w języku polskim |  |
|  | Alarmy mierzonych wartości. Regulacja granic alarmowych - dolna i górna wartość alarmu saturacji i pulsu z możliwością wyłączenia. Możliwość czasowego wyciszenia alarmu. Regulacja dźwięku |  |
|  | Zapis w pamięci zmierzonych wyników pulsu i saturacji |  |
|  | Waga nie przekraczająca 400g z akumulatorami |  |
|  | Na wyposażeniu czujnik SpO2 wielorazowy - klips na palec dla pacjentów dorosłych o wadze powyżej 40kg |  |
|  | Możliwość monitorowania innych grup wiekowych przy wykorzystaniu innych czujników |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
|  | Wyrób Medyczny oznaczony CE |  |
|  | Gwarancja – min. 24 miesiące |  |
|  | Dostępność części zamiennych – min. 10 lat |  |

Pakiet nr – 14 Załącznik nr – 6 – Wózek inwalidzki 4 szt.

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         ....................................................…

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Wózek inwalidzki 4 Szt. |  |
|  | Wózek do transportu chorych w pozycji siedzącej do użytku w pomieszczeniach na terenie szpitala wyposażony w hamulce |  |
|  | składana, lekka stalowa lub aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej |  |
|  | Boczne podłokietniki z możliwością ich odchylania pokryte materiałem |  |
|  | miękkie, nylonowe siedzisko i oparcie z kieszenią |  |
|  | uchylne i odpinane podnóżki z regulacją wysokości |  |
|  | stopki dla opiekuna umożliwiające wspomaganie podnoszenia wózka stopą (podjazdy na krawężnik) |  |
|  | koła przednie bezobsługowe 20 x 5 cm (8’’ x 2’’) |  |
|  | Uchwyt na butle tlenową |  |
|  | koła tylne pełne z „szybkozłączkami” (system szybkiego demontażu za pomocą jednego przycisku) wymiary: 24‘’ x 1’’ |  |
|  | szerokość siedziska: 50cm (20’’) ( +/-2cm) |  |
|  | maksymalne obciążenie: min. 120 kg |  |
|  | Serwis ( podać adres), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych |  |
|  | Gwarancja 24 mies |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |

Pakiet nr – 14 . Załącznik nr – 7 - Zestaw resuscytacyjny z wyposażeniem - 3 szt.

Nazwa producenta:	.......................................................

Nazwa i typ:	.......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Zestaw resuscytacyjny z wyposażeniem 3 szt. |  |
|  | Zestaw zapakowany w torbę o czerwonym kolorze |  |
|  | Zestaw do intubacji : - laryngoskop McIntosch w etui z łyżkami w rozmiarach 1, 2,3 oraz 4, - zestaw rurek ustno-gardłowych Guedala w opakowaniu, - kleszcze Magill’a 20cm, - rurki intubacyjne, rozmiary: 6,7,8,9 - latarka diagnostyczna |  |
|  | Resuscytator silikonowy dla dorosłych (maska i rezerwuar tlenu w komplecie) |  |
|  | Możliwość wielokrotnego sterylizowania w autoklawie |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu |  |
|  | W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu |  |

Pakiet nr – 14 . Załącznik nr – 8 - Kapnograf  ratowniczy 1 szt.

Nazwa producenta:	.......................................................

Nazwa i typ:	.......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Kapnograf ratowniczy 1 szt. |  |
|  | Zakres pomiarowy - CO2 0-99 mmHg - RR 3-150 bmp |  |
|  | Dokładność pomiaru - CO2 0-40mmHg +2 mmHg - RR +1bmp |  |
|  | Zasilanie - Typ 2 baterie AAA, alkaliczne lub litowe - Żywotność baterii 6h(alkaliczne) lu 10h (litowe) |  |
|  | Warunki pracy i przechowywania - Temperatura pracy -5 - 50 stopni C - Temperatura przechowywania -30 - 70 stopni C |  |
|  | Parametry - Waga 59,5g z bateriami - Wymiary 5,2x3,9x3,9 cm |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz |  |
|  | Alarmy dźwiękowe i wizualne zarówno o braku, jak i o niedrożności złączki, braku oddechu (bezdech), niskim poziomie naładowania baterii oraz o wysokim i niskim poziomie EtCO2 |  |
|  | Możliwość zastosowania zarówno u niemowląt, dzieci oraz dorosłych |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu |  |
|  | W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu |  |