Załącznik nr 3  do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup sprzętu medycznego w ramach zadania pt. "Zakup i dostawa niezbędnego sprzętu medycznego dla oddziałów szpitalnych”

Załącznik A – spis załączników  szczegółowej specyfikacji

DOTYCZY WSZYSTKICH URZĄDZEŃ, ZAMAWIANEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA:

- Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji,

nie rekondycjonowane.

- montaż i podłączenie w zakresie oferty.

- Przeglądy okresowe w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty.

- Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat( chyba że w specyfikacji szczegółowej zaznaczono inaczej)

- Zapewnione szkolenie personelu w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji urządzenia, potwierdzone certyfikatem w cenie oferty ( jeśli dotyczy)

- Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej

- Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące, jeśli w specyfikacji szczegółowej dotyczącej produktu nie podano inaczej.

- Serwis ( podać adres i dane kontaktowe), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych.

UWAGA!  - W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ do oferty należy dołączyć katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta, opisy w języku polskim zawierające informacje niezbędne dla oceny oferowanego asortymentu potwierdzające w sposób jednoznaczny jego zgodność z wymaganiami SIWZ . Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Kryteria oceny:

60% -  cena,

40% - termin dostawy

PAKIETY:

| 1 | Spirometr | 6 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Aparat EKG | 1 |
| 3 | Videolaryngoskop | 1 |
| 4 | Laryngoskop mccoy | 1 |
| 5 | Kardiomonitor | 3 |
| 6 | Gazometr | 3 |
| 7 | Kapnograf ratowniczy | 2 |
| 8 | Stymulator serca | 1 |
| 9 | Urządzenie do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca | 2 |
| 10 | Urządzenie do bezpośredniego monitorowania ciśnienia wewnątrz czaszkowego | 1 |
| 11 | Ergometr do prób wysiłkowych | 1 |
| 12 | Waga dla niepełnosprawnych | 1 |
| 13 | Moduł kardiologiczny do aparatu USG | 1 |
| 14 | Ergospirometr | 1 |
| 15 | Asystor kaszlu | 1 |
| 16 | Aparat do śródpłucnej wentylacji perkusyjnej | 1 |
| 17 | Stół drenażowy | 1 |
| 18 | Zestaw do bronchoskopii interwencyjnej | 1 |

UWAGA:  Oferent-dostawca zapewnia specjalistyczny montaż zamówionego sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Kolorystyka wybranego wyposażenia do uzgodnienia z Zamawiającym podczas wizji lokalnej.

Pakiet nr.1 - Spirometr 6 kpl.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         ....................................................…

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Spirometr w zestawie z komputerem osobistym (PC) na wózku jezdnym |  |
| 2 | Oprogramowanie zgodne z Microsoft Windows |  |
| 3. | Głowice pneumotachograficzne wymienne, łatwo dezynfekowane i sterylizowane w całości, bez elementów ruchomych, niskooporowe |  |
| 4. | Układ pomiaru przepływu z cyfrowym przetwornikiem przepływu, bez przewodów powietrznych |  |
| 5. | Natychmiastowa gotowość do pracy po wymianie głowicy pneumotachograficznej |  |
| 6. | Pomiar bez filtrów przeciwbakteryjnych, zawsze czystą i sterylną głowicą |  |
| 7. | Automatyczna, bieżąca kontrola poprawności wykonania badania wg standardów ERS i ATS |  |
| 8. | Automatyczna ocena jakości wykonanego poprawnie badania wg skali A-F |  |
| 9. | Automatyczna ocena próby rozkurczowej wg ERS z tekstowym komentarzem |  |
| 10. | Możliwość włączenia systemu automatycznej diagnozy dla badań klasy A lub B |  |
| 11. | Prezentacja graficzna wolnej spirometrii i natężonej krzywej przepływ – objętość w czasie rzeczywistym |  |
| 12. | Prezentacja graficzna badania w czasie rzeczywistym w trzech osiach: przepływ, objętość, czas |  |
| 13. | Możliwość prezentacji krzywej przepływ-objętość na tle obrazu krzywej należnej w czasie rzeczywistym |  |
| 14. | Baza danych bez ograniczeń z szybkim wyszukiwaniem pacjentów i badań |  |
| 15. | Możliwość obliczania liczby odchyleń standardowych i percentyli wartości należnych |  |
| 16. | Możliwość podglądu i wydruku do 55 wielkości spirometrycznych |  |
| 17. | Możliwość wyboru sposobu prezentacji wyników |  |
| 18. | Możliwość wyboru autora wartości należnych ( ERS, GLI, NHANES III, Kuster itp.) |  |
| 19. | Przejrzysty dla lekarza i zrozumiały dla dziecka system motywacyjny |  |
| 20. | Możliwość transmisji wyników badania do standardowych programów statystycznych |  |
| 21. | Najnowsze wersje oprogramowania w okresie gwarancji i po jej zakończeniu w cenie spirometru |  |
| 22. | Pomiar przepływu i objętości: - zakres przepływu +/- 20 l/s - przestrzeń martwa 38 ml (lub 20 ml) - rozdzielczość przepływu 1ml/s - rozdzielczość użytkowa przepływu 10 ml/s - rozdzielczość użytkowa objętości 10 ml - dokładność pomiaru przepływu < 2% - zakres pomiaru objętości +/- 10l - dokładność pomiaru objętości < 2% - opór głowicy pomiarowej < 0,9 cm/l/s (przy przepływie 14 l/s) |  |
| 22. | Spirometria: VC, IC, ERV, TV, IRV, MV, BF |  |
| 23. | Krzywa przepływ-objętość: FEV0.5, FEV0.75, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FVC EX, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF@FRC, FEF75/85, FEF25/75, FEF 0.2-1.2, VPEF, TPEF, FET, TPEF%FET, MEF50% FVC EX, FEV1% FVC EX, FEV1% VC, FEV1/PEF, VCmax, FEV1% VCmax, FEV1% FEV3, FEV1% FEV6, BEV, BEV%FVCex, TC25/50, MTT, AEX, FVC IN, FIV1, PIF, MIF50, FIT, TPIF, VPIF, TPIF%FIT, FEV1% FVC IN, MEF50/MIF50, PEF/PIF, FEV1/FIV1, FET%FIT, TTOT |  |
| 24. | Maksymalna dowolna wentylacja minutowa: MVV, BF, BR |  |
| 25. | Możliwość redakcji własnego raportu z badania |  |
| 26. | P rezentacja graficzna wolnej spirometrii i natężonej krzywej przepływ – objętość w czasie rzeczywistym P rezentacja graficzna badania w czasie rzeczywistym w trzech osiach: przepływ, objętość, czas Możliwość prezentacji krzywej przepływ-objętość na tle obrazu krzywej należnej w czasie rzeczywistym P rzejrzysty dla lekarza i zrozumiały dla dziecka system motywacyjny |  |
| 27. | Możliwość konfiguracji raportów zawierających: - dane instytucji prowadzącej badanie - dane pacjenta - informacje o parametrach badania - wartości należne z informacją o ich autorze - liczbę odchyleń standardowych i percentyli - porównania pomiarów - zapisane krzywe-wykresy - trendy zmian wartości mierzonych wielkości - definiowaną przez obsługę liczbę mierzonych wielkości oraz ich kolejność - możliwość definiowania własnych raportów w bazie danych - możliwość wyboru pacjentów ze względu na płeć, wiek, wzrost, wagę - możliwość wyszukiwania pacjentów i grup ze względu na schorzenie, spadek określonego parametru itp. |  |
| 28. | Minimalne wymaganie dotyczące komputera : procesor i3 (lub równoważny), RAM 8GB, SSD 500GB, Windows 10/11 PRO, klawiatura, myszka, monitor 24"LCD, drukarka b/w laser) |  |
| 29. | Gwarancja 24 mies. |  |
| 30. | Serwis ( podać adres), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych |  |

Pakiet nr – 2– Aparat EKG 1 szt.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         ....................................................…

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat - 12 kanałowy elektrokardiograf dający możliwość wydruku na papierze szerokości 112 mm – 1, 3, 6 lub 12 odprowadzeń. |  |
|  | - prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci |  |
|  | - rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG |  |
|  | - możliwe rodzaje badań: Manual, AUTO, automatyczne do schowka, AUTOMANUAL, LONG |  |
|  | - zapis automatyczny z funkcją zapisu do „schowka” |  |
|  | - regulowana długość zapisu badania automatycznego – w przedziale min. od 6 do 30 sekund |  |
|  | - zapis wsteczny przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu ręcznym |  |
|  | - Ekran dotykowy o przekątnej min. 7”, - Rozdzielczość ekranu min. 800x480 pikseli | , |
|  | wydruk na drukarce termicznej aparatu na papierze o szerokości 112 mm,. - możliwość wydruku badania na zewnętrznej drukarce , możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie. |  |
|  | klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi |  |
|  | możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku |  |
|  | obsługa za pomocą panelu dotykowego |  |
|  | pamięć do 1000 pacjentów lub 1000 badań |  |
|  | przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości |  |
|  | automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) |  |
|  | wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta |  |
|  | wykonanie do min 120 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej |  |
|  | ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu |  |
|  | aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu. - możliwość włączania i wyłączania filtrów. - detekcja INOP odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału. - zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym. - archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym nośniku USB. - Współpraca z oprogramowaniem CardioTEKA lub równoważnym. |  |
|  | - Kabel EKG KEKG 30 – szt. 1. - Elektrody przyssawkowe – 1 komplet. - Elektrody kończynowe klipsowe – 1 komplet. - Żel EKG 250g. - Papier EKG - 3 rolki szerokości 112 mm. - Kabel zasilający. - Instrukcja obsługi aparatu w jęz. polskim. |  |
|  | - Wózek dedykowany na aparat EKG. - oprogramowanie CardioTEKA lub równoważne. - pas piersiowy z elektrodami blaszkowymi. - łączniki kabla pacjenta do elektrod jednorazowych - (komplet). Jednorazowe elektrody EKG spoczynkowe – 100szt.. |  |
|  | Na wyposażeniu drukarka laserowa mieszcząca się w wózku aparatu i podłączona |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące. |  |

Pakiet nr – 3– Videolaryngoskop 1 szt.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         ....................................................…

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Videolaryngoskop |  |
| 2. | Sprzęt przystoswany do pracy z łyżkami jednorazowego użytku |  |
| 3. | Sprzęt dedykowany do intubacji pacjenta |  |
| 4. | Wyświetlacz LCD |  |
| 5. | Wyświetlacz obrotowy pochylany także w pionie |  |
| 6. | Rozdzielczość ekranu 640*480 |  |
| 7. | Odświeżanie ekranu 30 FPS |  |
| 8. | Możliwość wykonywania i zapisywania zdjęć |  |
| 9. | Możliwość tworzenie i zapisywania filmów |  |
| 10. | Zasilanie akumulatorowe |  |
| 11. | Wewnętrzna karta pamięci o pojemności min. 4gb |  |
| 12. | Przycisk na rękojeści do robienia zdjęć |  |
| 13. | Czas pracy min. 20 minut |  |
| 11. | Soczewka z systemem zapobiegający parowaniu |  |
| 12. | W zestawie: - Videolaryngoskop - Ładowarka 230V/50Hz - Torba ochronna - Łyżka jednorazowa Mac, rozmiar 3 – 10 szt. - Łyżka jednorazowa Mac, rozmiar 4 – 10 szt. - Łyżka jednorazowa Mac, rozmiar DX 3 do trudnej intubacji– 5 szt. |  |
| 13. | Gwarancja : 24 miesiące |  |

Pakiet nr – 4– Laryngoskop McCoy 1 szt.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         ....................................................…

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Laryngoskop McCoy do trudnej intubacji |  |
| 2. | Rękojeść do laryngoskopu, wielorazowego użytku z zainstalowaną podwójną baterią typu C oraz wbudowanym źródłem światła |  |
| 3. | Całkowity czas świecenia źródła światła min. 50000 godzin |  |
| 4. | Barwa światła – 6500K |  |
| 5. | Jasność światłą min 120000 lx |  |
| 6. | Rękojeść ze stali nierdzewnej z frezowanym uchwytem |  |
| 7. | Oznakowanie rękojeści identyfikujące tzw. Zielony Standard ISO 7376 |  |
| 8. | Możliwość mycia, dezynfekcji i sterylizacji po wyjęciu modułu LED i baterii. |  |
| 9. | Rękojeść wodoodporna i autoklawowalna (134°C - 137°C) do 4000 cykli. |  |
| 10. | Rękojeść przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z łyżką siłą nacisku min. 20 kg. |  |
| 11. | Wielorazowa, światłowodowa łyżka do laryngoskopu, do trudnej intubacji typ McCoy (unoszona końcówka łyżki). Łyżka wykonana z chirurgicznej stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. Zielony standard). |  |
| 12. | Końcówka łyżki od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona (przekrój w formie walca), pogrubiona. |  |
| 13. | Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku min 20 kg. |  |
| 14. | W zestawie łyżka wielorazowa : Mccoy #3 (dł. 110.0 mm x szer. 13.5 mm) 2 szt. |  |
| 15. | W zestawie łyżka wielorazowa : Mccoy #4 (dł. 135.0 mm x szer. 14.0 mm) 2 szt. |  |
| 16. | Produkt bez zawartości lateksu |  |
| 17. | Gwarancja 24 miesiące |  |

Pakiet nr - 5– Kardiomonitor  3 szt.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         ....................................................…

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY – PODAĆ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15,5", rozdzielczości co najmniej 1300x700 pikseli. |  |
| 2. | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy z funkcją obsługi gestów, przyciski funkcyjne oraz pokrętło. Fabrycznie skonfigurowane co najmniej trzy układy ekranu: normalny (krzywe dynamiczne i wartości parametrów), minitrendów (krótkie trendy, krzywe dynamiczne i wartości parametrów), duże odczyty. Szybkie przełączanie między ekranami, bez wchodzenia do menu, za pomocą gestów np. przesunięcie w lewo lub w prawo dwoma palcami po ekranie. Monitor wyposażony w funkcje demo oraz tryb szkoleniowy zawierający podstawowe instrukcje dotyczące korzystania z monitora. |  |
| 3. | Do 12 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie |  |
| 4. | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, pozwalający na minimum 200 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2. |  |
| 5. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez stosowania wentylatorów |  |
| 6. | Stopień ochrony przed zalaniem wodą co najmniej IPX1 |  |
| 7. | Wyposażenie w złącza wejścia/wyjścia: |  |
|  | - co najmniej 2 gniazda USB, |  |
|  | - gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. |  |
|  | - kardiomonitor wyposażony w pokrywę zabezpieczającą złącza w przypadku ich nieużywania |  |
| 1. | System alarmowy generujący dwa rodzaje sygnalizacji alarmowej: alarmy fizjologiczne oraz techniczne. Alarmy klasyfikowane według czterech priorytetów w zależności od stopnia zagrożenia alarmu. Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania. |  |
| 2. | Funkcja zawieszenia sygnalizacji alarmowej na czas wybrany przez użytkownika (do wyboru co najmniej wstrzymanie alarmów na 1, 2, 5, 10 i 15 minut) oraz możliwość zawieszenia alarmów na stałe (zabezpieczone hasłem). |  |
| 3. | W celu ułatwienia identyfikacji alarmującego monitora możliwość ustawienia oddzielnego wzorca dźwiękowego sygnalizacji alarmowej. Co najmniej 3 wzorce do wyboru. |  |
| 1. | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 10 - 300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. W komplecie z monitorem przewód EKG z kompletem 5 końcówek. |  |
| 2. | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 27 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF (we wszystkich monitorach). |  |
| 3. | Monitor wyposażony w funkcję analizującą jednocześnie sygnał EKG oraz sygnał krzywej pletyzmograficznej w celu uzyskania dokładniejszych wyników analizy arytmii i pomiarów częstości tętna |  |
| 4. | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR, ST, QT i arytmii: statystyka dot. częstości akcji serca, statystyka zdarzeń arytmii, statystyka pomiarów QT/QTc, statystyka maksymalnych i minimalnych wartości odcinka ST dla poszczególnych odprowadzeń, statystyka dot. danych stymulatora. |  |
| 5. | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,5 do +2,5 mV. Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami. Tryb alarmowania ST w oparciu wartości bezwzględne oraz względne w stosunku do linii odniesienia. Możliwość ustawienia granic alarmowych dla pojedynczego ST oraz dla dwóch ST. |  |
| 6. | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc wg. co najmniej 4 wzorów. |  |
| 7. | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 0 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej: 3; 6.25; 12,5; 25; 50 mm/s. |  |
| 8. | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 20-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości % saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz czujnik SpO2 na palec. |  |
| 9. | Pomiar częstości oddechu na podstawie SpO2 |  |
| 10. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIPC) metoda oscylometryczna. Zakres pomiarowy ciśnienia skurczowego co najmniej od 30 do 290 mmHg. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1–480 minut. Pomiar sekwencyjny składający się z co najmniej 4 faz, z indywidualnym ustawianiem czasu trwania oraz interwału dla każdej fazy. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Możliwość pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną na tej samej kończynie co pomiar SpO2 bez wywoływania alarmu SpO2. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. W komplecie z monitorem przewód oraz mankiet w rozmiarze średnim. |  |
| 11. | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Zakres pomiarowy co najmniej od 0 do 50oC. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. Wybór etykiety temperatury zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. |  |
| 12. | Pomiar inwazyjnego ciśnienia, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 mmHg. Obliczanie wartości PPV. Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 20 do 350 P/min. |  |
| 13. | Pomiar inwazyjnego rzutu minutowego metodą termodylucji z cewnikiem Swan-Ganza. Pomiar i wyświetlanie wartości rzutu minutowego (CO, zakres pomiarowy co najmniej od 0.2 do 20 l/min), temperatury krwi (TB) oraz temperatury płynu iniekcyjnego. |  |
| 14. | Pomiar kapnografii w strumieniu bocznym. Zakres pomiarowy stężenia CO2 co najmniej od 0 do 150 mmHg. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 0 do 150 R/min. W komplecie z monitorem 2 szt. akcesoriów do usuwania wilgoci z układu pomiarowego (pułapka wodna lub nafion w zależności od stosowanej technologii) oraz 5 szt. jednorazowych linii próbkujących. Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z pomiarem CO2 i wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty). |  |
| 15. | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością od 1 minuty oraz 1200-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością od 10 minuty . |  |
| 16. | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 24 godzin. |  |
| 17. | Zapamiętywanie co najmniej 1000 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów). |  |
| 18. | Możliwość wyposażenia kardiomonitora w wbudowany rejestrator termiczny |  |
| 19. | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji. |  |
| 20. | Monitor wyposażony w funkcję wprowadzania danych i obliczania punktacji wczesnego ostrzegania EWS |  |
| 21. | Monitor wyposażony w funkcję oceny stanu świadomości wg. skali Glasgow (GCS) – wprowadzanie danych, wyświetlanie punktacji łącznej i podrzędnej oraz ustawianie odstępu czasowego w jakim mają być wprowadzane dane. |  |
| 22. | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, oraz na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. |  |
| 23. | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. |  |
| 24. | Możliwość współpracy ze stacją centralnego nadzoru przystosowanej również do obsługi monitorów modułowych oraz nadajników telemetrycznych, |  |
| 25. | Statyw na kółkach z półką do mocowania monitora i koszykiem na akcesoria lub uchwyt na ścianę z półką do mocowania monitora i koszykiem na akcesoria |  |

Pakiet nr 6 -   Gazometr szt.3

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Parametry wyliczeniowe: - Całkowite stężenie jonów H: cH+, - Wodorowęglany: HCO3-act, HCO3-std, - Nadmiar/niedobór zasad: BE(ecf), BE(B), - Bufor zasadowy: BB(B), - Całkowite CO2: ctCO2, - Saturacja: sO2(est), - Luka anionowa: AnGap, - Hemoglobina: tHb(est), - Żylno-tętnicze stężenie tlenu: p02(A-a), pO2(a/A), - Wskaźnik oksygenacji: RI, - Wentylacja pęcherzykowa: pO2/FIO2, - Ca++(7,4) - stężenie Ca++ znormalizowane na pH=7,4, - Parametry skorygowane o wsk. temperatury: cH+(T), pH(T), pCO2(T), pO2(T), pO2(A-a)(T), pO2(a/A)(T), RI(T), pO2(T)/FIO2, - Osmolność: mOsm |  |
|  | Automatyczna kalibacja |  |
|  | Kartridże: jednorazowe wraz z zintegrowanymi elektrodami |  |
|  | Wydajność: Wynik po 1 minucie od pobrania próbki |  |
|  | Objętość próbki: 140 μl |  |
|  | 7” kolorowy, dotykowy o wysokiej rozdzielczości, wbudowana drukarka i skaner kodów |  |
|  | Możliwość pracy na wbudowanym akumulatorze do 50 oznaczeń |  |
|  | Środowisko pracy: 10-31 st.C, 70-106,6 Kpa, %WP: 25%-80% |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

Pakiet nr 7 . - Kapnograf  ratowniczy 2 szt.

Nazwa producenta:	.......................................................

Nazwa i typ:	.......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Kapnograf ratowniczy 1 szt. |  |
|  | Zakres pomiarowy - CO2 0-99 mmHg - RR 3-150 bmp |  |
|  | Dokładność pomiaru - CO2 0-40mmHg +2 mmHg - RR +1bmp |  |
|  | Zasilanie - Typ 2 baterie AAA, alkaliczne lub litowe - Żywotność baterii 6h(alkaliczne) lu 10h (litowe) |  |
|  | Warunki pracy i przechowywania - Temperatura pracy -5 - 50 stopni C - Temperatura przechowywania -30 - 70 stopni C |  |
|  | Parametry - Waga 59,5g z bateriami - Wymiary 5,2x3,9x3,9 cm |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz |  |
|  | Alarmy dźwiękowe i wizualne zarówno o braku, jak i o niedrożności złączki, braku oddechu (bezdech), niskim poziomie naładowania baterii oraz o wysokim i niskim poziomie EtCO2 |  |
|  | Możliwość zastosowania zarówno u niemowląt, dzieci oraz dorosłych |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu |  |
|  | W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu |  |

Pakiet nr 8 .– Stymulator serca  1 szt.

Nazwa producenta:	.......................................................

Nazwa i typ:	.......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zewnętrzny stymulator jednojamowy |  |
| 2 | Tryby: A00, AAI, V00, VVI, sygnały akustyczne można włączyć lub wyłączyć, |  |
| 3 | Częstość stymulacji: regulowana od 30, 60,120 ppm do 180, 360, 720 ppm, |  |
| 4 | stymulacja z wysoką częstością asynchroniczna |  |
| 5 | Czułość na załamki P-/R: Regulowana od 1 mV do 20 mV |  |
| 6 | Opór wejściowy: 24 kΩ ± 10 % Opór wyjściowy: < 25Ω dla oporu ładunku > 150Ω, |  |
| 7 | Wizualna ochrona przed defibrylacją, |  |
| 8 | Impuls wyjściowy: Polarność: katodowa, sprzężona pojemnościowo Kształt: dwufazowy, asymetryczny Czas trwania: 0,75 ms ± 0,05 ms Amplituda impulsu wyjściowego: Zmienna 0,3 V - 12 V |  |
| 9 | Dodatkowe zabezpieczenie w przypadku dostarczania stymulacji o zbyt wysokiej częstości – ograniczenie emisji impulsów do maks. poziomu 200 ppm. |  |
| 10 | Zasilacz wewnętrzny zgodny z normą IEC 60601-1. |  |
| 11 | Klasa IP 41 |  |
| 12 | W zestawie: walizka transportowa, kabel wielorazowy, elektroda endokawitarna – prosta/krzywa (po 5 sztuk każdego rodzaju) |  |
| 13 | Gwarancja : 24-miesiące |  |

Pakiet nr 9 .– Urządzenie do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca  2 szt.

Nazwa producenta:	.......................................................

Nazwa i typ:	.......................................................

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Monitor o konstrukcji modułowej lub kompaktowo-modułowej. |  |
| 2. | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15.5", rozdzielczości co najmniej 1300x700 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 160o). |  |
| 3. | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy z funkcją obsługi gestów. |  |
| 4. | Min. 8 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie |  |
| 5. | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 100 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2. |  |
| 6. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez stosowania wentylatorów |  |
| 7. | Wyposażenie w złącza wejścia/wyjścia: |  |
| 8. | wyjście do podłączenia ekranu kopiującego, |  |
|  | co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych, |  |
|  | gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. |  |
| 9. | Możliwość rozbudowy monitora o moduły pomiarowe: - inwazyjnego pomiaru ciśnienia (co najmniej o dwa kanały), - kapnografii, - inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą termodylucji, - pomiaru stopnia uśpienia BIS. |  |
| 10. | Fabrycznie skonfigurowane co najmniej trzy układy ekranu: normalny (krzywe dynamiczne i wartości parametrów), minitrendów (krótkie trendy, krzywe dynamiczne i wartości parametrów), duże odczyty. Szybkie przełączanie między ekranami, bez wchodzenia do menu, za pomocą gestów np. przesunięcie w lewo lub w prawo dwoma palcami po ekranie. |  |
| 11. | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. |  |
| 12. | Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie |  |
| 13. | W komplecie z monitorem przewód EKG z kompletem 5 końcówek |  |
| 14. | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 23 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF |  |
| 15. | Funkcja eliminacji fałszywych alarmów arytmii poprzez jednoczesną analizę sygnałów EKG i SpO2 |  |
| 16. | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). |  |
| 17. | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV. Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami. Tryb alarmowania ST w oparciu wartości bezwzględne oraz względne w stosunku do linii odniesienia. W przypadku trybu alarmowania w oparciu o wartości bezwzględne możliwość ustawienia granic alarmowych dla pojedynczego ST oraz dla dwóch ST. |  |
| 18. | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc wg. co najmniej 4 wzorów |  |
| 19. | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych. |  |
| 20. | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25 mm/s. |  |
| 21. | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletzymograficznej oraz wartości % saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz czujnik SpO2 na palec. |  |
| 22. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIPC) metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny, automatyczny, ciągły (powtarzające się pomiary w czasie 5 min). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1 – 480 minut. Wyświetlanie na ekranie wartości ustawionego interwału oraz czasu jaki pozostał do kolejnego pomiaru. Pomiar sekwencyjny z co najmniej 5 programowalnymi cyklami, z indywidualnym ustawianiem ich czasu trwania i odstępów pomiarowych dla każdego cyklu. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Możliwość ustawiania przez użytkownika formatu wyświetlanych danych np. ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie lub tylko średnie. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. |  |
| 23. | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). |  |
| 24. | W komplecie z monitorem przewód i mankiet średni. |  |
| 25. | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Zakres pomiarowy co najmniej od 5 do 50oC. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. Wybór etykiety temperatury zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. |  |
| 26. | W komplecie z monitorem powierzchniowy czujnik temperatury dla dorosłych. |  |
| 27. | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 5 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). |  |
| 28. | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością od 1 minuty. |  |
| 29. | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 12 godzin. |  |
| 30. | Zapamiętywanie co najmniej 500 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów). |  |
| 31. | Funkcja eksportu danych wypisanych pacjentów na pamięć USB z możliwością ich późniejszego przeglądu na komputerze osobistym przy pomocy dedykowanego oprogramowania |  |
| 32. | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji. |  |
| 33. | Monitor wyposażony w funkcję wprowadzania danych i obliczania punktacji wczesnego ostrzegania EWS |  |
| 34. | Monitor wyposażony w funkcję oceny stanu świadomości wg. skali Glasgow (GCS) – wprowadzanie danych, wyświetlanie punktacji łącznej i podrzędnej oraz ustawianie odstępu czasowego w jakim mają być wprowadzane dane. |  |
| 35. | Monitor przystosowany do pracy w sieci |  |
|  | możliwość współpracy ze stacją centralnego nadzoru, |  |
|  | możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. |  |
| 36. | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, oraz na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. |  |
| 37. | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. |  |
| 38. | Monitor wyposażony w uchwyt do montażu na ścianie z koszykiem na akcesoria |  |
| 39. | Monitor wyposażony w moduł nieinwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą impedancji kardiograficznej (ICG), zestaw akcesoriów do modułu ICG: przewód połączeniowy, 2 x opakowanie 4 elektrod BioZ (komplet na 2 pomiary) |  |

Pakiet nr 10 .– Urządzenie do bezpośredniego monitorowania ciśnienia wewnątrz czaszkowego 1 szt.

Nazwa producenta:	.......................................................

Nazwa i typ:	.......................................................

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość jednoczesnego pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego i temperatury |  |
| 2. | Możliwość zapisywania zdarzeń |  |
| 3. | Krzywa pomiaru ICP w czasie rzeczywistym |  |
| 4. | Alarmy minimalny i maksymalny dostosowywane przez użytkownika, wyświetlane na ekranie w różnych kolorach dla ICP i ICT, z sygnałem dźwiękowym |  |
| 5. | Zasilanie : akumulator litowo-jonowy ładowany z sieci |  |
| 6. | Eksport danych w formacie pdf poprzez port USB |  |
| 7. | Możliwość podłączenia interfejsu do monitorów pacjenta różnych producentów |  |
| 8. | Każdy czujnik zakończony mikroczipem, oparty na systemie piezoelektrycznym z możliwością pomiaru temperatury, odporność na zginanie – możliwość zginania czujnika pod kątem prostym |  |
| 9. | Znacznik głębokości na czujniku |  |
| 10. | Wyświetlanie czasu implantacji czujnika na monitorze |  |
| 11. | Alarm informujący o przekroczeniu rządnych parametrów monitorowanego ciśnienia |  |
| 12. | Czujniki z pamięcią , z możliwością odłączenia od monitora i podłączenie poprzez interface do monitora pacjenta oraz odłączenia po implantacji czujnika na sali operacyjnej i podłączenia ponownie po przewiezieniu chorego |  |
| 13. | Ekran monitora kolorowy LCD dotykowy |  |
| 14. | Obsługa monitora poprzez dotykowy ekran |  |
| 15. | Wyświetlanie wykresu ciśnienia lub pokazywanie numeryczne zakresu ciśnienia pokazywanie trendu |  |
| 16. | Gwarancja 24 miesiące |  |

Pakiet nr 11 .– Ergometr do prób wysiłkowych 1 szt.

Nazwa producenta:	.......................................................

Nazwa i typ:	.......................................................

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
| 1. | System badań wysiłkowych |  |
| 1.1 | Moduł EKG pacjenta komunikujący się z PC przewodowo |  |
| 1.2 | Przetwornik EKG z próbkowaniem 8kHz przy rozdzielczości 12bit |  |
| 1.3 | Pomiar EKG spoczynkowy z długoczasową rejestracją rytmu spoczynkowego |  |
| 1.4 | Pomiar EKG wysiłkowy |  |
| 1.5 | W zestawie:- zestaw komputerowy - monitor - wózek na komputer - moduł EKG, kabel pacjenta (10 odprowadzeń), etui, oprogramowanie dedykowane do PC z możliwością sterowania,analizy i archiwizacji danych, instrukcja w języku polskim |  |
| 2 | Ergometr |  |
| 2.1 | Ergometr rowerowy z obciążeniem do 500W |  |
| 2.2 | Regulowana kierownica |  |
| 2.3 | Waga pacjenta min. 150 kg |  |
| 2.4. | Regulowana wysokość siodełka |  |
| 2.5 | Napęd przenoszony paskiem |  |
| 2.6 | Obciążenie niezależne od obrotów |  |
| 2.7. | Sterowanie z systemu badań wysiłkowych |  |
| 3 | Gwarancja : 24 miesiące |  |

Pakiet nr 12 .– Waga dla niepełnosprawnych 1 szt.

Nazwa producenta:	.......................................................

Nazwa i typ:	.......................................................

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektroniczna waga do wózków inwalidzkich |  |
| 2. | Platforma umożliwiająca łatwy wjazd wózkiem inwalidzkim |  |
| 3. | Możliwość ważenia pacjenta na krześle |  |
| 4. | Platforma wykończona antypoślizgowym materiałem |  |
| 5. | Stabilna poręcz służąca jako poręcz dla pacjentów |  |
| 6. | Wyświetlacz wysuwany na wysokości bioder |  |
| 7. | Funkcja TARA/PRE-TARA |  |
| 8. | Funkcja BMI |  |
| 9. | Funkcja HOLD/AUTO-HOLD |  |
| 10. | Możliwość składania wagi w celu łatwego przechowywania |  |
| 11. | Nośność 300 KG |  |
| 12. | Ciężar własny – poniżej 40kg |  |
| 13. | Gwarancja 24 m-ce |  |

Pakiet nr 13 .– Moduł kardiologiczny do aparatu USG 1 szt.

Nazwa producenta:	.......................................................

Nazwa i typ:	.......................................................

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rozbudowa aparatu USG MyLab A50 ESAOTE o moduł kardiologiczny wraz z wieloczęstotliwościową głowicą do zastosowań kardiologicznych |  |
| 1.1 | Moduł kardiologiczny – CW Doppler, oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym, raportami i EKG |  |
| 1.2 | Możliwość analizowania zmian w czasie obrazu nie przebiegającego wzdłuż linii skanującej, ale wzdłuż linii umieszczonej pod dowolnym kątem |  |
| 1.3 | Doppler tkankowy spektralny i kolorowy |  |
| 1.4 | Automatyczne obliczanie frakcji wyrzutowej |  |
| 2. | Wieloczęstotliwościowa głowica elektroniczna dla dzieci typu "phased array" do zastosowania w badaniach kardiologicznych i transkranialnych |  |
| 2.1 | Pasmo: 2 - 9 MHz |  |

Pakiet nr – 14– Ergospirometr 1 szt.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         ....................................................…

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | System diagnostyczny przeznaczony do wykonywania standardowych elektrokardiograficznych testów wysiłkowych wraz z bezpośrednią oceną wydolności (VO ₂ ) oraz oceną układu oddechowego i metabolizmu mięśniowego na podstawie pomiarów przepływu i stężenia gazów wydechowych: tlenu i dwutlenku węgla |  |
|  | Rodzaj kanałów moduł pomiarowy CPET 01 pomiar przepływu; pomiar stężenia gazów |  |
|  | Zasada pomiaru przepływu: pomiar ciśnienia w głowicy pneumotachometrycznej |  |
|  | Zakres pomiaru przepływu +/- 18 l/s |  |
|  | Zakres pomiaru objętości 0,5-8 l |  |
|  | Rezystancja głowicy pomiarowej <1,5 cm H2O/l/s dla przepływów z zakresu 0 - 18 l/s |  |
|  | Metoda pomiaru czasu zero : wsteczna ekstrapolacja krzywej objętość-czas |  |
|  | Pomiar CO2 zakres pomiarowy - 0 - 80 mmHg CO2 |  |
|  | Pomiar CO2 zasada działania - NDIR |  |
|  | Pomiar O2 zakres pomiarowy - 0-100 % |  |
|  | Pomiar O2 zasada działania - paramagnetyczna |  |
|  | Moduł pulsoksymetryczny SpO2 tryb pracy - ciągły |  |
|  | Moduł pulsoksymetryczny SpO2 uśrednianie wartości SpO2 - 4 pulsy (opóźnienie 2 pulsy) |  |
|  | Moduł pulsoksymetryczny SpO2 zakres pomiarowy - 0-100 % |  |
|  | Kompatybilne czujniki pulsoksymetryczne palcowy przegubowy zaciskowy czujnik dla dorosłych o wadze powyżej 30 kg |  |
|  | Współpraca - badanie ergospirometryczne z wykorzystaniem bieżni |  |
|  | Rejestracja sygnału EKG 12 odprowadzeń, ciągłym pomiarem i obrazowaniem na wykresach parametrów oddechowych |  |
|  | Sterowanie obciążeniem według standardowych protokołów przeznaczonych do badań wysiłkowych |  |
|  | Prezentacja wyliczonych parametrów EKG na ekranie monitora w oprogramowaniu załączonym do aparatu |  |
|  | Prezentacja parametrów rytm pracy serca HR, ST poziom i nachylenie dla każdego odprowadzenia |  |
|  | Prezentacja parametrów - wykryte arytmie pracy serca |  |
|  | Prezentacja parametrów wartość MET i ilość pobudzeń VE/minutę |  |
|  | Monitoring wyliczonych parametrów arytmie komorowe |  |
|  | Monitoring wyliczonych parametrów BF |  |
|  | Monitoring wyliczonych parametrów częstość rytmu |  |
|  | Monitoring wyliczonych parametrów HR |  |
| 26. | Rehabilitacyjna Bieżnia |  |
| 26.1. | Regulowany kąt pochylenia 0-25% |  |
| 26.2 | Regulowana prędkość taśmy 0-20km/h |  |
| 26.3 | Przynajmniej dwa wyłączniki bezpieczeństwa na poręczach |  |
| 26.4 | Wbudowany moduł EKG z 12 odprowadzeniami |  |
| 26.5 | Oprogramowanie do prób wysiłkowych |  |
| 27 | Gwarancja : 24 miesiące |  |

Pakiet nr 15 .– Aparat do śródpłucnej wentylacji perkusyjnej 1 szt.

Nazwa producenta:	.......................................................

Nazwa i typ:	.......................................................

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do śródpłucnej wentylacji perkusyjnej |  |
| 2. | Ciśnienie - Pracy: 703 do 1060 hPa Przechowywania: 500 do 1100 hPa |  |
| 3. | Żródło Gazu : Powietrze lub Tlen: 3.24-5.5 bar Przepływ: 35 litrów na minutę |  |
| 4. | Częstość odstępu pulsów: Automatyczna |  |
| 5. | Przepływy aerozolu : 0.75 - 1 ml na minutę |  |
| 6. | Amplituda pulsu : 0 do 50 cmH2O/hPa przy 100 cyklach na minutę |  |
| 7. | Częstotliwość pulsu : 100-300 pulsów na minutę |  |
| 8. | Ciśnienie średnie : 0-50 cmH2O |  |
| 9. | Zakres ciśnień : 1-99 cmH2O/hPa |  |
| 10. | Rozdzielczość : ± 1 cmH2O/hPa |  |
| 11. | Dokładność : Większe niż ±0.5% odczytu lub 1 cmH2O/hPa |  |
| 12. | Zasilanie bateryjne |  |
| 13. | Gwarancja : 24 miesiące |  |

Pakiet nr 16 .– Asystor kaszlu 1 szt.

Nazwa producenta:	.......................................................

Nazwa i typ:	.......................................................

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Asystor kaszlu/koflator |  |
| 2. | Obsługa za pomocą ekranu dotykowego |  |
| 3. | Pilot z funkcją start/stop |  |
| 4. | Tryby : Manualny, Automatyczny oraz Programowalny Automatyczny |  |
| 5. | Ciśnienie insuflacji : 3cm H20 do 70cm H20 |  |
| 6. | Ciśnienie eksuflacji: -3cm do -70cm H20 |  |
| 7. | Czas insuflacji : 0,5 s. do 5 s. |  |
| 8. | Czas Eksuflacji : 0,5 s. do 5 s. |  |
| 9. | Przepływ (IPPB) : 20L/min do 120L/min |  |
| 10. | Wyświetlane dane: Szczytowy przepływ kaszlu, Objętosć insuflacji, Ciśnienie przepływu, SpO2, Tętno, Użyte sesje, Średnia długość sesji |  |
| 11. | Alarmy: Odłączenie obwodu, Praca na zasilaniu z baterii, Usterka baterii zewnętrznej, Alarm wysokiego ciśnienia, Wewnętrzny alarm wysokiej temp, Słaba bateria, Słaba pamięć baterii, Awaria urządzenia, Niskie odczyty SPO2, WysokieSO2 SpO2 odłączenie czujnika, Wysokie/Niskie Tętno, Awaria zasilania |  |
| 12. | Złącza : Ethernet, USB, karta SD |  |
| 13. | Gwarancja: 24 miesiące |  |

Pakiet nr 17 .– Stół drenażowy 1 szt.

Nazwa producenta:	.......................................................

Nazwa i typ:	.......................................................

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stół do drenażu ułożeniowego |  |
| 2. | Długość min. 200 cm |  |
| 3. | Wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu) w zakresie: 47-93cm |  |
| 4. | Część leżyska regulowana za pomocą sprężyny gazowej z zakresie 0° +15° |  |
| 5. | Wypychana część środkowa leżyska |  |
| 6. | Regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie: -55° + 50° |  |
| 7. | Szerokość min. 70cm |  |
| 8. | Maksymalne obciążenie min. 150kg |  |
| 9. | Leżysko składa się z trzech segmentów |  |
| 10. | Zagłówek stołu do drenażu z wycięciem na twarz regulowany jest płynnie za pomocą sprężyny gazowej. |  |
| 11. | Tylna część podnoszona za pomocą siłowników elektrycznych |  |
| 12. | Tapicerka odporna na ścieranie oraz szpitalne środki do dezynfekcji powierzchni (kolor do wyboru przez zamawiającego) |  |
| 13. | Zestaw kształtek ułożeniowych – min. 6 szt. |  |
| 15. | Zestaw półwałków rehabilitacyjnych min. 8 szt. |  |
| 16. | Gwarancja 24 miesiące |  |

Pakiet nr – 18– Zestaw do bronchoskopii interwencyjnej 1 szt.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         ....................................................…

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Zestaw do bronchoskopii interwencyjnej 1 szt. |  |
|  | Mobilny tor wizyjny HDTV 1szt. |  |
| 2.1 | Funkcja uwydatnienia naczyń krwionośnych i struktury tkanek |  |
| 2.2 | Rozdzielczość sygnału wideo min 1920x1080p, przekątna od 11 do 12 cali |  |
| 2.3 | Możliwość rejestracji zdjęć i filmów z do pamięci wewnętrznej min 64 GB |  |
| 2.4 | Wyjścia/wejścia typu: Min: 1 x USB typu 3,0, 1 x USB typu 2,0 |  |
| 2.5 | Wyjście komunikacyjne RJ45 LAN x1 z opcją integracji sieciowej |  |
| 2.6 | Standard Vesa 75 |  |
| 2.7 | Minimalne in (dane badania): - data badania - czas badania - stoper - imię i nazwisko pacjenta - ID pacjenta - wiek pacjenta - nazwa użytkownika (lekarza) - Imię i nazwisko pacjenta - nazwa placówki (szpitala) |  |
| 2.8 | Funkcja ZOOM min 2x regulowana dotykowo |  |
| 2.9 | Pełne menu procesora w języku polskim (ustawienia oraz wpisywanie pacjenta) |  |
| 2.10 | Możliwość rozbudowy o moduł do podłączenia monitora zewnętrznego |  |
| 2.11 | Możliwość wyświetlania na ekranie monitora podglądu z zapisanych sekwencji wideo |  |
| 2.12 | Możliwość obrazowania w różnych pasmach światła (min 3 pasma) |  |
| 2.13 | Funkcja obrazowania w stopniach : - detekcji (3 stopnie) - zarysu tkanki (3 stopnie) - weryfikacji zmiany (3 stopnie) |  |
| 2.14 | Podłączenie endoskopu do procesora za pomocą jednego konektora |  |
| 2.15 | Gniazdo do endoskopu z zabezpieczeniem przed wypadnięciem endoskopu podczas badania |  |
| 2.16 | Dotykowy panel sterujący wyposażony w funkcję sterowania dotykowego za pomocą 2 palców (panel Tak pojemnościowy) |  |
| 2.17 | Bezpośredni dostęp z panelu dotykowego do funkcji: Tak - Zoom - Wycięcie pasma światła w 3 zakresach - Obrazowanie wąskopasmowe - Eksport zdjęcia do USB - Eksport video do USB - Automatyczna regulacja jasności - Manualna regulacja jasności w 10 stopniach - Manualna regulacja kolorów 10 stopniach - Nagrywanie sekwencji wideo oraz zdjęć |  |
| 2.18 | Regulacja oświetlenia z panelu dotykowego |  |
| 2.19 | Układ regulacji jasności z minimum 3 ustawieniami: ręczne, uśrednione, szczytowe |  |
| 2.20 | Możliwość regulacji ręcznej oświetlania w min 10 stopniach |  |
| 2.21 | Możliwość regulacji barwy czerwonej w min 10 stopniach |  |
| 2.22 | Możliwość regulacji barwy niebieskiej w min 10 stopniach |  |
| 2.23 | Automatyczny balans bieli (balanser bieli na wyposażeniu) |  |
| 2.24 | Możliwość zapisania min 50 pacjentów w menu wewnętrznym procesora wizyjnego |  |
| 2.25 | Zasilanie 230-240V, oraz wymienny akumulator o długości pracy min 2 godziny |  |
| 2.26 | Waga max 1,9kg, |  |
| 3 | Jednorazowy endoskop do toru wizyjnego 25 szt: |  |
| 3.1 | Średnica kanału biopsyjnego – 3mm |  |
| 3.2 | Kąt widzenia 120 stopni |  |
| 3.3 | Kąt zagięcia: 210/180 stopni (góra/dół) |  |
| 3.4 | Funkcja obrazowania wąskopasmowego |  |
| 3.5 | Głębia ostrości 5-50mm |  |
| 4 | Gwarancja 24 miesiące |  |