Załącznik nr 1

do Umowy Nr . . . . . .

### Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego typu A2, przeznaczonego do transportu pacjentów, zgodnego z wymaganiami normy EN 1789:2020, wraz z pełnym wyposażeniem medycznym i technicznym oraz oznakowaniem zgodnym z przepisami Prawa o ruchu drogowym.

Ambulans powinien być pojazdem typu furgon, z zabudową medyczną typu A2, spełniającym wymagania w zakresie konstrukcji, bezpieczeństwa, ergonomii i funkcjonalności. Pojazd musi być gotowy do rejestracji jako ambulans sanitarny i posiadać deklarację zgodności z normą EN 1789.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pojazdu z napędem elektrycznym, pod warunkiem że pojemność akumulatora nie przekracza 60 kWh, a pojazd spełnia wszystkie wymagania funkcjonalne i techniczne określone w specyfikacji.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- dostawę pojazdu z pełnym oznakowaniem i zabudową medyczną,

- wyposażenie przedziału medycznego min w łóżko transportowe, defibrylator karetkowy, krzesło kardiologiczne, instalację tlenową, szafki, oświetlenie LED, wentylację i klimatyzację,

- wyposażenie pojazdu w systemy bezpieczeństwa i komfortu jazdy (m.in. poduszki powietrzne, tempomat, czujniki parkowania, klimatyzację automatyczną, systemy wspomagające kierowcę),

- dostarczenie dokumentacji technicznej i deklaracji zgodności,

- udzielenie pełnej gwarancji na pojazd i zabudowę na okres minimum 60 miesięcy

(5 lat), licząc od daty odbioru końcowego pojazdu przez Zamawiającego,

- bezpłatne przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym, zgodnie z harmonogramem producenta pojazdu, wliczone w cenę oferty,

- dostępność autoryzowanego serwisu na terenie Polski oraz czas reakcji serwisowej nie dłuższy niż 48 godziny od zgłoszenia usterki.

Wraz z pojazdem Wykonawca przekaże harmonogram przeglądów oraz warunki gwarancji.

Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia zawarta jest w załączniku nr 1

do OPZ.

Załącznik nr 1 do OPZ

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia – Ambulans typu A2

1. Przedmiot zamówienia

Zakup i dostawa jednego nowego ambulansu typu A2, zgodnego z wymogami normy EN 1789:2020, przeznaczonego do transportu pacjentów, z pełną zabudową medyczną i oznakowaniem zgodnym z przepisami Prawa o ruchu drogowym oraz wymaganiami Zamawiającego.

2. Wymagania ogólne

- Rok produkcji: nie wcześniejszy niż 2025.

- Zabudowa medyczna typu A2 – ambulans przewozowy.

- Deklaracja zgodności z normą EN 1789:2020 – wymagana i potwierdzona przez producenta pojazdu lub zabudowy.

- Dopuszcza się pojazd z napędem elektrycznym, pod warunkiem że: – posiada możliwość do zabudowy ambulansowej typu A2, i pojemność akumulatora nie przekracza 60 kWh, – zapewnia zasięg umożliwiający realizację transportu sanitarnego w warunkach miejskich i podmiejskich, – istnieje możliwość ładowania z gniazd 230V/400V, – czas ładowania do 80% nie przekracza 120 minut.

3. Nadwozie i oznakowanie zewnętrzne

- Kolor biały.

- Przeszklenie: szyby w drzwiach tylnych skrzydełkowych oraz w drzwiach bocznych przesuwnych.

- Oznakowanie zewnętrzne: – napisy „AMBULANS” zgodne z ustawą Prawo o ruchu drogowym, – oznaczenie typu „T”  z boku i z tyłu pojazdu, – znak „Gwiazda Życia” na bokach pojazdu, – dane identyfikacyjne Zamawiającego na drzwiach kabiny kierowcy, – folia odblaskowa wysokiej jakości, zgodna z normą EN 1789, – okna części medycznej pokryte do 2/3 wysokości folią półprzezroczystą.

4. Wyposażenie przedziału medycznego

- Wzmocniona, wodoodporna podłoga, odporna na środki dezynfekcyjne i mechaniczne uszkodzenia.

- Ściany i sufit pokryte materiałem odpornym na środki dezynfekcyjne.

- Przegroda za fotelem kierowcy.

- Co najmniej dwa miejsca siedzące z pasami i zagłówkami.

- Szafki wiszące, zamykane na materiały medyczne i opatrunkowe.

- Szafka/stelaż na butlę tlenową.

- Instalacja tlenowa: reduktor, gniazdo tlenowe, regulacja przepływu.

- Minimum 2 gniazda 12V w przestrzeni medycznej.

- Oświetlenie LED (światło rozproszone) w suficie.

- Dodatkowa wentylacja nawiewno-wywiewna.

- Ogrzewanie i klimatyzacja z niezależną regulacją dla części medycznej.

- Łóżko transportowe (nosze samojezdne) z systemem mocowania, zgodne z EN 1789.

- Defibrylator karetkowy z możliwością monitorowania (EKG, SpO₂, NIBP), praca w trybie AED i manualnym.

- Krzesło kardiologiczne z pasami bezpieczeństwa, składane, do transportu po schodach.

5. Sygnalizacja świetlno-dźwiękowa

- Belka świetlna LED na przodzie dachu z urządzeniem nagłaśniającym: min. 3 sygnały modulowane, sygnał HORN, możliwość emisji komunikatów głosowych.

- Niebieskie światła pulsacyjne LED w pasie przednim pojazdu.

6. Wyposażenie pojazdu (kabina kierowcy i technika jazdy)

- Dwie poduszki powietrzne (SRS).

- Centralny zamek z pilotem.

- Elektryczny hamulec postojowy.

- Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa.

- System eCall – automatyczne powiadamianie ratunkowe.

- Monitorowanie ciśnienia w oponach.

- System wspomagania ruszania pod górę.

- System wczesnego reagowania przy ryzyku kolizji.

- Zwiększona ładowność pojazdu.

- Kanapa dwumiejscowa po stronie pasażera.

- Regulacja fotela kierowcy.

- Pełnowymiarowe koło zapasowe.

- Lusterka zewnętrzne elektryczne, składane i podgrzewane.

- Elektryczne szyby przednie.

- Gniazdo 12V na desce rozdzielczej.

- Automatyczna klimatyzacja.

- Tempomat.

- Czujniki parkowania.

7. Dokumentacja i gwarancja

- Deklaracja zgodności zabudowy z normą EN 1789:2020.

- Dokumentacja techniczna, instrukcje obsługi (w języku polskim).

- Gwarancja na pojazd i zabudowę na okres minimum 60 miesięcy (5 lat), licząc od daty odbioru końcowego pojazdu przez Zamawiającego.

- Pojazd gotowy do rejestracji jako ambulans typu A2 na podstawie świadectwa homologacji.