                                                                                                                                                  Załącznik nr 3 
                                                       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup sprzętu medycznego w ramach zadania pt.
"Zakup i dostawa niezbędnego sprzętu medycznego dla oddziałów szpitalnych”
Załącznik A – spis załączników
 szczegółowej specyfikacji 
DOTYCZY WSZYSTKICH URZĄDZEŃ, ZAMAWIANEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA:
- Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji,
   nie rekondycjonowane.
- montaż i podłączenie w zakresie oferty.
- Przeglądy okresowe w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. 
- Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat( chyba że w specyfikacji szczegółowej zaznaczono inaczej)
- Zapewnione szkolenie personelu w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji urządzenia, potwierdzone certyfikatem w cenie oferty ( jeśli dotyczy)
- Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej 
- Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące, jeśli w specyfikacji szczegółowej dotyczącej produktu nie podano inaczej.  
- Serwis ( podać adres i dane kontaktowe), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych. 

UWAGA!  - W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ do oferty należy dołączyć katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta, opisy w języku polskim zawierające informacje niezbędne dla oceny oferowanego asortymentu potwierdzające w sposób jednoznaczny jego zgodność z wymaganiami SIWZ . Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
ZADANIA I PAKIETY:
Pakiet nr  1. załącznik nr 1 
Pakiet nr 2. załącznik nr 1
Pakiet nr 3. załącznik nr 1
UWAGA:  Oferent-dostawca zapewnia specjalistyczny montaż zamówionego sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Pakiet nr 1 . Załącznik nr – 1 – Wstrzykiwacz do podawania środka kontrastowego i soli fizjologicznej 1 szt. 
Nazwa producenta:

.......................................................
Nazwa i typ:
         .......................................................
	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Automatyczny, dwugłowicowy wstrzykiwacz do podawania środka kontrastowego i soli fizjologicznej na statywie jezdnym
	

	2. 
	Dwa niezależne tory do podawania płynów
	

	3. 
	Sprzężenie z tomografem w klasie IV CiA425
	

	4. 
	Kolorowy, dotykowy monitor (panel sterujący)
	

	5. 
	Możliwość zapamiętania protokołów iniekcji
	

	6. 
	Możliwość zaprogramowania iniekcji wielofazowej
	

	7. 
	Materiały eksploatacyjne o pojemności minimum 200 i 100 ml
	

	8. 
	Funkcja automatycznego napełniania
	

	9. 
	Funkcja testowania drożności naczyń
	

	10. 
	Limit ciśnienia szczytowego w zkresie 10-300 psi możliwy do regulacji co 10 psi
	

	11. 
	Prędkość przepływu w zakresie 0,1-10ml/s, możliwość regulacji co 0,1 ml/s
	

	12. 
	Możliwość opóźnienia iniekcji w zakresie 0-300 s, ze skokiem 1s
	

	13. 
	Możliwość ustawienia przerwy iniekcji w zakresie 0-300 s, ze skokiem 1s
	

	14. 
	Zakres programowania objętości 1 – 200 mL w odstępach co 1 mL
	

	15. 
	Zintegrowane elementy podgrzewające płynów
	

	16. 
	Pamięć 100 ostatnich iniekcji
	

	17. 
	Test umiejscowienia igły
	

	18. 
	Gwarancja 24 miesiące
	


Pakiet nr 2 . Załącznik nr – 1 – Urządzenie do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca 1  szt.

Nazwa producenta:
.......................................................

Nazwa i typ:
.......................................................
	Lp.
	PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Monitor pacjenta o budowie modułowej. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu
	

	2. 
	Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 120 minut pracy w konfiguracji EKG,NIBP,SpO2.
	

	3. 
	Monitor wyposażony w składany uchwyt do przenoszenia
	

	4. 
	Wyposażenie z złącza wejścia/wyjścia:

- wyjście sygnału do podłączenia ekranu kopiującego, 

- co najmniej 3 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych,

- gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania.
	

	5. 
	Możliwość rozbudowy monitora o pomiary:

- stopnia uśpienia BIS,

- EEG,

- saturacji ośrodkowej krwi żylnej (ScvO2),

- nieinwazyjnego rzutu minutowego metodą impedancji kardiograficznej,

- ciągłego inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego,

- inwazyjnego pomiaru rzutu serca metodą Swan-Ganza,

- parametrów mechaniki oddechowej,

- wolumetrycznego CO2,

- parametrów metabolicznych RQ i EE,

- przewodnictwa nerwowo-mięśniowego NMT,

- oksymetrii tkankowej.
	

	6. 
	Możliwość rozbudowy monitora o moduł interfejsowy do jednoczesnego podłączenia do 4 zewnętrznych urządzeń medycznych (respiratory, pompy infuzyjne, aparaty do znieczulania, monitory hemodynamiczne)
	

	7. 
	Stopień ochrony przed groźnym zalaniem wodą co najmniej IPX1
	

	8. 
	Kolorowy pojedynczy, pojemnościowy ekran dotykowy w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15.5", rozdzielczości co najmniej 1920x1080 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 170o). Min. 10 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie. Miejsca na moduły pomiarowe w jednej obudowie z ekranem.  
	

	9. 
	Funkcja automatycznego dostosowania  jasności ekranu do natężenia światła otoczenia
	

	10. 
	Obsługa wielodotykowa za pomocą gestów przeciągania. Możliwość rozbudowy o obsługę przy pomocy pilota,
	

	11. 
	Fabrycznie skonfigurowane co najmniej trzy układy ekranu: normalny (krzywe dynamiczne i wartości parametrów), minitrendów (krótkie trendy, krzywe dynamiczne i wartości parametrów), duże odczyty. Szybkie przełączanie między ekranami, bez wchodzenia do menu, za pomocą gestów np. przesunięcie w lewo lub w prawo dwoma palcami po ekranie.  
	

	12. 
	Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 9 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru).
	

	13. 
	Funkcja zawieszenia sygnalizacji alarmowej na czas wybrany przez użytkownika (do wyboru co najmniej wstrzymanie alarmów na 1, 2, 5 i 10 minut) oraz możliwość zawieszenia alarmów na stałe (zabezpieczone hasłem).
	

	14. 
	Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z pomiarami CO2 i częstości oddechu, bez jednoczesnego wyłączania alarmów innych parametrów. Wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty).
	

	15. 
	Monitor wyposażony w funkcję trybu resuscytacyjnego: zawieszenie działania alarmów fizjologicznych wszystkich parametrów. Wyświetlanie na ekranie informacji o aktywnym trybie resuscytacyjnym
	

	16. 
	Monitor wyposażony w funkcję wzywania pomocy - użytkownik znajdujący się przy danym monitorze może uruchomić sygnalizację dźwiękową i wizualną na innych monitorach lub centrali znajdujących się na tym samym oddziale. Na innym monitorach i centrali uruchomi się dźwiękowa sygnalizacja alarmowa oraz pojawi się okno informujące, z którego monitora wysyłany jest sygnał.
	

	17. 
	Funkcja resetowania alarmów technicznych powodująca ich usuwanie lub zamianę w komunikaty informacyjne lub ich wyciszenie z wyświetlaniem na ekranie oznaczonego komunikatu alarmu.
	

	18. 
	ZAPAMIĘTYWANIE I PRZEGLĄD DANYCH:

· Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty

· Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full disclosure) – pamięć co najmniej 24 godziny 

· Zapamiętywanie co najmniej 700 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów)

· Funkcja eksportu danych wypisanych pacjentów na pamięć USB z możliwością ich późniejszego przeglądu na komputerze osobistym przy pomocy dedykowanego oprogramowania
	

	19. 
	Możliwość współpracy z centralą pielęgniarską
	

	20. 
	Możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych.
	

	21. 
	Możliwość bezpośredniego wysyłania danych w standardzie HL7 (wartości parametrów, krzywe i alarmy) z monitora pacjenta bez pośrednictwa centrali lub innego urządzenia typu bramka.
	

	22. 
	Monitor przystosowany do współpracy z nadajnikiem telemetrycznym z możliwością przeglądania danych pomiarów z urządzenia telemetrycznego na ekranie monitora.
	

	23. 
	Funkcja monitorowania alarmów z innych kardiomonitorów podłączonych do tej samej sieci (co najmniej dwa jednocześnie)
	

	24. 
	Funkcja wyświetlania danych z innych kardiomonitorów podłączonych do tej samej sieci, w tym wartości z co najmniej 12 kardiomonitorów, a krzywych i wartości z jednego wybranego kardiomonitora
	

	25. 
	Informacje o pacjencie, ustawienia alarmów synchronizowane pomiędzy

monitorem i centralą
	

	26. 
	Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania poprzez stację centralnego nadzoru
	

	27. 
	Możliwość rozbudowy oferowanego monitora o funkcje wspomagania decyzji klinicznych:

a)
dotyczących układu sercowo-krążeniowo i oddechowego z przedstawieniem w formie animacji zmian parametrów związanych z obciążeniem wstępnym, pracą serca, wodą w płucach , obciążeniem następczym

b)
związanych z diagnozą i prowadzeniem terapii sepsy (zgodnie z zaleceniami SSC (Surviving Sepsis Compaign) oraz Sepsis-3 (Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock)

c)
związanych z analizą pracy stymulatora

d)
związanych z 24 godzinną analizą EKG

e)
protokół wczesnej oceny skali ostrzegania (EWS)

f)
dedykowaną aplikację uruchamianą na ekranie monitora pacjenta pomagającą utrzymać optymalna anestezję w okresie okołooperacyjnym (podczas indukcji anestezjologicznej, znieczulenia i wybudzenia)
	

	28. 
	Uchwyt do montażu monitora na aparacie do znieczulania
	

	29. 
	Gwarancja 24 miesiące
	

	30. 
	MIERZONE PARAMETRY

· EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30-300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. 

· Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie. 

· W komplecie z monitorem: przewód EKG z kompletem 5 końcówek.

· Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 24 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF. Wykorzystywanie do analizy EKG co najmniej 4 odprowadzeń EKG jednocześnie. Możliwość wyboru odprowadzeni do analizy przez użytkownika.

· Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV. Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi  odcinkami.  Tryb alarmowania ST w oparciu wartości bezwzględne oraz względne w stosunku do linii odniesienia. W przypadku trybu alarmowania w oparciu o wartości bezwzględne możliwość ustawienia granic alarmowych dla pojedynczego ST oraz dla dwóch ST.

· Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc wg. co najmniej 4 wzorów

· RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25 mm/s.

· Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości %saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. Wyświetlanie statystyk pomiaru SpO2 w postaci wykresów słupkowych. W komplecie z monitorem  przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec.

· Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIPC) metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny, automatyczny, ciągły (powtarzające się pomiary w czasie 5 min). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1 – 480 minut. Wyświetlanie na ekranie wartości ustawionego interwału oraz czasu jaki pozostał do kolejnego pomiaru. Pomiar sekwencyjny z co najmniej 5 programowalnymi cyklami, z indywidualnym ustawianiem ich czasu trwania i odstępów pomiarowych dla każdego cyklu.  Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Możliwość ustawiania przez użytkownika formatu wyświetlanych danych np. ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie lub tylko średnie. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. W komplecie z każdym monitorem przewód oraz mankiet średni.

· Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Zakres pomiarowy co najmniej od 5 do 50oC. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. Wybór etykiety  temperatury zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. W komplecie z kardiomonitorem czujnik temperatury powierzchniowy. Możliwość rozbudowy monitora o co najmniej kolejne 4 tory pomiarowe temperatury.

· Inwazyjny pomiar ciśnienia(IPC), dwa tory pomiarowe. Możliwość jednoczesnego  wyświetlanie dwóch krzywych inwazyjnego ciśnienia ze wspólnym poziomem zero (nakładanie się krzywych). Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowych, rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 mmHg. Możliwość ustawiania przez użytkownika formatu wyświetlanych danych np. ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie lub tylko średnie. Obliczanie wartości PPV. Funkcja pomiaru PAWP. Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. Wybór etykiety  inwazyjnego ciśnienia zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. Automatyczny wybór zakres pomiarowego w zależności od wybranej etykiety oraz możliwość ręcznego wyboru zakresu pomiarowego. W ofercie z monitorem dwa przewody połączeniowe do przetworników ciśnienia, płytka i zacisk do mocowania przetworników na statywie. Możliwość rozbudowy monitora o co najmniej kolejne 4 tory pomiarowe inwazyjnego ciśnienia.

· Moduł nieinwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą impedancji kardiograficznej (ICG), z wyposażeniem na dokonanie przynajmniej 2 pomiarów.
	

	31. 
	Monitor wyposażony w funkcję obliczania punktacji do oceny poziomu świadomości wg. skali Glasgow (GCS).
	

	32. 
	Funkcja wyświetlania statystyki SpO2 w wybranymi przez użytkownika przedziale czasowym (od 0,5 do 24 godzin) z prezentacją % udziału zaprogramowanych przez użytkownika przedziałów wartości %SpO2 w badanym przedziale czasowym, z wyborem zakresu docelowego
	

	33. 
	Funkcja „oczekiwanie”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania.
	

	34. 
	Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym.
	

	35. 
	Funkcja wyświetlania stoperów z odmierzaniem czasu malejąco oraz rosnąco
	


Pakiet nr 3 . Załącznik nr – 1 – Stół formalinowy 1 szt.

Nazwa producenta:
.......................................................

Nazwa i typ:
.......................................................

	Lp.
	PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY
	parametr oferowany – podać

	1.
	wykonane w całości ze stali nierdzewnej urządzenie medyczne (posiada certyfikat CE )
	

	2.
	wymiary stołu: szerokość - 1650 mm głębokość - 850 mm wysokość - 1700/2200 mm
	

	3.
	wymiary przestrzeni roboczej:szerokość - 1000 mm głębokość - 600 mm wysokość - 900 mm
	

	4.
	zlew o wymiarach 340 x 400 x 200 mm z możliwością umiejscowienia po lewej bądź prawej stronie stołu
	

	5.
	blat roboczy z perforowanych płyt - łatwy do demontażu i czyszczenia
	

	6.
	wyciąg oparów spod blatu roboczego - przystosowany do pracy z formaliną (wbudowany wentylator)
	

	7.
	wanna ociekowa ze zintegrowanym systemem zraszania
	

	8.
	bateria umywalkowa z wyciąganą wylewką umożliwiającą łatwe czyszczenie stołu
	

	9.
	cztery niezależne półki do własnej aranżacji
	

	10.
	podkładka PE do przykrawania materiału o wymiarach 400 x 250 mm
	

	11.
	młynek do odpadów materiału
	

	12.
	Gwarancja 24 miesiące
	


