Załącznik nr 3

.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania składającego się z 2 pakietów w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja, przebudowa i adaptacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy efektywności, jakości i dostępności do szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego w MCLChPiG w Otwocku” – Zadanie 11 – Zakup, dostawa i montaż sprzętu medycznego :

  - Pakiet 1 - dostawa i montaż myjni dezynfektorów do kaczek i basenów dla Oddziału XI Chirurgii klatki piersiowej, dla Oddziału VII Anestezjologii i intensywnej terapii oraz dla Oddziału V Chorób płuc i gruźlicy – 3 kpl.,

  - Pakiet 2 - dostawa i montaż maceratorów dla Oddziału VII Anestezjologii i intensywnej terapii oraz dla Oddziału V Chorób płuc i gruźlicy – 4 szt.,

zgodnego z poniższą specyfikacją techniczną (zał. nr 1 do OPZ) oraz poinstruowanie personelu

z obsługi w/w urzadzeń,

Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia :

- urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji,

nie rekondycjonowane,

- integracja urządzeń z infrastrukturą Szpitala,

- zapewnione poinstruowanie personelu w miejscu instalacji w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji urządzenia, potwierdzone certyfikatem w cenie oferty (jeśli dotyczy),

- okres gwarancji nie krótszy niż 60 miesięcy (5 lat), licząc od daty odbioru końcowego przez

Zamawiającego,

- przeglądy okresowe w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty,

- zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat (chyba, że w specyfikacji szczegółowej zaznaczono inaczej),

- specjalistyczny montaż i kompletne podłączenie sprzętu medycznego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zakresie oferty,

- serwis bezpłatny na okres 5 lat (podać adres i dane kontaktowe), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych,

- sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych,

- zachowanie standardów wymaganych przepisami sanitarnymi,

- Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej,

- kolorystyka urządzenia do uzgodnienia z Zamawiającym.

UWAGA! - W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ do oferty należy dołączyć katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta, opisy w języku polskim zawierające informacje niezbędne dla oceny oferowanego asortymentu potwierdzające w sposób jednoznaczny jego zgodność z wymaganiami SIWZ .

Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Podanie nieprawdziwych informacji przez Oferenta spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania rozwiązań istniejących na rynku. Niedopuszczalne są oferty,

w których Oferent proponuje spełnienie warunków SWZ „na zamówienie”.

Kryteria oceny:

80% - cena,

20% - termin dostawy krótszy niż 8 tygodni.

Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia zawarta jest w załączniku nr 1 i nr 2 do OPZ.

Zał. nr 1 do OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH)

Pakiet 1 - dostawa i montaż myjni dezynfektorów do kaczek i basenów dla Oddziału XI Chirurgii klatki piersiowej, dla Oddziału VII Anestezjologii i intensywnej terapii oraz dla Oddziału V Chorób płuc i gruźlicy - 3 kpl. wg poniższej specyfikacji :

Nazwa producenta : .......................................................

Nazwa i typ urządzenia : ....................................................…

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY |  | Parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
|  |  | Urządzenie wolnostojące |  |
|  |  | Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji basenów i pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie (w tym mocz). |  |
|  |  | Urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od przodu przez uchylną klapę. |  |
|  |  | Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 90ºC. |  |
|  |  | Trzy programy (ekonomiczny, normalny i intensywny) mycia i dezynfekcji (indywidualne przyciski na panelu sterowania) oraz możliwość ustawienia dodatkowych programów (łącznie 10 na płycie głównej urządzenia) |  |
|  |  | Dezynfekcja termiczna A060 |  |
|  |  | Program dezynfekcji termicznej dedykowany do eliminacji Clostridium Difficile potwierdzony przez niezależną jednostkę |  |
|  |  | Czas programu ekonomicznego 6-10 min |  |
|  |  | Wyświetlanie temperatury, wartości A₀ i pozostałego czasu do końca procesu |  |
|  |  | Front wykonany z polimeru |  |
|  |  | Górna część zewnętrzna wykonania z polimeru |  |
|  |  | Boki obudowy ze stali nierdzewnej |  |
|  |  | Jednolita komora tłoczona z blachy ze stali nierdzewnej |  |
|  |  | Pojemnośc komory 57 litrów |  |
|  |  | Kompaktowa budowa: |  |
|  |  | – szerokość urządzenia 45 cm, |  |
|  |  | – wysokość urządzenia 132cm |  |
|  |  | Urządzenie przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną. |  |
|  |  | Zużycie wody: |  |
|  |  | dla programu ekonomicznego: 11 litrów +/-10% |  |
|  |  | dla programu normalnego: 18 litrów +/- 10% |  |
|  |  | Otwarty układ płukania – bez recyrkulacji wody. |  |
|  |  | Wbudowana pompa środka zmiękczającego (odkamieniacza) |  |
|  |  | Ekonomiczne zużycie płynu do odkamieniacza 5,5 ml na cykl |  |
|  |  | Wbudowana pompa detergentu (środek myjący) |  |
|  |  | Ekonomiczne zużycie detergentu 16,5 ml na cykl |  |
|  |  | Zamykana szafka do umieszczania min. 2 pojemników 5l ze środkami chemicznymi (środek myjący oraz środek zmiękczający) zlokalizowana pod komorą. |  |
|  |  | Wbudowana wytwornica pary przystosowana do zasilania wodą nieuzdatnioną (zabezpieczona przed osadami mineralnymi pochodzącymi z wody nieuzdatnionej). |  |
|  |  | Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce 230V, 50 Hz |  |
|  |  | Moc generatora pary 3,0 kW |  |
|  |  | Moc pompy wody 750 W |  |
|  |  | Wbudowany wyłącznik energii elektrycznej dla zasilania głównego urządzenia. |  |
|  |  | Pojemność minimalna: |  |
|  |  | – jednocześnie 1 „basen” z pokrywką i 1 „kaczka” |  |
|  |  | – 3 „kaczki” |  |
|  |  | – miska do mycia pacjenta |  |
|  |  | Monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji. |  |
|  |  | Automatyczny przebieg procesu. |  |
|  |  | Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą 11 dysz natryskowych w tym min. dwóch obrotowych. Układ dysz oraz uchwyt załadunkowy pozwalający na efektywne mycie basenów i kaczek. Nie wymaga się dysz w podstawie komory dla lepszej efektywności w fazie opróżniania |  |
|  |  | Para do dezynfekcji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni przedmiotów znajdujących się w komorze podawana za pomocą dysz myjących (natryskowych) – dezynfekcja orurowania wewnętrznego urządzenia. |  |
|  |  | Suszenie wsadu po procesie płukania i dezynfekcji strumieniem wymuszonego powietrza zgodnie z definicją suszenia wg. PN EN 15883. |  |

Zał. nr 2 do OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH)

Pakiet 2 - dostawa i montaż maceratorów dla Oddziału VII Anestezjologii i intensywnej terapii oraz dla Oddziału V Chorób płuc i gruźlicy – 4 szt.. wg poniższej specyfikacji :

Nazwa producenta : .......................................................

Nazwa i typ urządzenia : ....................................................…

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie przeznaczone do utylizacji naczyń jednorazowego użytku wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy celulozowej. |  |
|  | Ładowność do 6 naczyń z pulpy na cykl. |  |
|  | Bezdotykowe otwieranie pokrywy za pomocą fotokomórki nożnej, poprzez wsunięcie stopy. Nie dopuszcza się otwierania ręcznego oraz przycisków nożnych. |  |
|  | Bezdotykowe zamykanie pokrywy poprzez czujnik zbliżeniowy umieszczony w górnej części urządzenia. Nie dopuszcza się zamykania ręcznego oraz łokciowego. |  |
|  | Automatyczne uruchamianie urządzenia, funkcja „auto-start” po zamknięciu pokrywy. Uruchamianie bezdotykowe za pomocą czujnika podczerwieni - zapewnia wygodę i bezpieczeństwo użytkowania, w tym eliminuje ryzyko zakażeń krzyżowych. |  |
|  | Automatyczny, antybakteryjny proces czyszczenia i dezodoryzacji. |  |
|  | Wbudowana pompa perystaltyczna. |  |
|  | System noży/głowic tnących oraz bęben ze stali nierdzewnej. |  |
|  | Urządzenie wyposażone w podwójną komorę maceracji. Górna komora wyposażona w min. 6 noży rozdrabniających oraz dolna wyposażona w dodatkowe noże, min. 3 które zapewniają całkowite rozdrobnienie pulpy. |  |
|  | Moc silnika minimum 0,75 kW. |  |
|  | Moc pompy wody minimum 0,345 kW. |  |
|  | Moc całkowita urządzenia ok.1,1 kW. |  |
|  | Waga netto maksimum 85 kg. |  |
|  | Zasilanie 230 V/ 60 Hz jednofazowy, |  |
|  | Czas trwania cyklu standardowo do 120 sekund. |  |
|  | Odpływ 50 Φ. |  |
|  | Poziom hałasu maksimum 59,5 dBA. |  |
|  | Wymiary urządzenia przy zamkniętej pokrywie 500 szer x 1042 wys x 600 głęb mm (+/- 5%). |  |
|  | Wymiary urządzenia przy otwartej pokrywie 500 szer x 1500 wys x 600 głęb mm (+/- 5%). |  |
|  | Zużycie energii na cykl maksimum 0,02 kWh. |  |
|  | Zbiornik na wodę minimum 24L. |  |
|  | Podłączenie wody 3/4”. |  |
|  | Pokrywa wykonana z tworzywa z zatopionymi nanocząsteczkami srebra zapewnia antybakteryjną ochronę i zapobiega osadzaniu się bakterii. |  |
|  | Powierzchnia górnej pokrywy urządzenia wykonana z tworzywa odpornego na uderzenia i porysowania. |  |
|  | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej klasy 304 wg AISI. |  |
|  | Bęben wraz z nożami tnącymi w całości wykonane ze stali nierdzewnej. |  |
|  | Podwójna komora maceracji - mielenie i rozdrobnienie naczyń medycznych wykonanych z pulpy celulozowej do postaci cieczy która z łatwością odprowadzana zostaje odpływem kanalizacyjnym. |  |
|  | Zamknięty bęben w technologi instant flow z uszczelką bezobsługową. |  |
|  | Czujnik zamykania/ otwierania pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowania odpływu. |  |
|  | Uchwyt z podwójnym zatrzaskiem do uszczelnienia komory. |  |
|  | Zabezpieczenie w postaci automatycznej informacji o usterkach mechanicznych. |  |
|  | Łatwa do demontażu ściana przednia. |  |
|  | Zabezpieczenie IP54. |  |
|  | Wyświetlacz LED informujący o ewentualnych błędach oraz diody LED informujące o stanie urządzenia i fazie cyklu |  |
|  | Funkcja „auto-start” - automatyczne uruchamianie urządzenia po zamknięciu komory. |  |
|  | Automatyczne zamknięcie pokrywy maceratora poprzedzone sygnałem dźwiękowym , w przypadku braku podjęcia czynności - czas przed automatycznym zamknięciem jest regulowany, standardowo zamknięcie następuje po 15 sekundach. |  |
|  | Urządzenie wyposażone w stan uśpienia/ czuwania. |  |
|  | System automatycznego czyszczenia odpływu co 24 godziny co zapobiega powstawaniu zatorów oraz usuwa nadmiar zanieczyszczeń. |  |
|  | Sygnalizacja potrzeby wykonania przeglądu wyświetlana na panelu sterowania. |  |
|  | Komunikaty audio w języku polskim |  |
|  | Odporny na uszkodzenia zbiornik na wodę z tworzywa sztucznego, umieszczony na tylnej ścianie urządzenia. |  |