Załącznik nr 3

do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego wraz z jego wyposażeniem

do Bloku Operacyjnego w Pawilonie A, zgodnego z poniższą specyfikacją techniczną (zał. nr 1, 2, 3 i 4 do OPZ), jego montaż i uruchomienie oraz poinstruowanie personelu dot. obsługi tego sprzętu, w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja, przebudowa i adaptacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy efektywności, jakości i dostępności do szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego w MCLChPiG w Otwocku” – Zakup, dostawa i montaż sprzętu medycznego do Bloku operacyjnego w Pawilonie A :

1) Tor wizyjny ICG – szt. 1 (Pakiet 1, poz. nr 122 Wykazu wyposażenia),

2) Videomediatinoskop – szt. 1 (Pakiet 2, poz. nr 123 Wykazu wyposażenia),

3) Bronchoskop sztywny – szt. 1 (Pakiet 3, poz. nr 124 Wykazu wyposażenia),

4) Videobronchoskop giętki – szt. 1 (Pakiet 4, poz. nr 125 Wykazu wyposażenia).

Wymagania ogólne Zamawiającego dotyczące wszystkich w/w urządzeń przedmiotu zamówienia :

- urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji,

nie rekondycjonowane,

- integracja urządzeń z oprogramowaniem/systemem szpitalnym HIS oraz infrastrukturą Szpitala, w tym kompatybilność z istniejącymi urządzeniami medycznymi na Bloku Operacyjnym,

- poinstruowanie personelu w miejscu instalacji w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji

urządzeń, potwierdzone certyfikatem w cenie oferty (jeśli dotyczy),

- okres gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata), licząc od daty odbioru końcowego przez Zamawiającego,

- przeglądy okresowe w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty,

- zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat (chyba, że w specyfikacji szczegółowej zaznaczono inaczej),

- specjalistyczny montaż i kompletne podłączenie sprzętu medycznego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zakresie oferty,

- serwis bezpłatny na okres 3 lat (podać adres i dane kontaktowe), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych,

- sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych,

- Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej,

- kolorystyka urządzenia do uzgodnienia z Zamawiającym.

UWAGA! - W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ do oferty należy dołączyć dokumentację techniczną i jakościową urządzeń, katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta, opisy w języku polskim zawierające informacje niezbędne dla oceny oferowanego asortymentu potwierdzające w sposób jednoznaczny jego zgodność z wymaganiami SIWZ . Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia zawarta jest w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do OPZ.

Kryteria oceny ofert :

- 90% - cena,

- 10 % - gwarancja na kolejny rok kalendarzowy (po 3 latach użytkowania)

Zał. nr 1 do OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH)

Pakiet 1 - Tor wizyjny ICG – szt.1

Nazwa producenta : .......................................................

Nazwa i typ urządzenia : ....................................................…

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Tor wizyjny ICG |  |
|  | Urządzenie skonstruowane w sposób umożliwiający mobilność zestawu pomiędzy salami operacyjnymi. |  |
|  | Sterownik kamery – 1 zestaw |  |
|  | Sterownik kamery kompatybilny z technologią 4K, umożliwiający podłączenie oferowanej głowicy kamery 4K NIR/ICG. |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. 2 wyjścia wideo Display Port (3840 x 2160p, 50/60 Hz) |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo 12G-SDI (3840 x 2160p, 50/60 Hz) |  |
| 7 | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo DVI-D (1920 x 1080p, 50/60 Hz) |  |
| 8 | Sterownik kamery wyposażony w min. 3 gniazda USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak np.: pamięć PenDrive, zewnętrzna klawiatura, dedykowana drukarka |  |
| 9 | Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery |  |
| 10 | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym źródłem światła LED z technologią NIR/ICG w celu realizacji włączania / wyłączania światła, zmiany ustawień intensywności światła - bezpośrednio poprzez menu obsługowe sterownika kamery |  |
| 11 | Sterownik kamery wyposażony w menu obsługowe wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego |  |
| 12 | Konstrukcja sterownika kamery umożliwiająca po rozbudowie funkcjonalność jednoczesnego podłączenia wideocholedochoskopu i laparoskopu w celu wykonywania operacji łączonych z jednoczesnym wyświetlaniem dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego |  |
| 13 | Menu obsługowe wywoływane poprzez przycisk głowicy kamery i poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego |  |
| 14 | Możliwość przypisania po dwóch funkcji do każdego z programowanych przycisków głowicy kamery, uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku |  |
| 15 | Funkcje zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive, uruchamianie zapisu poprzez menu sterownika kamery |  |
| 16 | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery |  |
| 17 | Zapis zdjęć w formacie: JPEG |  |
| 18 | Zapis filmów w formacie: MPEG4 |  |
| 19 | Funkcja regulacji jasności poprzez menu sterownika kamery, dostępne min. 4 poziomy regulacji jasności |  |
| 20 | Funkcja zoom'u cyfrowego ustawiana poprzez menu obsługowe sterownika kamery, dostępnych min. 6 poziomów regulacji zoom'u |  |
| 21 | Funkcja obrotu obrazu o 180° ustawiana poprzez menu obsługowe sterownika kamery |  |  |
| 22 | Funkcja wyświetlania wirtualnego wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego |  |  |
| 23 | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego |  |  |
| 24 | Tryb ręcznej regulacji intensywności światła oferowanego źródła światła LED NIR/ICG poprzez menu obsługowe sterownika kamery |  |  |
| 25 | Tryb automatycznej regulacji intensywności światła oferowanego źródła światła LED NIR/ICG włączany poprzez menu obsługowe sterownika kamery |  |  |
| 26 | Funkcjonalność wyświetlania poziomu intensywności światła oferowanego źródła światła LED NIR/ICG na ekranie monitora operacyjnego |  |  |
| 27 | Zintegrowany tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia |  |  |
| 28 | Wykorzystanie trybu wizualizacji wykorzystującego cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego niezależne od zastosowanego źródła światła |  |  |
| 29 | Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów obok siebie na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z włączonym trybem wizualizacji |  |  |
| 30 | Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników |  |  |
| 31 | Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive |  |  |
| 32 | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia kamery do obrazowania endoskopowego i egzoskopowego 3D |  |  |
| 33 | Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem oferowanej głowicy kamery 4K |  |  |
| 34 | Stopień ochrony min. CF |  |  |
| 35 | Głowica kamery 4K – 1 szt. |  |  |
| 36 | Głowica kamery wyposażona w 2-chipy, kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery |  |  |
| 37 | Praca głowicy kamery w standardzie rozdzielczości min. 4K UHD, rozdzielczość min. 3840 × 2160 pikseli, 50/60 Hz, skanowanie progresywne |  |  |
| 38 | Zakres pracy głowicy kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) |  |  |
| 39 | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne |  |  |
| 40 | Głowica kamery 4K UHD umożliwiająca podłączenie opcjonalnego egzoskopu NIR/ICG 90° |  |  |
| 41 | Stopień ochrony min. CF |  |  |
| 42 | Monitor operacyjny 4K – 1 szt. |  |  |
| 43 | Przekątna ekranu min. 31" |  |  |
| 44 | Rozdzielczość ekranu min. 3840 x 2160 pikseli |  |  |
| 45 | Wejścia wideo min.: 1x DisplayPort 1.2, 1x 12G-SDI, 1x DVI-D, HDMI 2.0, 3G-SDI |  |  |
| 46 | Wyjścia wideo min.: 1x 12G-SDI, 1x DVI-D |  |  |
| 47 | Możliwość mocowania VESA |  |  |
| 48 | Format obrazu 16:9 |  |  |
| 49 | Waga monitora nie większa niż 13,5kg |  |  |
| 50 | Monitor operacyjny 4K – 1 szt. |  |  |
| 51 | Przekątna ekranu 43" |  |  |
| 52 | Rozdzielczość ekranu 3840 x 2160 pikseli |  |  |
| 53 | Wejścia wideo: 1 x display port, 2 x 12G SDI, 2 x HDMI |  |  |
| 54 | Wyjścia wideo: 1 x display port, 1 x 12G SDI, 2 x HDMI |  |  |
| 55 | Możliwość mocowania VESA |  |  |
| 56 | Format obrazu 16:9 |  |  |
| 57 | Waga monitora 19,8 kg |  |  |
| 58 | Źródło światła LED – 1 zestaw |  |  |
| 59 | Źródło światła LED NIR/ICG kompatybilne ze oferowanym sterownikiem kamery |  |  |
| 60 | Źródło światła wyposażone w ekran dotykowy |  |  |
| 61 | Źródło światła wyposażone w tryb światła białego i tryby światła w bliskiej podczerwieni (NIR) przeznaczone do obrazowania fluorescencyjnego z użyciem odczynnika ICG |  |  |
| 62 | Dostępne tryby światła bliskiej podczerwieni przy zastosowaniu oferowanego sterownika kamery i głowicy kamery 4K/NIR ICG - tryb monochromatyczny - obraz uzyskany z fluorescencji - nałożony (overlay) - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym - mapa intensywności - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym z nałożoną kolorystyką w zależności od natężenia fluorescencji |  |  |
| 63 | Źródło światła LED NIR/ICG, emitujące światło białe oraz światło w zakresie podczerwieni bez zastosowania wiązki lasera |  |  |
| 64 | Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym sterownikiem kamery w celu realizacji wyświetlania parametrów pracy na ekranie monitora operacyjnego i zmiany ustawień oraz trybów pracy bezpośrednio poprzez menu obsługowe sterownika kamery |  |  |
| 65 | Stopień ochrony min. CF |  |  |
| 66 | Zestaw do bezprzewodowej transmisji obrazu - 1 zestaw |  |  |
| 67 | Zestaw do bezprzewodowej transmisji obrazu pozwalający uzyskać obraz na dwóch monitorach bez konieczności użycia przewodów. |  |  |
| 68 | Zestaw optyk sztywnych |  |  |
| 69 | Optyka laparoskopowa umożliwiająca obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR), średnica 10 mm, długość 31 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, umieszczone na obudowie optyki oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki; oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu – 1 szt. |  |  |
| 70 | Światłowód, osłona nieprzeźroczysta, średnica 4,8 mm, długość min. 250 cm - 1 szt. |  |  |
| 71 | Kosz do sterylizacji i przechowywania oferowanej optyki- 1 szt. |  |  |
| 72 | Optyka laparoskopowa, średnica 10 mm, długość 31 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, umieszczone na obudowie optyki oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki; oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu –4 szt. |  |  |
| 73 | Światłowód, osłona nieprzeźroczysta, średnica 4,8 mm, długość min. 250 cm - 4 szt. |  |  |
| 74 | Kosz/pojemnik do sterylizacji i przechowywania oferowanych optyk- 4 szt. |  |  |
| 75 | Optyka laparoskopowa, średnica 10 mm, długość 31 cm, o zmiennym kierunku patrzenia w zakresie 0-90 stopni. – 1 szt. |  |  |
| 76 | Światłowód, osłona nieprzeźroczysta, średnica 4,8 mm, długość min. 250 cm - 1 szt. |  |  |
| 77 | Kosz/pojemnik do sterylizacji i przechowywania oferowanej optyki- 1 szt. |  |  |
| 78 | Optyka laparoskopowa, średnica 5 mm, długość 29 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, umieszczone na obudowie optyki oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki; oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu –3 szt. |  |  |
| 79 | Światłowód, osłona nieprzeźroczysta, średnica 3,5 mm, długość min. 230 cm - 3 szt. |  |  |
| 80 | Kosz do sterylizacji i przechowywania oferowanych optyk- 3 szt. |  |  |
| 81 | Optyka laparoskopowa umożliwiająca obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR), średnica 5 mm, długość 29 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, umieszczone na obudowie optyki oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki; oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu – 1 szt. |  |  |
| 82 | Światłowód, osłona nieprzeźroczysta, średnica 4,8 mm, długość min. 300 cm- 1 szt. |  |  |
| 83 | Kosz/pojemnik do sterylizacji i przechowywania oferowanej optyki- 1 szt. |  |  |
| 84 | Optyka laparoskopowa, średnica 5 mm, długość 29 cm, kąt patrzenia 0°, autoklawowalna, umieszczone na obudowie optyki oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki; oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu – 1 szt. |  |  |
| 85 | Światłowód, osłona nieprzeźroczysta, średnica 3,5 mm, długość min. 230 cm - 1 szt. |  |  |
| 86 | Kosz/pojemnik do sterylizacji i przechowywania oferowanej optyki- 1 szt. |  |  |
| 87 | Moduł do podłączenia sterownika kamery i monitora „Toru wizyjnego 4K ICG” wraz z urządzeniami opisanymi w pakietach „Wideomediastinoskop” oraz „Wideobronchoskop” pozwalający uzyskać obraz z tych urządzeń na ekranie monitora – 1 szt. |  |  |

Zał. nr 2 do OPZ

Pakiet 2 - Videomediatinoskop – szt.1

Nazwa producenta : .......................................................

Nazwa i typ urządzenia : ....................................................…

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Wideomediastinoskop |  |
|  | Wideomediastinoskop wykorzystujący technologię wbudowanej kamery z przetwornikiem obrazu CMOS o jakości obrazu min. HD |  |
|  | Zintegrowane w wideomediastinoskopie źródło światła LED |  |
|  | Rękojeść wideomediastinoskopu wyposażona w przyciski sterujące |  |
|  | Łopatka wideomediastinoskopu z bocznym rozcięciem na całej długości roboczej w celu lepszego dopasowania do instrumentów |  |
|  | Zintegrowany z rękojeścią wideomediasitnoskopu przewód sygnałowy łączący z modułem sterownik kamery |  |
| 7 | Rurka koagulacyjno-ssąca, monopolarna, izolowana, śr. 5 mm, dł. 20 cm- 1 szt. |  |
| 8 | Nożyczki monopolarne, śr. 5 mm, dł. rob. 25 cm – 1 szt. |  |
| 9 | Kleszcze biopsyjne monopolarne, śr. 5 mm, dł. rob. 25 cm – 1 szt. |  |
| 10 | Kleszcze biopsyjne, bransze owalne 6 x 12 mm, rozm. 5 mm, dł. 21 cm- 1 szt. |  |
| 11 | Kleszcze „bransze preparacyjne, watotrzymacz, rozm. 5 mm, dł. 21 cm – 1 szt. |  |
| 12 | Kleszcze , bransze zagięte, preparacyjno-chwytające, rozm. 5 mm, dł. 21 cm – 1 szt. |  |
| 13 | Przewód w. cz., bipolarny, dł. 300 cm, do zast. z diatermią chirurgiczną – 1 szt. |  |
| 14 | Przewód w. cz., bipolarny, dł. 300 cm, do zast. z diatermią chirurgiczną – 1 szt. |  |
| 15 | Pojemnik lub kosz do mycia, sterylizacji i przechowywania oferowanego wideomediastinoskopu oraz narzędzi z wkładem silikonowym zapewniającym fiksację i bezpieczny transport |  |

Zał. nr 3 do OPZ

Pakiet 3 - Bronchoskop sztywny – szt.1

Nazwa producenta : .......................................................

Nazwa i typ urządzenia : ....................................................…

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Bronchoskop sztywny – 1 zestaw |  |
|  | Optyka : średnica 5,5 mm, długość 50 cm, kąt patrzenia 0°, autoklawowalna, umieszczone na obudowie optyki oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki; oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu- 1 szt. |  |
|  | Bronchoskop sztywny uniwersalny, rozm. 8,5, dł. 43 cm – 1 szt. |  |
|  | Bronchoskop sztywny uniwersalny, rozm. 7,5, dł. 43 cm – 1 szt. |  |
|  | Bronchoskop sztywny uniwersalny, rozm. 6,5, dł. 43 cm – 1 szt. |  |
|  | Adapter - nasadka zamykająca przesuwana, z okienkiem szklanym i otwartym i z uszczelką gumową – 1 szt. |  |
| 7 | Adapter do podłączenia respiracji – 1 szt. |  |
| 8 | Nasadka do wprowadzania cewników, do zast. z bronchoskopami – 1 szt. |  |
| 9 | Kaniula iniekcyjna do wentylacji wspomaganej ciśnieniowo, śr. 3,5 mm, do zast. z bronchoskopami – 1 szt. |  |
| 10 | Kleszcze optyczne typu krokodylki, do twardych ciał obcych, do zast. z oferowaną optyką – 1 szt. |  |
| 11 | Kleszcze optyczne, do orzeszków i miękkich ciał obcych, do zast. z oferowaną optyką – 1 szt. |  |
| 12 | Kleszcze biopsyjne optyczne, miseczki okrągłe, do zast. z oferowaną optyką – 1 szt. |  |
| 13 | Aplikator do wacików, dł. rob. 50 cm – 1 szt. |  |
| 14 | Watotrzymacz, uchwyt sprężynowy, dł. rob. 50 cm – 1 szt. |  |
| 15 | Światłowód, w nieprzeziernej osłonie, śr. 4,8 mm, dł. 250 cm – 1 szt. |  |
| 16 | Rurka ssąca, śr. 4 mm, dł. rob. 45 cm – 1 szt. |  |
| 17 | Kosz druciany lub pojemnik plastikowy na oferowane instrumenty i akcesoria do ezofagoskopii i bronchoskopii – 1 szt. |  |
| 18 | Kosz druciany lub pojemnik plastikowy na oferowaną optykę – 1 szt. |  |

Zał. nr 4 do OPZ

Pakiet 4 - Videobronchoskop giętki – szt.1

Nazwa producenta : .......................................................

Nazwa i typ urządzenia : ....................................................…

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Wideobronchoskop- 1 zestaw |  |
|  | Giętki wideobronchoskop o średnicy końcówki dystalnej 6,5mm z akcesoriami |  |
|  | Kanał roboczy o długości 60cm i średnicy min. 3,0x2,8mm, |  |
|  | Kąt wygięcia końcówki dystalnej wideobronchoskopu góra/dół: min. 180°/140° |  |
|  | Kierunek patrzenia 0° |  |
|  | Kąt widzenia min. 100° |  |
| 7 | Głębia widzenia min. 3-50mm |  |
| 8 | Min.3 programowalne przyciski funkcyjne |  |
| 9 | Automatyczna ostrość obrazu, procesor HDTV |  |
| 10 | Zintegrowane oświetlenie w technologii LED |  |
| 11 | Kompatybilny z przenośną endoskopową jednostką wizyjną oraz stacjonarną platformą obrazowania |  |
| 12 | Wodoszczelny, w pełni zanurzalny do mycia i dezynfekcji |  |
| 13 | Klasa wodoszczelności, min. IPX 8 |  |
| 14 | Waga max. 565g |  |
| 15 | W zestawie nasadka do kompensacji ciśnienia, tester szczelności, szczoteczka do czyszczenia |  |
| 16 | Kleszczyki jednorazowe chwytające, bronchoskopowe, dł. 120 cm, op. 10 szt. |  |
| 17 | Kleszczyki jednorazowe, biopsyjne, bronchoskopowe, dł. 120 cm, op. 10 szt. |  |
| 18 | Kontener do przechowywania i sterylizacji oferowanego wideobronchoskopu- 1 szt. |  |