Załącznik nr 3
do SWZ . . 

                                  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego – paneli nadłóżkowych do Pawilonu A, zgodnego z poniższą specyfikacją techniczną (zał. nr 1 i nr 2 do OPZ), jego montaż i uruchomienie oraz poinstruowanie personelu dot. obsługi tego sprzętu, w ramach zadania nr 11 przedsięwzięcia pn. „Modernizacja, przebudowa i adaptacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy efektywności, jakości i dostępności do szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego w MCLChPiG w Otwocku” :

1) Panele nadłóżkowe poziome – szt. 46 (Pakiet 1),
2) Panele nadłóżkowe pionowe – szt. 8 (Pakiet 2).

Wymagania Zamawiającego dotyczące wszystkich w/w urządzeń przedmiotu zamówienia :

- urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji,
   nie rekondycjonowane,
- urządzenie umożliwiające pacjentowi korzystanie z instalacji elektrycznej oraz gazów medycznych bezpośrednio z poziomu łóżka szpitalnego,
- urządzenie wykonane z aluminium lub ze stali nierdzewnej, odporne na dezynfekcję,
- system oświetlenia: diody LED, wyposażony w panel sterujący: z funkcją wzywanie personelu, regulacja oświetlenia,
- urządzenie wyposażone w gniazda gazów medycznych typu AGA oraz gniazda elektryczne,
- integracja urządzenia z oprogramowaniem/systemem szpitalnym HIS oraz infrastrukturą Szpitala, 
   w tym kompatybilność z istniejącymi urządzeniami medycznymi w Pawilonie A,
- poinstruowanie personelu w miejscu instalacji w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji 
   urządzeń, potwierdzone certyfikatem w cenie oferty (jeśli dotyczy),
- okres gwarancji nie krótszy niż 60 miesięcy (5 lat), licząc od daty odbioru końcowego przez
Zamawiającego,
- przeglądy okresowe w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty,
- zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat (chyba, że w specyfikacji szczegółowej zaznaczono inaczej),
- specjalistyczny montaż i kompletne podłączenie sprzętu medycznego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zakresie oferty,
- serwis bezpłatny na okres 5 lat (podać adres i dane kontaktowe), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych,
- sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych,
- Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej,
- kolorystyka urządzenia do uzgodnienia z Zamawiającym.

UWAGA! - W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ do oferty należy dołączyć katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta, opisy w języku polskim zawierające informacje niezbędne dla oceny oferowanego asortymentu potwierdzające w sposób jednoznaczny jego zgodność z wymaganiami SIWZ . Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.


Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia zawarta jest w załączniku nr 1 i nr 2 do OPZ.

                       Zał. nr 1 do OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH)

Zadanie 11 - Pakiet 1 – Panel nadłóżkowy poziomy – szt. 46

Nazwa producenta : .......................................................
Nazwa i typ urządzenia : ....................................................…


	Lp.
	PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY
	parametr oferowany – podać

	1.
	Panel elektryczno–gazowy jako jednostka zasilania medycznego klasy IIa lub IIb zgodnie z normą PN-EN ISO 11197:2020-04/Ap2:2023-06P, potwierdzone deklaracją zgodności wytwórcy CE wraz z Certyfikatem Jednostki Notyfikowanej upoważniającym do produkcji oferowanych wyrobów.
	

	2.
	Poziomy, lekki, czterokanałowy panel nadłóżkowy mocowany do ściany charakteryzujący się wysoką estetyką i praktyczną stylistyką kompaktowej, modułowej obudowy, ze zintegrowanymi w niej gniazdami elektrycznymi, teletechnicznymi oraz oświetleniem. Panel elektryczno-gazowy mocowany do ściany o opływowym kształcie bez ostrych krawędzi, o budowie uniemożliwiającej stawianie na panelu przedmiotów (np.: napoi, kładzenia prasy itp.) 
	

	3.
	Panel wykonany z profili aluminiowych z możliwością malowania proszkowego. Powierzchnia odporna na środki dezynfekcyjne.(Kolor do uzgodnienia z zamawiającym)
	

	4.
	Zintegrowane w panelu oświetlenie ogólne nie wystające poza obrys obudowy pokryte rastrem rozpraszającym przeziernym, w kształcie półokrągłym. Ze względów ergonomicznych i higienicznych nie dopuszcza się kloszy płaskich lub zagiętych inaczej jak półkoliście. Klosze wykonane materiału odpornego na UV oraz odbłyśniki z polerowanego aluminium.
	

	5.
	Wymiary oprawy ze względów ergonomicznych wynoszą: szerokość (głębokość) mierzona od ściany do przodu oprawy 65 mm +/-5mm, wysokość nie większa niż 30cm, długość dla jednego stanowiska około 160cm.
	

	7.
	Punkty poboru gazów medycznych zgodne z normą SS8752430 (lub DIN 13260-2 do uzgodnienia przed dostawą) dla jednego pacjenta:
· tlen O2 - 1 szt.
· sprężone powietrze - 1szt.
· próżnia VAC - 1 szt. 
	

	8.
	Punkty poboru gazów z gniazdami wykonanymi z metalu tzn. nie dopuszcza się części plastikowych (kodowany otwór na wtyk) współpracujących bezpośrednio z wtykami
	

	
	Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu.
	

	
	3 szt. gniazd elektrycznych 230 V- 16A (w tym jedno DATA w kolorze czerwonym) w systemie „zlicowanym” z powierzchnią panelu w module 45x45mm, ze wskaźnikiem zasilania (na min. 2 obwodach), w kolorze białym, zielonym i czerwonym na jedno stanowisko łóżkowe
	

	9.
	1 szt. gniazdo wyrównania potencjału na jedno stanowisko łóżkowe
	

	10.
	1 szt. przygotowanie pod podwójne gniazdo instalacji teletechnicznej
	

	11.
	1 szt. otworowanie i przygotowanie pod gniazdo instalacji przyzywowej (dostawa i montaż modułu wraz z manipulatorem przyzywu pielęgniarki po stronie dostawcy systemu przyzywowego) na jedno stanowisko łóżkowe
	

	12.
	Wyposażenie paneli przyłóżkowych na jednego pacjenta:
Oświetlenie ogólne LED ogólne 4400lm, 30W, Ra min.80, temperatura barwowa 4000K, (do uzgodnienia: załączane włącznikiem na panelu lub włącznikiem przy drzwiach)

	

	13.
	Oświetlenie LED, miejscowe 2200lm, 16W, Ra min.80, temperatura barwowa 4000K, (załączane z manipulatora systemu przyzywowego)
	

	14.
	Oświetlenie LED, nocne 300lm, min. 3W, Ra min.80, temperatura barwowa 3000K (załączane z manipulatora systemu przyzywowego)
	

	
	WYMAGANE DOKUMENTY
	

	16.
	Certyfikat CE dla wyrobu medycznego zgodnie z 93/42/EEC lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745
	

	17.
	Materiały potwierdzający oferowane parametry techniczne w języku polskim (prospekt urządzenia, folder, katalog) oraz oryginalne materiały producenta.
	

	18.
	a) Deklaracja zgodności wytwórcy potwierdzająca typ i model wyrobu medycznego oraz numer obowiązującej normy
b) Deklaracja zgodności dla punktu poboru gazów medycznych. 
Zamawiający wymaga jednolitego systemu w panelach, kolumnach, mostach oraz w tablicach poboru gazu.
	

	19.
	Potwierdzenie zgłoszenia do URPLWMiPB
	

	20.
	Potwierdzenie przez producenta wyrobu, specyfikacji technicznej z uwzględnieniem, ilości punktów poboru, ilości gniazd elektrycznych, oświetlenia, wymiarów oraz zainstalowanych systemów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku dostarczenia rysunku wyrobu wraz z potwierdzeniem przez producenta zadeklarowanych parametrów. Zamawiający nie dopuszcza dokumentacji technicznej stworzonej przez dystrybutora lub importera.
	

	21.
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	

	22.
	Podać nazwę serwisu oraz załączyć dokumenty potwierdzające autoryzację przez wytwórcę
	






                Zał. nr 2 do OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH)

Zadanie 11 - Pakiet 2 – Panel nadłóżkowy pionowy – szt. 8

Nazwa producenta : .......................................................
Nazwa i typ urządzenia : ....................................................…

	Lp.
	
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Panel elektryczno–gazowy jako jednostka zasilania medycznego klasy IIb zgodnie z normą PN-EN ISO 11197:2020-04/Ap2:2023-06P, potwierdzone deklaracją zgodności wytwórcy CE wraz z Certyfikatem Jednostki Notyfikowanej upoważniającym do produkcji oferowanych wyrobów.
	

	2. 
	Pionowy, lekki, min. czterokanałowy panel nadłóżkowy mocowany do ściany do obsługi dwóch stanowisk, charakteryzujący się wysoką estetyką i praktyczną stylistyką kompaktowej, modułowej obudowy, ze zintegrowanymi w niej gniazdami elektrycznymi, teletechnicznymi oraz oświetleniem. Panel elektryczno-gazowy mocowany do ściany o opływowym kształcie bez ostrych krawędzi, o budowie uniemożliwiającej stawianie na panelu przedmiotów (np.: napoi, kładzenia prasy itp.) 
	

	3. 
	Panel wykonany z profili aluminiowych z możliwością malowania z palety kolorów drewnopodobnych. Powierzchnia odporna na środki dezynfekcyjne. (kolor do uzgodnienia z zamawiającym)

	

	4. 
	Zintegrowane w panelu oświetlenie nie wystające poza obrys obudowy pokryte rastrem rozpraszającym przeziernym, w kształcie półokrągłym. Ze względów ergonomicznych i higienicznych nie dopuszcza się kloszy płaskich lub zagiętych inaczej jak półkoliście. Klosze wykonane materiału odpornego na UV oraz odbłyśniki z polerowanego aluminium.

	

	5. 
	Wymiary oprawy ze względów ergonomicznych wynoszą: szerokość (głębokość) mierzona od ściany do przodu oprawy 65 mm +/-5mm, wysokość nie większa niż 50cm, długość min. 1700mm.

	

	6. 
	Punkty poboru gazów medycznych zgodne z normą SS8752430 (lub DIN 13260-2 do uzgodnienia przed dostawą) dla jednego pacjenta:
· tlen O2 - 1 szt.
· sprężone powietrze - 1 szt. 
· próżnia VAC - 1 szt. 

	

	7. 
	Punkty poboru gazów z gniazdami wykonanymi z metalu tzn nie dopuszcza się części plastikowych (kodowany otwór na wtyk) współpracujących bezpośrednio z wtykami

	

	8. 
	Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu.

	

	
	Wyposażenie na jednego pacjenta:
	

	9. 
	3 szt. gniazd elektrycznych 230 V- 16A (W tym jedno DATA w kolorze czerwonym) w systemie „zlicowanym” z powierzchnią panelu w module 45x45mm, ze wskaźnikiem zasilania (na min. 2 obwodach), w kolorze białym, zielonym i czerwonym na jedno stanowisko łóżkowe
	

	10. 
	1 szt. gniazdo wyrównania potencjału na jedno stanowisko łóżkowe
	

	11. 
	1 szt. przygotowanie pod podwójne gniazdo instalacji teletechnicznej
	

	12. 
	1 szt. otworowanie i przygotowanie pod gniazdo instalacji przyzywowej (dostawa i montaż modułu wraz z manipulatorem przyzywu pielęgniarki po stronie dostawcy systemu przyzywowego) na jedno stanowisko łóżkowe
	

	13. 
	Oświetlenie LED, miejscowe 2200lm, 16W, Ra min.80, temperatura barwowa 4000K, (załączane z manipulatora systemu przyzywowego)
	

	14. 
	Oświetlenie LED, nocne 300lm, min. 3W, Ra min.80, temperatura barwowa 3000K (załączane z manipulatora systemu przyzywowego)
	

	15. 
	WYMAGANE DOKUMENTY
	

	16. 
	Certyfikat CE dla wyrobu medycznego zgodnie z 93/42/EEC lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745
	

	17. 
	Materiały potwierdzający oferowane parametry techniczne w języku polskim (prospekt urządzenia, folder, katalog) oraz oryginalne materiały producenta.
	

	18. 
	a) Deklaracja zgodności wytwórcy potwierdzająca typ i model wyrobu medycznego oraz numer obowiązującej normy
b) Deklaracja zgodności dla punktu poboru gazów medycznych. 
Zamawiający wymaga jednolitego systemu w panelach, kolumnach, mostach oraz w tablicach poboru gazu.
	

	19. 
	Potwierdzenie przez producenta wyrobu, specyfikacji technicznej z uwzględnieniem, ilości punktów poboru, ilości gniazd elektrycznych, oświetlenia, wymiarów oraz zainstalowanych systemów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku dostarczenia rysunku wyrobu wraz z potwierdzeniem przez producenta zadeklarowanych parametrów. Zamawiający nie dopuszcza dokumentacji technicznej stworzonej przez dystrybutora lub importera.
	

	20. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	

	21. 
	Podać nazwę serwisu oraz załączyć dokumenty potwierdzające autoryzację przez wytwórcę
	





