UMOWA nr ………/ Projekt

Zawarta w Otwocku, w dniu ……….. roku w pomiędzy:

Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy” ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock; wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000080790, posiadającym NIP: 5321664002, REGON: 000676714;

reprezentowanym przez:

Annę Kamińską - Dyrektora Centrum

przy kontrasygnacie:

Pani Beaty Grochowskiej-Rokickiej - Głównej Księgowej

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………., …………………………………………..

reprezentowanym przez:

.................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

Zamawiający oświadcza, że jest beneficjentem środków z Krajowego Planu Odbudowy, które przeznaczone zostaną na realizację przedsięwzięcia Modernizacja, przebudowa i adaptacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy efektywności, jakości i dostępności do szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego w MCLChPiG w Otwocku realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności:

Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”

Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu …………………. na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych, ogłoszonego w ………… dnia ……………. r.,

Przedmiotem Umowy jest dostawa i montaż respiratorów i aparatów do znieczulenia,

zwanego dalej „Sprzętem”, zgodnie ze złożoną ofertą.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Sprzęt jest nowy, kompletny, zgodny ze złożoną ofertą, nie ma żadnego uszczerbku, jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz gwarantuje, że Sprzęt zostanie przekazany Zamawiającemu ze wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami i dokumentami umożliwiającymi jego użytkowanie.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić niezbędną integrację Sprzętu z oprogramowaniem/systemem szpitalnym (HIS) oraz infrastrukturą szpitala.

- Załącznik nr 1 (Opis Przedmiotu Zamówienia), Załącznik nr 2 (Oferta wykonawcy) i Załącznik nr 3 (Wzór Protokołu odbioru) do Umowy, stanowią jej integralną część.

§ 2

OŚWIADCZENIA STRON

- Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu Umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie, potencjał ekonomiczny oraz techniczny, jak również dysonuje zasobami ludzkimi niezbędnymi do należytego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy oraz że nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające realizację niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada środki finansowe i pozostaje w odpowiedniej kondycji finansowej pozwalającej na wykonanie zobowiązań niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że nie wspiera ani nie prowadzi działalności gospodarczej, która naruszałaby zasadę „nie czyń poważnej szkody” [ang. „Do No Significant Harm” (DNSH)] w rozumieniu art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. Ponadto Wykonawca zapewnia, że przedmiot Umowy realizować będzie zgodnie z zasadą DNSH oraz będzie gromadził na bieżąco informacje, dane oraz dokumentację, która będzie stanowiła potwierdzenie realizacji przedmiotu Umowy zgodnie w zasadą DNSH i będzie przekazywał ją Zamawiającemu na jego wezwanie oraz na potrzeby kontroli. Dokumentacja powinna zostać przekazana Zamawiającemu wraz z opracowanym przez Wykonawcę sprawozdaniem informującym o realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadą DNSH.

- Wykonawca zobowiązuje się przy realizacji przedmiotu Umowy uwzględnić środki służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W celu realizacji zobowiązania Wykonawca obowiązany jest do zapoznania się i stosowania dokumentu pt.: „Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027”.

- Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu w wyniku nałożenia sankcji wobec podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej na Ukrainie lub są za nie odpowiedzialne.

- Umowa będzie realizowana z zachowaniem zgodności z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

§ 3

WARUNKI I TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu Umowy w terminie nie dłuższym niż [•] tygodni od dnia zawarcia Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, montażu oraz uruchomienia Sprzętu, oraz przeszkolenia personelu z zakresu jego obsługi.

- Wykonawca dostarczy Sprzęt własnym staraniem i na własny koszt do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest uprzednio uzgodnić z Zamawiającym dzień i sposób dostawy, jak i przeprowadzenie szkolenia.

- Za termin wykonania Umowy uważa się termin podpisania Protokołu odbioru bez uwag przez Zamawiającego.

- Podpisanie Protokołu odbioru przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakiekolwiek wady lub braki przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu odbiór Sprzętu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem (dni robocze).

- Zamawiający przed podpisaniem Protokołu odbioru ma prawo zbadać dostarczony Sprzęt i może odmówić dokonania jego odbioru, jeśli jest on obciążony wadami/usterkami lub nie posiada pełnej dokumentacji.

- Zamawiający może odmówić odebrania Sprzętu, jeśli będzie on niezgodny z Umową oraz wyznaczyć termin dostarczenia zgodnego z Umową, nie dłuższy jednak niż 7 dni roboczych.

- Do protokołu odbioru Wykonawca załączy:

- gwarancję (kartę gwarancyjną wraz z zasadami świadczenia usług gwarancyjnych),

- instrukcję obsługi w języku polskim - 2 egz.,

- wypełniony paszport techniczny,

- wykaz autoryzowanych serwisów świadczących usługi w okresie gwarancji oraz usługi pogwarancyjne na terenie Polski (wraz z danymi teleadresowymi i kontaktowymi),

- informację o rodzajach i częstotliwości wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów,

- aktualny dokument potwierdzający, że zaoferowany Sprzęt jest wyrobem medycznym i jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- aktualny certyfikat CE (deklaracja zgodności z CE).

- Data podpisania Protokołu odbioru bez uwag oznaczać będzie:

- przekazanie Sprzętu do eksploatacji,

- rozpoczęcie biegu terminu gwarancji,

- uprawnienie Wykonawcy do wystawienia faktury w terminie określonym Umową.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie działania, obsługi, konserwacji Sprzętu oraz obsługi technicznej i jego eksploatacji. Szkolenie nastąpi najpóźniej w dniu podpisania Protokołu odbioru.

§ 4

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość Umowy stanowi cena Sprzętu, zgodnie z ceną ofertową, która wynosi ……….. zł (słownie: …………… złotych) netto plus podatek VAT w kwocie: ………….  zł, (słownie: ………………………..), tj. ……………. zł brutto.

- Cena wskazana w ust. 1 jest ceną całkowitą, obejmującą wszystkie koszty, które Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją Umowy, w szczególności koszt zakupu Sprzętu wraz z wyposażeniem umożliwiającym jego prawidłowe działanie, koszt dostarczenia, załadunku i rozładunku w miejscu odbioru, uruchomienia, a także należnych opłat i podatków wynikających z przepisów polskiego prawa podatkowego.

- Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury na podstawie Protokołu odbioru przedmiotu Umowy, podpisanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

- Zamawiający zapłaci cenę za dostarczony przedmiot zamówienia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, po prawidłowym zrealizowaniu dostawy, w terminie 60 dni od daty otrzymania i potwierdzenia przez Zamawiającego faktury.

- Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

- Za termin dokonania płatności uważa się datę wystawienia dyspozycji zapłaty faktury, tj. dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, wskazanego w ust. 1 powyżej, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 5

RĘKOJMIA I GWARANCJA

- Przedmiot zamówienia objęty Umową podlega rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pełnej gwarancji na Sprzęt na okres minimum 36 miesięcy (3 lata), licząc od daty odbioru wskazanej w Protokole odbioru.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy okresowe, zgodnie z harmonogramem producenta Sprzętu, wliczone w cenę oferty.

- Wraz ze Sprzętem Wykonawca przekaże harmonogram przeglądów oraz warunki gwarancji.

- W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek awarii Zamawiający zgłasza Wykonawcy awarię oraz konieczność wykonania naprawy telefonicznie i potwierdza to poprzez wysłanie do Wykonawcy zgłoszenia na adres mailowy: …………………………..W przypadku wysłania zgłoszenia mailem między godz. 8:00 a 16:00 w danym dniu roboczym, zgłoszenie uznane jest za doręczone w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16:00 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, zgłoszenie uznane jest za doręczone w następnym dniu roboczym.

- Wykonawca zapewni dostępność autoryzowanego serwisu na terenie Polski oraz czas reakcji serwisowej (przystąpienie do usuwania awarii) nie dłuższy niż 48 godziny (2 dni) od momentu zgłoszenia określonego w ust. 6 powyżej.

- W przypadku zaistnienia poważniejszych awarii Sprzętu, których naprawa nie jest możliwa do wykonania w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający dostarczy Sprzęt do naprawy do serwisu wskazanego przez Wykonawcę, na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca gwarantuje, że po upływie okresu gwarancji Sprzęt będzie pozbawiony wszelkich blokad itp., w tym w szczególności kodów serwisowych, które po upływie gwarancji uniemożliwiałyby lub utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawy Sprzętu przez inny niż Wykonawca podmiot, w przypadku niekorzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy – na ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji udostępni Zamawiającemu wszelkie kody serwisowe lub odblokuje Sprzęt, umożliwiając Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych i naprawę. Dotyczy również aktualizacji oprogramowania i zmiany kodów serwisowych.

§ 6

KARY UMOWNE

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych za:

- zwłokę w dostarczeniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki po terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy,

- zwłokę w przystąpieniu do usuwania awarii stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od daty określonej w § 5 ust. 6 Umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w razie zaistnienia szkody przewyższającej wartość naliczonych kar umownych.

§ 7

DANE OSOBOWE

- Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem (dalej również jako „Administrator”) w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), danych osobowych swoich reprezentantów i przedstawicieli określonych w Umowie.

- Zamawiający oświadcza, że przed zawarciem Umowy spełnił obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO wobec każdej osoby, o której mowa w ust. 1 powyżej.

- Strona otrzymująca dane osobowe, których administratorem jest druga Strona będzie je przetwarzać wyłącznie w celu realizacji Umowy, w szczególności w celu prowadzenia kontaktów operacyjnych pomiędzy Stronami. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb wykonywania Umowy, przez okres jej trwania, z uwzględnieniem ustawowych terminów przechowywania dokumentacji dla celów podatkowych.

- Każda ze Stron zobowiązuje się przetwarzać dane zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. 2019 poz. 1781).

- Każda ze Stron zobowiązuje się poinformować osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej, o przekazaniu ich danych drugiej Stronie w zakresie i celach opisanych powyżej, w szczególności wskazując informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO. Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 RODO; stosowna klauzula informacyjna stanowi Załącznik Nr 4 do Umowy.

§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od Umowy w sytuacji, gdy:

- zostanie zgłoszona likwidacja Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- wystąpi inne rażące naruszenie obowiązków wynikających z Umowy lub przepisów prawa,

w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

        - W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają odpowiednie, obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy Kodeks cywilny.

        - Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

        - Strona nie może przenieść wierzytelności wynikających z Umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody drugiej strony.

        - Spory powstałe na tle realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

        - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia

- Oferta wykonawcy

- Protokół odbioru

- Informacja w zakresie ochrony danych osobowych

.......................................................                                      		    .........................................

WYKONAWCA                                                                            ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1

do Umowy Nr . . . . . .

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego – respiratorów i aparatów do znieczulenia wraz z jego wyposażeniem,  zgodnego z poniższą specyfikacją techniczną (zał. nr 1 i 2 do OPZ), jego montaż i uruchomienie oraz poinstruowanie personelu dot. obsługi tego sprzętu, w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja, przebudowa i adaptacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy efektywności, jakości i dostępności do szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego w MCLChPiG w Otwocku” – Zadanie 11 - Zakup, dostawa i montaż sprzętu medycznego :

1) Respirator – szt. 6 (Pakiet 1, poz. nr 32 Wykazu wyposażenia),

2) Aparat do znieczulenia – szt. 2 (Pakiet 2, poz. nr 89 Wykazu wyposażenia).

Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące urządzeń :

- urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji,

nie rekondycjonowane,

- integracja urządzenia z oprogramowaniem/systemem szpitalnym HIS oraz infrastrukturą Szpitala,

- zapewnione poinstruowanie personelu w miejscu instalacji w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji urządzenia, potwierdzone certyfikatem w cenie oferty (jeśli dotyczy),

- okres gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata), licząc od daty odbioru końcowego przez

Zamawiającego,

- przeglądy okresowe w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty,

- zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat (chyba, że w specyfikacji szczegółowej zaznaczono inaczej),

- specjalistyczny montaż i kompletne podłączenie sprzętu medycznego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zakresie oferty,

- serwis bezpłatny przez okres 3 lat (podać adres i dane kontaktowe), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych,

- sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych,

- Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej,

- kolorystyka urządzenia do uzgodnienia z Zamawiającym.

UWAGA! - W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ do oferty należy dołączyć dokumentację techniczną i jakościową urządzeń, katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta, opisy w języku polskim zawierające informacje niezbędne dla oceny oferowanego asortymentu potwierdzające w sposób jednoznaczny jego zgodność z wymaganiami SIWZ . Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia zawarta jest w załącznikach nr 1 i 2 do OPZ.

Kryteria oceny:

- 60% - cena,

- 20% - termin dostawy max. 6 tygodni

- 10 % - gwarancja na kolejny rok kalendarzowy (po 3 latach użytkowania)

- 10 % - gwarancja na kolejny rok kalendarzowy (po 4 latach użytkowania)

Zał. nr 1 do OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH)

Pakiet 1 - Respirator – szt. 6

Nazwa producenta : .......................................................

Nazwa i typ urządzenia : ....................................................…

|  | Tryby wentylacji: VC-CMV; VC-SIMV; VC-AC; VC-MMV; PC-CMV; PC-BIPAP; PC-SIMV; APRV; SPN-CPAP/PS, SPN-PPS |
| --- | --- |
|  | wentylacja Apnea, regulowane westchnienia |
|  | ATC - automatyczna kompensacja rurki intubacyjnej lub tracheostomijnej |
|  | NIV - wentylacja nieinwazyjna dostępna we wszystkich trybach wentylacji |
|  | Funkcja Auto-Flow: wentylacja objętościowa ze zminimalizowanym maksymalnym ciśnieniem oddechowym |
|  | Funkcja VG (Volume Guarantee): wentylacja ciśnieniowa z gwarantowaną docelową objętością |
|  | Pętla P-V Niskiego Przepływu |
|  | 6 konfigurowalnych ekranów |
|  | Automatyczny protokół odzwyczajania pacjenta od respiratora |
|  | Moduł kapnometryczny z kablem i uchwytem na kuwety, pomiar CO2 w strumieniu głównym |
|  | Terapia wysokimi przepływami O2 , programowana w zakresie 21% - 100% O2 i przepływem 2 – 50 l/min |
|  | Funkcja natleniania przed i po odsysaniu, rozłączenia układu oddechowego z zatrzymaniem wentylacji bez wzbudzania alarmów |
|  | Instrukcja obsługi oraz podpowiedzi tekstowe i graficzne (np. alarmy, tryby wentylacji) dostępne na ekranie respiratora |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne (7 dni), możliwość eksportu trendów z ostatnich 31 dni |
|  | Graficzny, dynamiczny obraz widoku płuc |
|  | Narzędzia rekrutacyjne |
|  | Narzędzia diagnostyczne (P0,1, NIF, iPEEP, pętla dynamiczna) |
|  | Funkcja nebulizacji programowana od 5 minut do nebulizacji ciągłej, sterowana z poziomu ekranu respiratora |
|  | Możliwość włączenia funkcji symulacji wentylacji w celach edukacyjnych |
|  | Wyposażenie dodatkowe: • Nebulizator pneumatyczny wielokrotnego użytku (do sterylizacji) • Ramię do podtrzymania układu oddechowego • Osłona przed uszkodzeniem obszaru zastawek wdechowej i wydechowej • Zestaw drenów do zasilania respiratora w O2 i powietrze o dł. 3 m, rodzaj wtyków zgodny z życzeniem zamawiającego • 1 czujnik przepływu do sterylizacji • 5 czujników przepływu do dezynfekcji • 2 zastawki wydechowe wielorazowego użytku do sterylizacji • 10 zastawek wydechowych jednorazowego użytku • 10 kuwet jednorazowych do kapnometrii w strumieniu głównym • 25 szt. obwodów oddechowych jednorazowych VentStar Basic 180 • Płuco testowe |

Zał. nr 2 do OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH)

Pakiet 2 - Aparat do znieczulenia – szt. 2

Nazwa producenta : .......................................................

Nazwa i typ urządzenia : ....................................................…

| 1 | Aparat do znieczulania dzieci i dorosłych. |
| --- | --- |
| 1 | Podstawa jezdna, uchwyty 10L butli rezerwowych. |
| 2 | Szuflada na akcesoria (zamykana na klucz). |
| 3 | Ekran respiratora dotykowy, przekątna 15,3 cala (38,9 cm), konfigurowany interfejs użytkownika. |
| 4 | Ekonomiczny, elektryczny napęd respiratora (brak zużycia gazów napędowych technicznych lub medycznych). |
| 5 | Wbudowany moduł gazowy, pomiar wdechowego i wydechowego stężenia O2 (pomiar paramagnetyczny), N2O, CO2 i anestetyków wziewnych (automatyczna identyfikacja Halotanu, Izofluranu, Sevofluranu i Desfluranu); prezentacja xMAC (współczynnik MAC skorelowany do wieku pacjenta). |
| 6 | Prezentacja krzywych oddechowych, parametrów znieczulania i parametrów wentylacji |
| 7 | Elektroniczny mieszalnik, prezentacja wirtualnych przepływomierzy na ekranie respiratora. |
| 8 | Automatyczne dostosowanie granic alarmowych |
| 9 | Dozowanie O2 i środków znieczulających również przy braku zasilania elektrycznego i rozładowanym akumulatorze (wentylacja ręczna). |
| 10 | Test aparatu automatyczny, bez interakcji z użytkownikiem w czasie jego trwania. |
| 11 | Wbudowany Timer – automatyczne uruchomienie i przeprowadzenie procedury testowej aparatu w czasie zaprogramowanym (dzień tygodnia – godzina) przez Użytkownika |
| 12 | Wbudowane, regulowane oświetlenie blatu roboczego |
| 13 | Podgrzewany system oddechowy z funkcją wyłączenia grzania. |
| 14 | Przygotowany do pracy z jednorazowymi zbiornikami z wapnem sodowanym. |
| 15 | Tryby wentylacji: MAN/SPON, VC-CMV, PC-CMV, VC-SIMV, PC-SIMV, VC-SIMV/PS, PC-SIMV/PS, CPAP/PSV. |
| 16 | Objętość oddechowa TV regulowana od 10 ml do 1500 ml. |
| 17 | Tryb Pauzy (uruchamiany w trakcie prowadzenia wentylacji) z ustawianym okresem wyłączenia respiratora I wstrzymania przepływu gazów. |
| 18 | Tryb monitorowania pacjenta oddychającego spontanicznie (np. przy znieczuleniu miejscowym, po ekstubacji).Aktywny pomiar gazów, aktywne monitorowanie bezdechu |
| 19 | Możliwość rozbudowy o automatyczną procedurę rekrutacji jednoetapowej i wieloetapowej |
|  | Zawór APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie, bez konieczności skręcania zaworu do minimum. |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora do 120 minut w typowych warunkach |
|  | Ssak inżektorowy, zasilany powietrzem z przyłącza w aparacie |
|  | Prowadzenie znieczulania z niskimi lub minimalnymi przepływami (Low Flow lub Minimal Flow). |
|  | Akcesoria dostarczane z aparatem: • akcesoria ssaka (1 kpl.), • reduktory ciśnienia do butli O2 i N2O, • jednorazowe zbiorniki z wapnem sodowanym (6 szt.), • wielorazowy zbiornik pochłaniacza (1 szt.), • wkłady żelowane do ssaka (25 szt.), • zestaw drenów wysokociśnieniowych (dł. 5 m) do N2O, O2, Powietrza; wtyki AGA (1 kpl.), • czujniki przepływu wielorazowego użytku (2 szt.), • rura odciągu gazów, długość 5 m, wtyk do odciągu typu DIN, • jednorazowe układy oddechowe dla dorosłych (25 kpl.), • linie próbkujące (10 szt.), • pułapki wodne do modułu pomiarów gazowych(12 szt.). |
|  | Kardiomonitor do Aparatu do znieczulenia: • Monitor kompaktowy, z kolorowym ekranem LCD o przekątnej 15,6 cala, z wbudowanym zasilaczem sieciowym, przeznaczony do monitorowania noworodków, dzieci i dorosłych • Sterowanie za pomocą przycisków sprzętowych, pokrętła i menu ekranowego w języku polskim. • Możliwość wykorzystania monitora do transportu: - masa poniżej 5,5 kg - wygodny uchwyt do przenoszenia - wewnętrzny akumulator, dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający na 6 godzin pracy - system mocowania monitora, umożliwiający szybkie zdjęcie bez użycia narzędzi i wykorzystanie do transportu - gotowy do uruchomienia łączności bezprzewodowej WiFi, umożliwiającej kontynuację centralnego monitorowania podczas transportu lub na stanowisku bez dostępu do sieci przewodowej • Chłodzenie bez wentylatora • Wyświetlanie do 13 krzywych dynamicznych. Dostępny ekran dużych liczb i ekran z krótkimi trendami obok odpowiadających im krzywych dynamicznych • Możliwość skonfigurowania, zapamiętania w monitorze i późniejszego przywołania 3 własnych zestawów parametrów pracy monitora • Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów z ostatnich 240 godzin, z rozdzielczością 1- minutową • Trendy z ostatnich 48 godzin z rozdzielczością 1-sekundową • Pamięć krzywych dynamicznych z ostatnich 48 godzin • Oprogramowanie realizujące funkcje kalkulatora: - lekowego - parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych i natlenienia - parametrów nerkowych • Wbudowany rejestrator taśmowy, drukujący 3 krzywe dynamiczne • Współpraca z aparatem do znieczulania i respiratorem – wyświetlanie wartości liczbowych z podłączonego urządzenia, krzywych dynamicznych i pętli oddechowych • Pomiar EKG z 3 / 5 / 10 elektrod, z możliwością wyświetlania jednocześnie 12 odprowadzeń • Pomiar SpO2 algorytmami Masimo / Nellcor / Drager • Pomiar ciśnienia NIBP wyzwalany ręcznie i automatycznie z czasem powtarzania do 8 godzin • Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów SpO2 podczas równoczesnego pomiaru saturacji i NIBP 6 / 6 Zamawiający Numer oferty Data Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób WOJ1666 16.10.2025 Internal • Pomiar do 3 ciśnień metodą inwazyjną, z możliwością stosowania przetworników różnych producentów • Pomiar zwiotczenia akcelerometrem 3D, mierzącym drgania kciuka w dowolnym kierunku, w odpowiedzi na stymulację nerwu łokciowego, bez konieczności kalibracji przed pomiarem za pomocą oddzielnego monitora ToFscan • Możliwość rozbudowy o pomiar głębokości uśpienia metodą BIS Akcesoria dostarczane z monitorem • Przewód do pomiaru EKG z 3 elektrod (1 szt.) • Czujnik SpO2 na palec, dla dorosłych (1 szt.) • Mankiet do pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną dla dorosłych (1 szt.) • Czujnik temperatury skóry (1 szt.) • Akcesoria wielorazowe do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną w 1 torze (1 szt.) • Monitor z akcesoriami do pomiaru zwiotczenia mięśni NMT (1 kpl.) |
|  | Zasilanie dostosowane do 230 [V], 50 [Hz]; wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 [V] (minimum 3 gniazda) umieszczone z tyłu aparatu; indywidualne, automatyczne, bezpieczniki gniazd elektrycznych |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej |
|  | Prezentacja ciśnień gazów zasilających na ekranie respiratora |
|  | Ssak iniektorowy z regulacją siły ssania i zbiornikiem na wydzieliny o pojemności min. 0,7 [l] oraz minimum jednym zapasowym wymiennym zbiornikiem |
|  | Aktywne miejsce w układzie dla parownika (klasycznego lub elektronicznego) |
|  | System uniemożliwiający jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności |
|  | Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej |
|  | Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny i tryb wentylacji objętościowo zmienny |
|  | SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona |
|  | SIMV/PS – wentylacja synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym |

Załącznik nr 3

do Umowy Nr . . . . . .

WZÓR

PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA, POINSTRUOWANIA PERSONELU I ODBIORU KOŃCOWEGO

DOTYCZY UMOWY NR (umowa z Wykonawcą) …………z dnia ………..(ze zm. - jeśli dotyczy*)

CZĘŚĆ A – DOSTAWA

W dniu ……… dostarczono do ……….. w …………….. nw. wyroby z niezbędnym oprzyrządowaniem :

| Nazwa wyrobu | Dostarczona ilość | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- |

CZĘŚĆ B – MONTAŻ I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* montażu. Stwierdzam, że dokonano prawidłowego montażu wyrobów, o których mowa w części A protokołu, zgodnie z poniższym postanowieniem:

| Miejsce montażu | Ilość zamontowanych urządzeń |
| --- | --- |

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* dokonania pierwszego uruchomienia. Stwierdzam, że wszystkie w/w urządzenia zostały uruchomione i działają bez zarzutu.

Dostarczono wszelką niezbędną dla w/w wyrobów dokumentację, w tym karty gwarancyjne,

w wymaganej ilości egzemplarzy.

CZĘŚĆ C – POINSTRUOWANIE PERSONELU

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* poinstruowania personelu.

Dostawca poinstruował personel w zakresie działania i obsługi wyrobu opisanego w części A.

| Nazwa wyrobu | Liczba poinstruowanych osób |
| --- | --- |

CZĘŚĆ B – ODBIÓR KOŃCOWY

Stwierdzono terminowe*/nieterminowe* wywiązanie się Dostawcy z postanowień zawartej z nim umowy w zakresie dostawy wyrobów opisanych w części A.

Opóźnienie Dostawcy podlegające naliczeniu kar umownych wynosi …. ...dni.

DOSTAWCA 							  ZAMAWIAJĄCY

…………….………………………..				            ………….………………………

Załącznik nr 4

do Umowy Nr . . . . . .

Informacja w zakresie ochrony danych osobowych

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) (dalej jako „RODO”), informujemy, iż:

- Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku (dalej jako „Centrum”) z adresem przy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock;

- w sprawach związanych z danymi należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@otwock-szpital.pl

- zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje te dane, które zostały przekazane na potrzeby zawarcia z Centrum przedmiotowej Umowy (dalej jako „Umowa”) lub na potrzeby realizacji Umowy (imię nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, a w przypadku wykonawców będących osobami fizycznymi – nr PESEL);

- dane będą przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia, wykonania Umowy, wykonania ciążących na Centrum obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również ewentualnego dochodzenia roszczeń, jeżeli ich źródłem będzie Umowa;

- podstawę prawną  przetwarzania danych osobowych stanowi:

- art. 6 ust. 1 lit. a  i b RODO (co dotyczy przetwarzania danych osobowych osób reprezentujących wykonawcę przy zawarciu Umowy);

- art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO (co dotyczy przetwarzania danych osobowych osób reprezentujących wykonawcę przy zawarciu Umowy oraz osób wyznaczonych przez Wykonawcę do kontaktów);

- dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

- dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej;

- dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu czynności;

- dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy (w tym rękojmi lub gwarancji jakości, jeżeli ma to zastosowanie), a w przypadku powstania na tle Umowy roszczeń – do upływu terminu przedawnienia roszczenia lub prawomocnego zakończenia postępowania sądowego prowadzonego w celu ustalenia lub dochodzenia roszczenia;

- przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do usunięcia i przenoszenia danych;

- przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.