Załącznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego – respiratorów i aparatów do znieczulenia wraz z jego wyposażeniem,  zgodnego z poniższą specyfikacją techniczną (zał. nr 1 i 2 do OPZ), jego montaż i uruchomienie oraz poinstruowanie personelu dot. obsługi tego sprzętu, w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja, przebudowa i adaptacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy efektywności, jakości i dostępności do szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego w MCLChPiG w Otwocku” – Zadanie 11 - Zakup, dostawa i montaż sprzętu medycznego :

1) Respirator – szt. 6 (Pakiet 1, poz. nr 32 Wykazu wyposażenia),

2) Aparat do znieczulenia – szt. 2 (Pakiet 2, poz. nr 89 Wykazu wyposażenia).

Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące urządzeń :

- urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji,

nie rekondycjonowane,

- integracja urządzenia z oprogramowaniem/systemem szpitalnym HIS oraz infrastrukturą Szpitala,

- zapewnione poinstruowanie personelu w miejscu instalacji w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji urządzenia, potwierdzone certyfikatem w cenie oferty (jeśli dotyczy),

- okres gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata), licząc od daty odbioru końcowego przez

Zamawiającego,

- przeglądy okresowe w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty,

- zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat (chyba, że w specyfikacji szczegółowej zaznaczono inaczej),

- specjalistyczny montaż i kompletne podłączenie sprzętu medycznego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zakresie oferty,

- serwis bezpłatny przez okres 3 lat (podać adres i dane kontaktowe), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych,

- sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych,

- Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej,

- kolorystyka urządzenia do uzgodnienia z Zamawiającym.

UWAGA! - W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ do oferty należy dołączyć dokumentację techniczną i jakościową urządzeń, katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta, opisy w języku polskim zawierające informacje niezbędne dla oceny oferowanego asortymentu potwierdzające w sposób jednoznaczny jego zgodność z wymaganiami SIWZ . Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia zawarta jest w załącznikach nr 1 i 2 do OPZ.

Kryteria oceny:

- 60% - cena,

- 20% - termin dostawy max. 6 tygodni

- 10 % - gwarancja na kolejny rok kalendarzowy (po 3 latach użytkowania)

- 10 % - gwarancja na kolejny rok kalendarzowy (po 4 latach użytkowania)

Zał. nr 1 do OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH)

Pakiet 1 - Respirator – szt. 6

Nazwa producenta : .......................................................

Nazwa i typ urządzenia : ....................................................…

|  | Tryby wentylacji: VC-CMV; VC-SIMV; VC-AC; VC-MMV; PC-CMV; PC-BIPAP; PC-SIMV; APRV; SPN-CPAP/PS, SPN-PPS |
| --- | --- |
|  | wentylacja Apnea, regulowane westchnienia |
|  | ATC - automatyczna kompensacja rurki intubacyjnej lub tracheostomijnej |
|  | NIV - wentylacja nieinwazyjna dostępna we wszystkich trybach wentylacji |
|  | Funkcja Auto-Flow: wentylacja objętościowa ze zminimalizowanym maksymalnym ciśnieniem oddechowym |
|  | Funkcja VG (Volume Guarantee): wentylacja ciśnieniowa z gwarantowaną docelową objętością |
|  | Pętla P-V Niskiego Przepływu |
|  | 6 konfigurowalnych ekranów |
|  | Automatyczny protokół odzwyczajania pacjenta od respiratora |
|  | Moduł kapnometryczny z kablem i uchwytem na kuwety, pomiar CO2 w strumieniu głównym |
|  | Terapia wysokimi przepływami O2 , programowana w zakresie 21% - 100% O2 i przepływem 2 – 50 l/min |
|  | Funkcja natleniania przed i po odsysaniu, rozłączenia układu oddechowego z zatrzymaniem wentylacji bez wzbudzania alarmów |
|  | Instrukcja obsługi oraz podpowiedzi tekstowe i graficzne (np. alarmy, tryby wentylacji) dostępne na ekranie respiratora |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne (7 dni), możliwość eksportu trendów z ostatnich 31 dni |
|  | Graficzny, dynamiczny obraz widoku płuc |
|  | Narzędzia rekrutacyjne |
|  | Narzędzia diagnostyczne (P0,1, NIF, iPEEP, pętla dynamiczna) |
|  | Funkcja nebulizacji programowana od 5 minut do nebulizacji ciągłej, sterowana z poziomu ekranu respiratora |
|  | Możliwość włączenia funkcji symulacji wentylacji w celach edukacyjnych |
|  | Wyposażenie dodatkowe: • Nebulizator pneumatyczny wielokrotnego użytku (do sterylizacji) • Ramię do podtrzymania układu oddechowego • Osłona przed uszkodzeniem obszaru zastawek wdechowej i wydechowej • Zestaw drenów do zasilania respiratora w O2 i powietrze o dł. 3 m, rodzaj wtyków zgodny z życzeniem zamawiającego • 1 czujnik przepływu do sterylizacji • 5 czujników przepływu do dezynfekcji • 2 zastawki wydechowe wielorazowego użytku do sterylizacji • 10 zastawek wydechowych jednorazowego użytku • 10 kuwet jednorazowych do kapnometrii w strumieniu głównym • 25 szt. obwodów oddechowych jednorazowych VentStar Basic 180 • Płuco testowe |

Zał. nr 2 do OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH)

Pakiet 2 - Aparat do znieczulenia – szt. 2

Nazwa producenta : .......................................................

Nazwa i typ urządzenia : ....................................................…

| 1 | Aparat do znieczulania dzieci i dorosłych. |
| --- | --- |
| 1 | Podstawa jezdna, uchwyty 10L butli rezerwowych. |
| 2 | Szuflada na akcesoria (zamykana na klucz). |
| 3 | Ekran respiratora dotykowy, przekątna 15,3 cala (38,9 cm), konfigurowany interfejs użytkownika. |
| 4 | Ekonomiczny, elektryczny napęd respiratora (brak zużycia gazów napędowych technicznych lub medycznych). |
| 5 | Wbudowany moduł gazowy, pomiar wdechowego i wydechowego stężenia O2 (pomiar paramagnetyczny), N2O, CO2 i anestetyków wziewnych (automatyczna identyfikacja Halotanu, Izofluranu, Sevofluranu i Desfluranu); prezentacja xMAC (współczynnik MAC skorelowany do wieku pacjenta). |
| 6 | Prezentacja krzywych oddechowych, parametrów znieczulania i parametrów wentylacji |
| 7 | Elektroniczny mieszalnik, prezentacja wirtualnych przepływomierzy na ekranie respiratora. |
| 8 | Automatyczne dostosowanie granic alarmowych |
| 9 | Dozowanie O2 i środków znieczulających również przy braku zasilania elektrycznego i rozładowanym akumulatorze (wentylacja ręczna). |
| 10 | Test aparatu automatyczny, bez interakcji z użytkownikiem w czasie jego trwania. |
| 11 | Wbudowany Timer – automatyczne uruchomienie i przeprowadzenie procedury testowej aparatu w czasie zaprogramowanym (dzień tygodnia – godzina) przez Użytkownika |
| 12 | Wbudowane, regulowane oświetlenie blatu roboczego |
| 13 | Podgrzewany system oddechowy z funkcją wyłączenia grzania. |
| 14 | Przygotowany do pracy z jednorazowymi zbiornikami z wapnem sodowanym. |
| 15 | Tryby wentylacji: MAN/SPON, VC-CMV, PC-CMV, VC-SIMV, PC-SIMV, VC-SIMV/PS, PC-SIMV/PS, CPAP/PSV. |
| 16 | Objętość oddechowa TV regulowana od 10 ml do 1500 ml. |
| 17 | Tryb Pauzy (uruchamiany w trakcie prowadzenia wentylacji) z ustawianym okresem wyłączenia respiratora I wstrzymania przepływu gazów. |
| 18 | Tryb monitorowania pacjenta oddychającego spontanicznie (np. przy znieczuleniu miejscowym, po ekstubacji).Aktywny pomiar gazów, aktywne monitorowanie bezdechu |
| 19 | Możliwość rozbudowy o automatyczną procedurę rekrutacji jednoetapowej i wieloetapowej |
|  | Zawór APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie, bez konieczności skręcania zaworu do minimum. |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora do 120 minut w typowych warunkach |
|  | Ssak inżektorowy, zasilany powietrzem z przyłącza w aparacie |
|  | Prowadzenie znieczulania z niskimi lub minimalnymi przepływami (Low Flow lub Minimal Flow). |
|  | Akcesoria dostarczane z aparatem: • akcesoria ssaka (1 kpl.), • reduktory ciśnienia do butli O2 i N2O, • jednorazowe zbiorniki z wapnem sodowanym (6 szt.), • wielorazowy zbiornik pochłaniacza (1 szt.), • wkłady żelowane do ssaka (25 szt.), • zestaw drenów wysokociśnieniowych (dł. 5 m) do N2O, O2, Powietrza; wtyki AGA (1 kpl.), • czujniki przepływu wielorazowego użytku (2 szt.), • rura odciągu gazów, długość 5 m, wtyk do odciągu typu DIN, • jednorazowe układy oddechowe dla dorosłych (25 kpl.), • linie próbkujące (10 szt.), • pułapki wodne do modułu pomiarów gazowych(12 szt.). |
|  | Kardiomonitor do Aparatu do znieczulenia: • Monitor kompaktowy, z kolorowym ekranem LCD o przekątnej 15,6 cala, z wbudowanym zasilaczem sieciowym, przeznaczony do monitorowania noworodków, dzieci i dorosłych • Sterowanie za pomocą przycisków sprzętowych, pokrętła i menu ekranowego w języku polskim. • Możliwość wykorzystania monitora do transportu: - masa poniżej 5,5 kg - wygodny uchwyt do przenoszenia - wewnętrzny akumulator, dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający na 6 godzin pracy - system mocowania monitora, umożliwiający szybkie zdjęcie bez użycia narzędzi i wykorzystanie do transportu - gotowy do uruchomienia łączności bezprzewodowej WiFi, umożliwiającej kontynuację centralnego monitorowania podczas transportu lub na stanowisku bez dostępu do sieci przewodowej • Chłodzenie bez wentylatora • Wyświetlanie do 13 krzywych dynamicznych. Dostępny ekran dużych liczb i ekran z krótkimi trendami obok odpowiadających im krzywych dynamicznych • Możliwość skonfigurowania, zapamiętania w monitorze i późniejszego przywołania 3 własnych zestawów parametrów pracy monitora • Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów z ostatnich 240 godzin, z rozdzielczością 1- minutową • Trendy z ostatnich 48 godzin z rozdzielczością 1-sekundową • Pamięć krzywych dynamicznych z ostatnich 48 godzin • Oprogramowanie realizujące funkcje kalkulatora: - lekowego - parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych i natlenienia - parametrów nerkowych • Wbudowany rejestrator taśmowy, drukujący 3 krzywe dynamiczne • Współpraca z aparatem do znieczulania i respiratorem – wyświetlanie wartości liczbowych z podłączonego urządzenia, krzywych dynamicznych i pętli oddechowych • Pomiar EKG z 3 / 5 / 10 elektrod, z możliwością wyświetlania jednocześnie 12 odprowadzeń • Pomiar SpO2 algorytmami Masimo / Nellcor / Drager • Pomiar ciśnienia NIBP wyzwalany ręcznie i automatycznie z czasem powtarzania do 8 godzin • Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów SpO2 podczas równoczesnego pomiaru saturacji i NIBP 6 / 6 Zamawiający Numer oferty Data Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób WOJ1666 16.10.2025 Internal • Pomiar do 3 ciśnień metodą inwazyjną, z możliwością stosowania przetworników różnych producentów • Pomiar zwiotczenia akcelerometrem 3D, mierzącym drgania kciuka w dowolnym kierunku, w odpowiedzi na stymulację nerwu łokciowego, bez konieczności kalibracji przed pomiarem za pomocą oddzielnego monitora ToFscan • Możliwość rozbudowy o pomiar głębokości uśpienia metodą BIS Akcesoria dostarczane z monitorem • Przewód do pomiaru EKG z 3 elektrod (1 szt.) • Czujnik SpO2 na palec, dla dorosłych (1 szt.) • Mankiet do pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną dla dorosłych (1 szt.) • Czujnik temperatury skóry (1 szt.) • Akcesoria wielorazowe do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną w 1 torze (1 szt.) • Monitor z akcesoriami do pomiaru zwiotczenia mięśni NMT (1 kpl.) |
|  | Zasilanie dostosowane do 230 [V], 50 [Hz]; wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 [V] (minimum 3 gniazda) umieszczone z tyłu aparatu; indywidualne, automatyczne, bezpieczniki gniazd elektrycznych |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej |
|  | Prezentacja ciśnień gazów zasilających na ekranie respiratora |
|  | Ssak iniektorowy z regulacją siły ssania i zbiornikiem na wydzieliny o pojemności min. 0,7 [l] oraz minimum jednym zapasowym wymiennym zbiornikiem |
|  | Aktywne miejsce w układzie dla parownika (klasycznego lub elektronicznego) |
|  | System uniemożliwiający jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności |
|  | Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej |
|  | Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny i tryb wentylacji objętościowo zmienny |
|  | SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona |
|  | SIMV/PS – wentylacja synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym |