Załącznik nr 1

do Umowy nr …….

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 1 kpl. stacji przeglądowej obrazów medycznych w Pawilonie C

w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja, przebudowa i adaptacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy efektywności, jakości i dostępności do szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego w MCLChPiG w Otwocku”, realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Zamówienie to dotyczy Zadania 11 (poz.95 Wykazu wyposażenia) pn. Zakup, dostawa i montaż sprzętu medycznego.

Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia :

- urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji, nie rekondycjonowane,

-  integracja urządzenia z infrastrukturą Szpitala,

- zapewnione poinstruowanie personelu w miejscu instalacji w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji urządzenia, potwierdzone certyfikatem w cenie oferty (jeśli dotyczy),

- okres gwarancji nie krótszy niż 24 m-ce , licząc od daty odbioru końcowego przez Zamawiającego,

- przeglądy okresowe w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty,

- zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat (chyba, że w specyfikacji szczegółowej zaznaczono inaczej),

- specjalistyczny montaż i kompletne podłączenie sprzętu medycznego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zakresie oferty,

- serwis bezpłatny na okres 2 lat (podać adres i dane kontaktowe), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych,

- sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych,

- Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej,

- kolorystyka urządzenia do uzgodnienia z Zamawiającym.

Inne informacje i dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia :

  - Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy BHP i p.poż.

  - Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą techniczną i jakościową

  - Płatność do 60 dni od daty dostarczenia faktury.

Termin wykonania zadania : 6 tygodni od podpisania umowy.

Kryteria oceny ofert :

90% - cena,

10% - gwarancja na kolejny rok kalendarzowy (po 2 latach użytkowania)

UWAGA! - W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ do oferty należy dołączyć katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta, opisy w języku polskim zawierające informacje niezbędne dla oceny oferowanego asortymentu potwierdzające w sposób jednoznaczny jego zgodność z wymaganiami SIWZ . Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia zawarta jest w załączniku nr 1 do OPZ.

Zał. nr 1 do OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH)

Zadanie 11 - Zakup, dostawa i montaż sprzętu medycznego (dotyczy poz. 95 Wykazu wyposażenia)

– 1 kpl. stacja przeglądowa obrazów medycznych

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  |
|  | Wyrób fabrycznie nowy z min. 2024 roku | TAK, podać |  |
|  | Stacja opisowa do TK | TAK |  |
|  | Wyposażenie stacji umożliwiające płynną pracę | TAK |  |
|  | System operacyjny i baza danych zainstalowana na macierzy SSD min. 512GB | TAK, podać |  |
|  | System operacyjny dostosowany do wymogów producenta oprogramowania. | TAK, podać |  |
|  | Pamięć z min. 32 GB RAM | TAK, podać |  |
|  | Procesor, który powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wynik min. 21 000 punktów Passmark CPU Mark , https://www.cpubenchmark.net/; | TAK, podać |  |
|  | Wbudowana w stację nagrywarka CD/DVD. | TAK |  |
|  | Karta graficzna dedykowana przez producenta dostarczonych monitorów medycznych, obsługująca min. trzy monitory. | TAK |  |
|  | Karta sieciowa min. 1Gb/s | TAK, podać |  |
|  | Kolorowy monitor opisowy o przekątnej min. 21” z możliwością pracy w pozycji pionowej | TAK, podać |  |
|  | Wszystkie monitory (medyczne i do opisów) podłączone do jednego komputera PC. | TAK |  |
|  | Zasilacz awaryjny UPS podtrzymujący zasilanie w przypadku utraty zasilania zewnętrznego. | TAK |  |
|  | Klawiatura i mysz wielofunkcyjna | TAK |  |
|  | Gwarancja producenta 24 miesiące | TAK |  |
|  | Monitor Diagnostyczny 2MP |  |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |
|  | Wyrób fabrycznie nowy z min. 2024 roku | TAK, podać |  |
|  | Monitor multimodalny do diagnostyki bezpośredniej, przeznaczony do diagnozowania w sytuacjach klinicznych, umożlwiający wyświetlanie obrazów monochromatycznych i kolorowych z następujących modalności: CR/CT/DX/MR/ | TAK, podać |  |
|  | Przekątna ekranu min. 21 ” | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość: min. 2 MP | TAK, podać |  |
|  | Tryb DICOM | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w zintegrowany czujnik do kalibracji monitora oraz powłokę antyrefleksyjną. | TAK |  |
|  | Automatyczna kalibracja monitora wraz z wykonaniem testu zgodności | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania kalibracji monitora zgodnie z DICOM z poziomu menu OSD z użyciem wbudowanego kalibratora | TAK |  |
|  | Stabilizacja podświetlania | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do kalibracji i przeprowadzania testów oceny stanowiska wg TG18-QC | TAK |  |
|  | Możliwość regulacja wysokości ekranu oraz pochylenia ekranu w pionie. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie diagnostyczne |  |  |
|  | Integracja stanowiska z posiadanym przez Zamawiającego systemami RIS/PACS Alteris | TAK |  |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK |  |
|  | SSD (Surface Shaded Display) | TAK |  |
|  | VR (Volume Rendering ) | TAK |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR) | TAK |  |
|  | DSA (Digital Subtraction Angiography) | TAK |  |
|  | DRR (Digitally Reconstructed Radiograph), | TAK |  |
|  | Możliwość anonimizacji danych pacjenta | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów) | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |  |  |
|  | Gwarancja na sprzęt i oprogramowanie stacji (wymagany okres min.24 miesiące). | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja producenta na elementy systemu takie jak : monitor, karta grafiki, sterowniki, oprogramowanie do kontroli jakości oraz wszystkie wbudowane przyrządy pomiarowe, w tym również wbudowany kalibrator – do min. 24 miesięcy | TAK, podać |  |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta (podać nazwę i adres serwisu) | TAK, podać |  |
|  | Deklaracje zgodności lub Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022. (Dz. U. 2024 poz. 1620 ). W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem w raporcie serwisowym. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę. Należy podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK, podać |  |