Załącznik nr 3 do SWZ i nr 1

do Umowy Nr . . . . . .

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego – aparatów EKG i gazometrów, zgodnego z poniższą specyfikacją techniczną (zał. nr 1 i nr 2 do OPZ), jego montaż i uruchomienie oraz poinstruowanie personelu dot. obsługi tego sprzętu, w ramach zadania nr 11 przedsięwzięcia

pn. „Modernizacja, przebudowa i adaptacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy efektywności, jakości i dostępności do szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego w MCLChPiG w Otwocku” :

1) Aparaty EKG – szt. 5 (Pakiet 1),

2) Gazometry – szt. 2 (Pakiet 2).

Wymagania Zamawiającego dotyczące w/w urządzeń przedmiotu zamówienia :

- urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji,

nie rekondycjonowane,

- urządzenia odporne na dezynfekcję,

- integracja urządzenia z oprogramowaniem/systemem szpitalnym HIS oraz infrastrukturą Szpitala,

w tym kompatybilność z istniejącymi urządzeniami medycznymi,

- poinstruowanie personelu w miejscu instalacji w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji

urządzeń, potwierdzone certyfikatem w cenie oferty (jeśli dotyczy),

- okres gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata), licząc od daty odbioru końcowego przez

Zamawiającego,

- przeglądy okresowe w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty,

- zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat (chyba, że w specyfikacji szczegółowej zaznaczono inaczej),

- specjalistyczny montaż i kompletne podłączenie sprzętu medycznego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zakresie oferty,

- serwis bezpłatny na okres 3 lat (podać adres i dane kontaktowe), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych,

- sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych,

- Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej,

- kolorystyka urządzenia do uzgodnienia z Zamawiającym.

UWAGA! - W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ do oferty należy dołączyć katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta, opisy w języku polskim zawierające informacje niezbędne dla oceny oferowanego asortymentu potwierdzające w sposób jednoznaczny jego zgodność z wymaganiami SIWZ . Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia zawarta jest w załączniku nr 1 i nr 2 do OPZ.

Zał. nr 1 do OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH)

Zadanie 11 - Pakiet 1 – Aparaty EKG – szt. 5

Nazwa producenta : .......................................................

Nazwa i typ urządzenia : ....................................................…

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat - 12 kanałowy elektrokardiograf dający możliwość wydruku na papierze szerokości 112 mm – 1, 3, 6 lub 12 odprowadzeń. |  |
|  | - prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci |  |
|  | - rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG |  |
|  | - możliwe rodzaje badań: Manual, AUTO, automatyczne do schowka, AUTOMANUAL, LONG |  |
|  | - zapis automatyczny z funkcją zapisu do „schowka” |  |
|  | - regulowana długość zapisu badania automatycznego – w przedziale min. od 6 do 30 sekund |  |
|  | - zapis wsteczny przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu ręcznym |  |
|  | - Ekran dotykowy LCD o przekątnej min. 7”, - Rozdzielczość ekranu min. 800x480 pikseli | , |
|  | Drukarka A4 umożliwiająca wydruk dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie. |  |
|  | klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi |  |
|  | obsługa za pomocą panelu dotykowego |  |
|  | pamięć do 1000 pacjentów lub 1000 badań |  |
|  | przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości |  |
|  | automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) |  |
|  | wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta |  |
|  | wykonanie do min 120 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej |  |
|  | ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu |  |
|  | aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu. - możliwość włączania i wyłączania filtrów. - detekcja INOP odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału. - zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym. - archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym nośniku USB. - Współpraca z oprogramowaniem CardioTEKA lub równoważnym. |  |
|  | - Kabel EKG KEKG 30 – szt. 1. - Elektrody przyssawkowe – 1 komplet. - Elektrody kończynowe klipsowe – 1 komplet. - Żel EKG 250g. - Papier EKG - 3 rolki szerokości 112 mm. - Kabel zasilający. - Instrukcja obsługi aparatu w jęz. polskim. |  |
|  | - Wózek jezdny dedykowany do aparatu EKG i drukarki A4. - oprogramowanie CardioTEKA lub równoważne. - pas piersiowy z elektrodami blaszkowymi. - łączniki kabla pacjenta do elektrod jednorazowych - (komplet). Jednorazowe elektrody EKG spoczynkowe – 100szt.. |  |
|  | Na wyposażeniu drukarka laserowa A4 umożliwiająca wydruk dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie, mieszcząca się w wózku aparatu i podłączona |  |

Zał. nr 2 do OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH)

Zadanie 11 - Pakiet 2 – Gazometry – szt. 2

Nazwa producenta : .......................................................

Nazwa i typ urządzenia : ....................................................…

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Parametry wyliczeniowe: - Całkowite stężenie jonów H: cH+, - Wodorowęglany: HCO3-act, HCO3-std, - Nadmiar/niedobór zasad: BE(ecf), BE(B), - Bufor zasadowy: BB(B), - Całkowite CO2: ctCO2, - Saturacja: sO2(est), - Luka anionowa: AnGap, - Hemoglobina: tHb(est), - Żylno-tętnicze stężenie tlenu: p02(A-a), pO2(a/A), - Wskaźnik oksygenacji: RI, - Wentylacja pęcherzykowa: pO2/FIO2, - Ca++(7,4) - stężenie Ca++ znormalizowane na pH=7,4, - Parametry skorygowane o wsk. temperatury: cH+(T), pH(T), pCO2(T), pO2(T), pO2(A-a)(T), pO2(a/A)(T), RI(T), pO2(T)/FIO2, - Osmolność: mOsm |  |
|  | Automatyczna kalibacja |  |
|  | Kartridże: jednorazowe wraz z zintegrowanymi elektrodami |  |
|  | Wydajność: Wynik po 1 minucie od pobrania próbki |  |
|  | Objętość próbki: 140 μl |  |
|  | Ekran LCD 7” kolorowy, dotykowy o wysokiej rozdzielczości, wbudowana drukarka i skaner kodów |  |
|  | Możliwość pracy na wbudowanym akumulatorze do 50 oznaczeń |  |
|  | Środowisko pracy: 10-31 st.C, 70-106,6 Kpa, %WP: 25%-80% |  |