Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1

do Umowy Nr . . . . . .

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego - pomp infuzyjnych strzykawkowych i objętościowych, zgodnego z poniższą specyfikacją techniczną (zał. nr 1, nr 2 i nr 3 do OPZ), jego montaż i uruchomienie oraz poinstruowanie personelu dot. obsługi tego sprzętu, w ramach zadania nr 11 przedsięwzięcia pn. „Modernizacja, przebudowa i adaptacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy efektywności, jakości i dostępności do szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego w MCLChPiG w Otwocku” :

1) Pompy infuzyjne strzykawkowe (poz. 20 Wykazu wyposażenia) – szt. 2 (Pakiet 1),

2) Pompy infuzyjne objętościowe do żywienia pozajelitowego (poz. 21 Wykazu wyposażenia) -

szt.2 (Pakiet 2),

3)Pompy infuzyjne objętościowe do Oddziału III Chorób płuc z pododdziałem onkologicznym

(poz. 94 Wykazu wyposażenia) - szt. 10 (Pakiet 3).

Wymagania Zamawiającego dotyczące w/w urządzeń przedmiotu zamówienia :

- urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji,

nie rekondycjonowane,

- urządzenia odporne na dezynfekcję,

- integracja urządzenia z infrastrukturą Szpitala,

w tym kompatybilność z istniejącymi urządzeniami medycznymi,

- poinstruowanie personelu w miejscu instalacji w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji

urządzeń, potwierdzone certyfikatem w cenie oferty (jeśli dotyczy),

- okres gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata), licząc od daty odbioru końcowego przez

Zamawiającego,

- przeglądy okresowe w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty,

- zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat (chyba, że w specyfikacji szczegółowej zaznaczono inaczej),

- specjalistyczny montaż i kompletne podłączenie sprzętu medycznego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zakresie oferty,

- serwis bezpłatny na okres 3 lat (podać adres i dane kontaktowe), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych,

- sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych,

- Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej,

- kolorystyka urządzenia do uzgodnienia z Zamawiającym.

UWAGA! - W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ do oferty należy dołączyć katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta, opisy w języku polskim zawierające informacje niezbędne dla oceny oferowanego asortymentu potwierdzające w sposób jednoznaczny jego zgodność z wymaganiami SIWZ . Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia zawarta jest w załączniku nr 1, nr 2 i nr 3 do OPZ.

Zał. nr 1 do OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH)

Zadanie 11 - Pakiet 1 – Pompy infuzyjne strzykawkowe – szt. 2

Nazwa producenta : .......................................................

Nazwa i typ urządzenia : ....................................................…

|  | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Prędkość dozowania (ustawiana co 0.1 ml/h): 0.1 ÷ 2000 ml/h dla strzykawki 50/60 ml 0.1 ÷ 1200 ml/h dla strzykawki 30/35 ml 0.1 ÷ 1000 ml/h dla strzykawki 20 ml 0.1 ÷ 600 ml/h dla strzykawki 10/12 ml 0.1 ÷ 400 ml/h dla strzykawki 5/6 ml |  |
|  | Maksymalna prędkość dozowania dawki uderzeniowej bolus (ustawiana co 0.1 ml/h): 2000 ml/h dla strzykawki 50/60 ml 1200 ml/h dla strzykawki 30/35 ml 1000 ml/h dla strzykawki 20 ml 600 ml/h dla strzykawki 10/12 ml 400 ml/h dla strzykawki 5/6 ml Dawka (objętość infuzji) : 0,1 ÷ 999 ml, nastawiana co 0,1 ml Programowana dawka uderzeniowa (bolus) : do objętości strzykawki, ustawiana co 0.1 ml Dawka podtrzymująca KVO : 0 ÷ 5 ml/h, ustawiana co 0,1 ml/h Dokładność dozowania : ± 2 % (wg normy EN 60601-2-24) |  |
|  | Jednostki programowania prędkości infuzji: ml/h, μg/h, mg/h, μg/kg/h, mg/kg/h, μg/kg/min, mg/kg/min Czas infuzji : maksymalnie 99 godz. 59 min. 59 sek. Koncentracja leku: 0.1 ÷ 9999 μg/ml, mg/ml Waga pacjenta : maksymalnie 300 kg, ustawiana co 0,01 kg Programowane ciśnienie okluzji : 9 poziomów , 40 ÷ 120 kPa co 10 kPa Typoszereg strzykawek: 5/6, 10/12, 20, 30/35, 50, 60 ml System alarmów: 3 poziomy ważności : wysoki, średni, niski wg EN 60601-1-8 |  |
|  | Parametry techniczne: Zasilanie : 100 - 240 VAC, 50/60 Hz lub 12-15 VDC (1A) Bezpiecznik : 1,6 A, 250 VAC, T, L Pobór prądu i mocy: 100 VAC - 0.28 A, 240 VAC - 0.15 A, maks. 36 VA Akumulator : 2 x NiMh (1300 mAh) Czas ładowania akumulatora : 24 godz. (opcjonalnie 4h z ładowarką akum.) Czas pracy akumulatora : 24 h przy prędkości infuzji 5 ml/h 4 h przy prędkości infuzji 100 ml/h |  |
|  | Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa: EN 60601-1 EN 60601-1-2 (EMC) EN 60601-2-24 MDD 93/42/EEC: IIb Klasyfikacja : klasa II, typ CF, odporność na defibrylację Tryb pracy: praca ciągła Ochrona przed penetracją czynników zewnętrznych: IP54 (obudowa pyłoszczelna, obudowa bryzgoszczelna) Masa pompy: 4,2 kg Wymiary (szer. x gł. x wys.): 323 x 261 x 154 mm |  |
|  | Warunki pracy urządzenia: temperatura otoczenia +5 ÷ + 40 oC wilgotność względna 20 ÷ 90 % |  |
|  | Właściwości urządzenia: Komunikacja (prędkość transmisji) : RS 232C (9600 Bd) Gniazdo alarmu zewnętrznego : 24 V, 1 A Wyświetlacze kolorowe, dwuwierszowe, 16 znaków |  |
|  | Inne możliwości: likwidacja bolusa okluzyjnego (ABS) automatyczne rozpoznawanie strzykawek informacja o poziomie naładowania akumulatora infuzje wielofazowe (tryb PROFILE) biblioteka leków z możliwością modyfikacji historia infuzji (2000 zdarzeń) wskaźnik ciśnienia infuzji programowanie nazwy oddziału blokada zmiany parametrów hasłem funkcja wypełniania drenu funkcja STAND-BY testy użytkownika informowanie o okluzji |  |

Zał. nr 2 do OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH)

Zadanie 11 - Pakiet 2 – Pompy infuzyjne objętościowe do żywienia pozajelitowego – szt. 2

Nazwa producenta : .......................................................

Nazwa i typ urządzenia : ....................................................…

| 1 | Typ pompy: perystaltyczna, objętościowa |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Prędkość dozowania: 1-1000 ml/godz. programowana co 0,1 ml/godz. |  |
| 3 | Inne jednostki programowania (aneste): ug/h, mg/h, ug/kg/h, mg/kg/h, ug/kg/min, mg/kg/min |  |
| 4 | Dokładność dozowania: +-5% wg EN 60601-2-24:2015 |  |
| 5 | Maksymalna objętość dozowania: 9999 ml, programowana co 0,1 ml |  |
| 6 | Maksymalny czas dozowania: 99 godz. 59 min. 59 sek. |  |
| 7 | Prędkość dozowania w trybie KVO: Typowe 0,5 ml/h (0 – 5 ml/h) |  |
| 8 | Prędkość dozowania w trybie BOLUS: Maks. 1500 ml/godz., ustawiana co 1 ml |  |
|  | Programowane poziomy maksymalnego ciśnienia infuzji (okluzja): 40 - 80 kPa ustawiany co 1 kPa |  |
|  | Detektor powietrza: Czułość: 3 poziomy, wykrywanie pęcherzyków o długości: 4, 7, 10 mm. |  |
|  | Rodzaj pracy: Praca ciągła |  |
|  | Detektor kropli: z cyfrową filtracją zakłóceń |  |
|  | System alarmowy 3 poziomy ważności: wysoki, średni, niski zgodnie z EN 60601-1-8 |  |
|  | Akumulator wewnętrzny: NiMh (1300 mAh) |  |
|  | Czas pracy: Min. 12 h przy 25 ml/h ; Min. 3 h przy 100 ml/h |  |
| 17 | Zasilanie: Bezpieczniki: 230 VAC, 0.025 A , 50 Hz lub 12 VDC, 0.2 A 2xT 160 mA, 250 VAC, typu T, L Klasa ochronności: II, typ części aplikacyjnej CF odpornej na defibrylację Stopień ochrony obudowy: IP53 (ochrona przed pyłami, ochrona przed kroplami spadającymi pod kątem 60°) |  |
| 18 | Warunki pracy: - temperatura: 5 – 40 C - wilgotność względna: 20 – 90% |  |
| 19 | Wymagania bezpieczeństwa: EN 60601-1, EN 60601-1-2 (EMC), EN 60601-2-24, MDD 93/42/EEC |  |

Zał. nr 3 do OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH)

Zadanie 11 - Pakiet 3 – Pompy infuzyjne objętościowe do Oddz. III  – szt. 10

Nazwa producenta : .......................................................

Nazwa i typ urządzenia : ....................................................…

| 1 | Pompa objętościowa sterowana elektronicznie, umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi, przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci oraz noworodków w celu okresowego lub ciągłego podawania leków zalecanych do terapii infuzyjnej, w skład których wchodzą m.in. koloidy i krystaloidy, krew i składniki krwi, płyny używane do całkowitego żywienia pozajelitowego (TPN); lipidy i płyny stosowane w żywieniu dojelitowym. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej |  |
| 3 | Dokładność mechaniczna <<±0,5% |  |
| 4 | Możliwość podaży preparatów krwiopochodnych |  |
| 5 | Możliwość podaży żywienia dojelitowego= |  |
| 6 | Możliwość podaży cytostatyków w układzie zamkniętym zgodnie z definicją NIOSH |  |
| 7 | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. Kolorystyczne kodowanie zacisków szczelinowych w zależności od stosowanej terapii. |  |
| 8 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 16 h. przy przepływie 25 ml/h. lub 13 h przy przepływie 100ml/h |  |
| 9 | Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika bez użycia narzędzi. |  |
| 10 | Masa pompy ok. 1,4 kg |  |
| 11 | Wymiary 214 x 68 x 124 mm (szer. x wys. x gł.) Pompa zajmujaca przestrzeń nie większą niż 2 500 cm3 |  |
| 12 | Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania pompy do rur i szyn medycznych pionowych i poziomych |  |
| 13 | Możliwość łączenia 2 i 3 pomp w moduły bez użycia stacji dokującej. |  |
| 14 | Odłączalny uchwyt do przenoszenia zestaw 2 i 3 pomp zasilanych jednym przewodem. |  |
| 15 | Podświetlany ekran i przyciski z mozliwością regulacji na 9 poziomach |  |
|  | Regulacja głośności w zakresie od 59dBA do 74dBA na 9 poziomach |  |
|  | Regulacja jasności i kontrastu ekranu na 9 poziomach |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBI) min. 9999 ml. |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. |  |
|  | Wypełnienie drenu z wyświetloną na ekranie prędkością i możliwością przerwania procesu. |  |
|  | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania oprogramowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały. |  |
|  | Możliwość skonfigurowania do 50 oddziałów w jednej pompie. |  |
|  | Biblioteka Leków zawierająca 1 200 leków z możliwością podzielenia na min. 30 grup. |  |
|  | Biblioteka leków zawierająca po 10 stężeń dla każdego leku. |  |
|  | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. |  |
|  | Automatyczne prowadzenie infuzji dołączanej (piggyback) |  |
|  | Automatyczne prowadzenie infuzji przy stopniowym wzroście i spadku prędkości. Infuzja składa się z trzech faz: wzrostu, utrzymania i spadku. |  |
|  | Automatyczne prowadzenie infuzji w trybie okresowym, składającycm się z dwóch faz: bolusa i prędkości. |  |
|  | Automatyczne prowadzenie infuzji w trybie programowanym, z możliwością zaprogramowania 12 faz. Każda faza o określonych parametrach takich jak prędkość, czas, objętość |  |
|  | Automatyczne prowadzenie terapii dawka w czasie. Po wprowadzeniu parametrów dawki i czasu pompa automatycznie obliczy prędkość infuzji. |  |
|  | Automatyczne przekazywanie danych o podawanym żywieniu (pozajelitowym i dojelitowym) do systemu kontrolowanej insulinoterapii. W bibliotece leków zawarte dane żywienia. |  |
|  | Bolus o określonej objętości . Bolus podawany na żądanie .Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml |  |
|  | Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli. |  |
|  | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika |  |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń |  |
|  | Menu w języku polskim |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA |  |
|  | Zakres ciśnienia okluzji od 225 mmHg do 900mmHg, z wyborem na 9 poziomach. |  |
|  | Możliwość rozszerzenia zakresu ciśnienia okluzji o trzy dodatkowe poziomy 50 mmHg, 100 mmHg, 150 mmHg |  |
|  | Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,01 ml |  |
|  | W przypadku niewłaściwej dawki 1,4 ml spowodowanej niepoprawnym działaniem urządzenia, pompa wyłączy się automatycznie. |  |
|  | Alarmy niezbędne do bezpiecznego prowadzenia terapii. |  |
|  | Historia pracy obejmująca 3000 wpisów. |  |
|  | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych |  |
|  | Możliwość współpracy z systemem do kontrolowanej insulinoterapii |  |
|  | Możliwość pracy pompy w środowisku MRI - w dedykowanej stacji |  |
|  | Zużycie energii - pobór mocy przez jedną pompę maksymalnie 8VA |  |