Załącznik nr 3

do OPZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego do Pracowni diagnostyki bronchologicznej w Pawilonie A, o parametrach zgodnych z poniższą specyfikacją techniczną

(zał. nr 1-10 do OPZ), jego montaż i uruchomienie oraz poinstruowanie personelu dot. obsługi tego sprzętu, w ramach zadania nr 11 przedsięwzięcia pn. „Modernizacja, przebudowa i adaptacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy efektywności, jakości i dostępności do szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego w MCLChPiG w Otwocku”.

Ogólne wymagania Zamawiającego :

- integracja systemu z oprogramowaniem/systemem szpitalnym HIS oraz infrastrukturą Szpitala,

- zapewnione poinstruowanie personelu w miejscu instalacji w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji urządzenia, potwierdzone certyfikatem w cenie oferty (jeśli dotyczy),

- okres gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata), licząc od daty odbioru końcowego przez

Zamawiającego,

- przeglądy okresowe w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty,

- zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat (chyba, że w specyfikacji szczegółowej zaznaczono inaczej),

- specjalistyczny montaż i kompletne podłączenie sprzętu medycznego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zakresie oferty,

- serwis bezpłatny na okres 3 lat (podać adres i dane kontaktowe), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych,

- sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych,

- instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej.

UWAGA! - W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ do oferty należy dołączyć katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta, opisy w języku polskim zawierające informacje niezbędne dla oceny oferowanego asortymentu potwierdzające w sposób jednoznaczny jego zgodność z wymaganiami SIWZ .

Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Podanie nieprawdziwych informacji przez Oferenta spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania rozwiązań istniejących na rynku. Niedopuszczalne są oferty,

w których Oferent proponuje spełnienie warunków SWZ „na zamówienie”.

Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia zawarta jest w załącznikach nr 1-10 do OPZ.

Zał. nr 1 do OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH)

Zadanie 11 - Pakiet 1 – System dokumentacji badań endoskopowych - 1 kpl.

Nazwa producenta : .......................................................

Nazwa i typ urządzenia : ................................................

Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji: nie starszy niż 2025r.

System do cyfrowej dokumentacji badań dla pięciu kolumn endoskopowych połączony serwerem. System umożliwia prowadzenie terminarza do planowania badań, elektroniczną historię pacjenta, prowadzenie statystyk i kontroli kosztów. Posiada moduł do zapisu zdjęć i sekwencji filmowych przy użyciu przycisków głowicy endoskopu. System zawiera 5 zestawów komputerowych składających się ze stacji roboczej PC, monitora, karty przechwytującej obraz HD, zasilacza awaryjnego ups, kolorowej drukarki, myszy i klawiatury. Wszystkie stacje komputerowe podłączone do serwera macierzowego RAID. Serwer stanowi miejsce do centralnego zapisu danych z poszczególnych kolumn endoskopowych. System posiada licencje umożliwiającą integracji ze szpitalnym oprogramowaniem typu HIS poprzez protokół HL7 oraz PACS poprzez DICOM.

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany - podać |
| --- | --- | --- |
|  | System dokumentacji badań endoskopowych – 1 kpl. |  |
|  | ZESTAW KOMPUTEROWY Z APLIKACJĄ – 5 szt. |  |
|  | Interfejs programu w języku polskim z możliwością edycji poszczególnych pól |  |
|  | Oprogramowanie oparte na profesjonalnej, komercyjnej bazie danych Microsoft SQL Server |  |
|  | Terminarz do prowadzenia zapisów badań, listy roboczej |  |
|  | Elektroniczna historia pacjenta z zapisem wyników badań, zdjęć bezpośrednio na nośnik CD/DVD |  |
|  | Wyszukiwanie pacjentów po danych min. : PESEL, nazwisko, imię, data ur., nr księgi głównej |  |
|  | Sterowanie rejestracją obrazów i sekwencji filmowych bezpośrednio z przycisków na głowicy endoskopu lub klawiatury |  |
|  | Eksport opisów badań w znanych formatach min.: PDF, TXT |  |
|  | Tworzenie dowolnych zestawień statystycznych, m.in. ilości wykonanych badań, ilości schorzeń, instytucjach kierujących |  |
|  | Eksport oraz import plików w znanych formatach min.: BMP, JPG, PNG, PDF, TXT, AVI na nośnik typu pendrive/USB Flash |  |
|  | Edycja obrazów przez nanoszenie warstwy z adnotacjami w postaci linii, strzałek, figur geometrycznych, tekstu, pomiarów planimetrycznych |  |
|  | Możliwość nagrywania notatek głosowych |  |
|  | Zaznaczanie na schemacie anatomicznym miejsca rejestracji zdjęcia, pobrania wycinków oraz możliwość bezpośredniego drukowania skierowania do laboratorium |  |
|  | Kontrola ilości badań wykonanych przez personel oraz endoskop |  |
|  | Tworzenie raportów z badań w oparciu o bloki tekstowe z możliwością: - zapisu własnych opisów badań do późniejszego wykorzystania, edycji raportu - importu procedur w formie plików *.CSV (np.: do rozliczeń z NFZ, ICD10, ICD09) załączenia zdjęć zarejestrowanych podczas badania drukowanych bezpośrednio na raporcie |  |
|  | Tworzenie raportów z badań w oparciu o gotową terminologię MST w języku Polskim dla dolnego i górnego odcinka pokarmowego oraz dróg żółciowych |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o kolejne stanowiska robocze w architekturze klient-serwer |  |
|  | Zestaw komputerowy kompatybilny z systemem dokumentacji badań, umożliwiający poprawne funkcjonowanie. Minimalny skład zestawu: stacja komputerowa PC, monitor 26”, mysz, klawiatura, karta przechwytująca obraz HD, UPS |  |
|  | Instalacja systemu przy użyciu szpitalnej sieci komputerowej LAN, Zamawiający udostępni odpowiednią ilość adresów IP, gniazd RJ45 w pobliżu stacji roboczych |  |
|  | INNE |  |
|  | Serwer do montażu w szafie RACK dedykowany do endoskopowej bazy danych – 1 szt. |  |
|  | Licencja integracji z HIS i PACS – 1 szt. |  |
|  | Funkcja podpisu elektronicznego umożliwiający autoryzowanie wyników badań podpisem elektronicznym ZUS zgodnym ze standardem HL7 CDA. – 1 szt. |  |
|  | GWARANCJA |  |
|  | Gwarancja na sprzęt 36 miesięcy |  |
|  | Maksymalny czas reakcji liczony od momentu dokonania Zgłoszenia do potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia przez Wykonawcę, w którym Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań mających na celu jego realizację) – 48 godz. roboczych |  |
|  | Kontakt telefoniczny z inżynierem wsparcia systemu minimum w dni powszednie w godz. 8:00-16.00 |  |
|  | Zgłaszanie żądań, pomocy technicznej i błędów: - Mailowo, - Telefonicznie: dni powszednie w godz. 8:00-16.00 |  |
|  | Telefoniczne konsultacje w zakresie obsługi programu |  |
|  | Konsultacje - rozumiane jako gotowość Wykonawcy do świadczenia Zamawiającemu usługi pomocy technicznej i eksploatacyjnej w odniesieniu do oprogramowania aplikacyjnego |  |
|  | Maksymalny czas usunięcia awarii bez konieczności wymiany części lub podzespołów 2 dni robocze. Naprawy będą dokonywane na miejscu lub przy wykorzystaniu zdalnego łącza serwisowego. |  |
|  | Maksymalny czas usunięcia awarii „on site – w miejscu instalacji” z koniecznością wymiany części lub podzespołów na nowe – 7 dni roboczych |  |
|  | Sprzęt zastępczy dla napraw gwarancyjnych trwających powyżej 7 dni roboczych. |  |
|  | Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności wynikających z niezapewnienia lub braku działającego Łącza serwisowego, a także związanych z nieprawidłowym działaniem infrastruktury informatycznej i sieci lokalnej istniejących u Zamawiającego. |  |
|  | Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieprawidłowego użytkowania oprogramowania przez Zamawiającego, co w szczególności obejmuje następstwa dokonywania przez Zamawiającego (lub osoby działające na jego zlecenie albo z jego zgodą) nieuzgodnionych z Wykonawcą zmian w konfiguracji oprogramowania lub w strukturze bazy danych wykorzystywanej przez oprogramowanie |  |
|  | Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie oprogramowania będące wynikiem awarii sprzętowych lub wynikiem działania wirusów, złośliwego oprogramowania lub działań osób trzecich np. hakerów. |  |
|  | Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy, co obejmuje w szczególności obowiązek udostępnienia Łącza serwisowego do celu realizacji zamówienia |  |
|  | Odbiór prac wykonanych w ramach zamówienia nastąpi w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. |  |
|  | Licencja na korzystanie z oprogramowania obrazowego oraz integracyjnego HIS/PACS udzielana jest na czas nieokreślony i umożliwia korzystanie z oprogramowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. |  |
|  | DOSTAWA |  |
|  | Max. 8 tygodni od momentu podpisania umowy |  |

Zał. nr 2 do OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH)

Zadanie 11 - Pakiet 2 – Zestaw do ebusa radialnego - 1 kpl.

Nazwa producenta : .......................................................

Nazwa i typ urządzenia : ................................................

Zestaw zaprojektowany do integracji na wózku endoskopowym. Oferuje obsługę trybu B, dopplera fali pulsacyjnej, przepływów o wysokiej rozdzielczości,trybu Power Flow, echa harmonijnego tkanek R oraz P. Możliwość doposażenia w opcję badania z kontrastem CH-EUS, tryb elastografii oraz tryb elastografii SWQ. Zestaw zawiera klawiaturę z ekranem dotykowym

oraz gładzik. Możliwość wyświetlenia obrazów USG oraz endoskopowych na jednym monitorze w trybie PiP.

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany - podać |
| --- | --- | --- |
|  | Zestaw do ebusa radialnego |  |
|  | MINISONDA RADIALNA USG – 20 szt. |  |
|  | Metoda skanowania: mechaniczne, radialne 360 stopni |  |
|  | Tryb obrazowania : B-mode |  |
|  | Kierunek skanowania: prostopadle do kierunku wprowadzania |  |
|  | Częstotliwość : 20 MHz |  |
|  | Metoda kontaktu: kontakt bezpośredni |  |
|  | Długość robocza min.: 2150 mm |  |
|  | Średnica zewnętrzna max. 1,4 mm na odcinku dystalnym o długości 1085 mm |  |
|  | Długość całkowita min.: 2225mm |  |
|  | Kompatybilna z oferowanym napędem i centralą USG |  |
|  | Kompatybilna z posiadanym bronchoskopem olympus BF-MP190F z kanałem narzędziowym 1,7 mm |  |
|  | CENTRALA USG – 1 szt. |  |
|  | Kompatybilna z oferowanymi minisondami usg |  |
|  | Kompatybilna z endoskopami EBUS |  |
|  | Format skanowania ultrasonograficznego: mechaniczne, elektroniczne |  |
|  | Parametry skanowania mechanicznego (do minisond US): |  |
|  | - Tryb wyświetlania : Tryb B |  |
|  | - Skanowanie radialne, spiralne |  |
|  | - Kompatybilność z miniaturowymi sondami US |  |
|  | - Częstotliwości: 12, 20 MHz |  |
|  | - Zakres wyświetlania: 2, 3, 4, 6, 9, 12 cm |  |
|  | - Obszar wyświetlania : pełne koło, część dolna, część górna, przewijanie |  |
|  | - Pamięć ponad 1500 klatek |  |
|  | - Obraz 3D |  |
|  | - Obraz MPR |  |
|  | - Pomiar: odległość, obszar, obwód |  |
|  | Parametry skanowania elektronicznego (do endoskopów US): |  |
|  | - Tryby wyświetlania: Tryb B, tryb Przepływów, tryb PWD |  |
|  | - Skanowanie promieniowe |  |
|  | - Skanowanie z zakrzywiona macierzą liniową |  |
|  | - Częstotliwości : 5, 6, 7.5, 10, 12 MHz |  |
|  | - Zakres wyświetlania: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 cm |  |
|  | - Obszar wyświetlania promieniowy : pełne koło, dolna część, górna część, przewijanie |  |
|  | - Kierunek wyświetlania: normalny/inwersja |  |
|  | - Pamięć ponad 2000 klatek |  |
|  | - Ostrość: automatyczna |  |
|  | - Tryb przepływów : COLOR-FLOW, POWER-FLOW, H-FLOW |  |
|  | - Tryb PW : B+PW, Kolor+PW, Power+PW, Przepływ H+PW |  |
|  | - Tryb THE : THE-P, THE-R |  |
|  | - Pomiar: odległość, powierzchnia, obwód, pomiar PW |  |
|  | Parametry ogólne: |  |
|  | - Kompatybilność z posiadanymi endoskopami US firmy Olympus |  |
|  | - Zapis sekwencji filmowych |  |
|  | - Klawiatura z podświetlonymi klawiszami, touchpadem oraz dotykowym panelem LCD.. |  |
|  | - Wybór sposobu wyświetlania: obraz endoskopowy / ultrasonograficzny |  |
|  | - Możliwość wyświetlania obrazu pomocniczego |  |
|  | - Wyjścia wideo min. : HD-SDI, Y/C, Composite, DVI |  |
|  | - Wymiary urządzenia max.: 445(szer.) x 200 (wys.) x 530 (dł.) mm |  |
|  | - Waga urządzenia z klawiaturą poniżej 25,0 kg |  |
|  | - Kompatybilność z posiadanymi endoskopami US marki Olympus |  |
|  | - Kompatybilna z minisondami US |  |
|  | NAPĘD DO MINISOND – 1 szt. |  |
|  | Napęd do minisondy kompatybilny z oferowaną centralą |  |
|  | Napęd wyposażony w przegubowy wysięgnik |  |
|  | Montaż na oferowanym wózku endoskopowym |  |
|  | MONITOR MEDYCZNY – 1 szt. |  |
|  | Przekątna ekranu min. 27” |  |
|  | Technologia panelu: LED/LCD |  |
|  | Rozdzielczość min.: 1920 × 1080 |  |
|  | Kontrast min. 1000:1 |  |
|  | Wejścia sygnału min. : DVI, 3G-SDI, S-Video, Composite |  |
|  | Kąt widzenia min. poziom / pion 178/178 |  |
|  | Jasność min.: 900cd |  |
|  | Zewnętrzny lub wbudowany zasilacz monitora |  |
|  | Waga: max. 9 kg |  |
|  | WÓZEK ENDOSKOPOWY – 1 szt. |  |
|  | Podstawa jezdna z blokadą dwóch kół |  |
|  | Wieszak na dwa endoskopy |  |
|  | Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka |  |
|  | Dwuramienne, przegubowe ramię umożliwiające płynną manipulację ramieniem - góra, dół, lewo, prawo. |  |
|  | Udźwig wysięgnika monitora minimum 7-12 kg |  |
|  | Możliwość wychylenia osi monitora od osi wózka w lewo lub prawo na odległość ponad 700 mm |  |
|  | Możliwość regulacji wstępnej siły naciągu wysięgnika |  |
|  | Transformator separujący w celu zabezpieczenia pacjenta przed porażeniem, 12 gniazd zasilania |  |
|  | Tryb czuwania o niskim poborze prądu |  |
|  | Zabezpieczenie przed prądem rozruchowym |  |
|  | Boczne uchwyty |  |
|  | Główny wyłącznik zasilania |  |
|  | Szuflada na klawiaturę |  |
|  | Uchwyt na dren |  |
|  | Uchwyt na słój ssaka |  |
|  | Pojemnik na akcesoria |  |
|  | 4 półki do ustawienia urządzeń w tym dwie z możliwością regulacji wysokości |  |
|  | Wymiary nie przekraczające: 1400 mm (wys.) x 700 mm (gł.) x 700 mm (szer.) |  |
|  | Waga max. 85 kg. |  |
|  | GWARANCJA |  |
|  | Gwarancja na sprzęt 36 miesięcy, zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 /rok |  |
|  | Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowani urządzeń nie zgodnie z instrukcja obsługi. |  |
|  | Reakcja serwisu poprzez podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową, albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu ,polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia - w ciągu max. 2 dni roboczych. |  |
|  | Czas naprawy liczony od dnia podjęcia czynności serwisowych lub przyjęcia sprzętu w siedzibie Serwisu do dnia zakończenia naprawy lub odesłania naprawionego urządzenia do klienta – max. 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce, i do max. 15 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską lub sprowadzenia części z za granicy |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej powyżej 7 dni roboczych |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od daty podpisania umowy |  |
|  | DOSTAWA |  |
|  | Max. 8 tygodni od momentu podpisania umowy |  |

Zał. nr 3 do OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH)

Zadanie 11 - Pakiet 3 – Myjnia do endoskopów – 4 szt.

Nazwa producenta : .......................................................

Nazwa i typ urządzenia : ................................................

Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji: nie starszy niż 2025r.

Myjnia-dezynfektor dwu-stanowiskowa do endoskopów giętkich, działająca na bazie środka chemicznego Olympus PAA Pro. Zewnętrzna obudowa i rama wykonane ze stali nierdzewnej. Wyposażona w wielokolorowy wyświetlacz dotykowy umożliwiający intuicyjne sterowanie. Dodatkowo posiada opcję suszenia endoskopów, czytnik RFID i możliwość mycia endoskopów wyposażonych w kanału elewatora.

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany - podać |
| --- | --- | --- |
|  | MYJNIA do endoskopów |  |
|  | Drzwi szklane, otwierane do dołu, z automatycznym domykaniem. |  |
|  | Obudowa, panele oraz komora myjnia wykonane ze szkła i stali nierdzewnej. |  |
|  | Dezynfekcja endoskopów oparta na kwasie nadoctowym, jednorazowe stosowanie środków chemicznych. |  |
|  | Jednoczesna dekontaminacja 2 endoskopów. |  |
|  | Myjnia wyposażona w kolorowym, dotykowy monitor |  |
|  | Interfejs użytkownika dostępny w języku polskim |  |
|  | Myjnia wyposażona w 2 ramiona spryskujące |  |
|  | Kosze uniwersalne do układania endoskopów. Kosze wyciągalne, umożliwiające układanie endoskopu poza komorą myjni |  |
|  | Wężyki barwione w całości, kolorystyka przypisana do rodzaju złącz |  |
|  | Oznaczenia adapterów symbolem złącza |  |
|  | Podłączenie do powietrza sprężonego klasy medycznej, do przedmuchiwania kanałów/suszenia endoskopu |  |
|  | Waga: do 350kg |  |
|  | Wymiary maksymalne (Wysokość x Szerokość x Głębokość): 1600 mm x 910 mm x 780 mm. |  |
|  | Myjnia wyposażana w czytników RFID, pozwalający identyfikować endoskopy, użytkowników i środki do mycia i dekontaminacji |  |
|  | Monitorowanie przepływu w każdym kanale |  |
|  | Automatyczny raportowanie użytkownika, endoskopu i środków chemicznych użytych do dekontaminacji |  |
|  | Możliwość integracji z posiadanym systemem Endobase firmy Olympus, automatyczne przepisanie danych cyklu dekontaminacji. |  |
|  | Możliwość zapamiętania informacji o 2000 endoskopów, 200 użytkowników. |  |
|  | Myjnia spełnia wymogi rozporządzenia UE o wyrobach medycznych (MDR) 2017/745, klasa IIb |  |
|  | Myjnia spełnia wymogi normy EN 15883-1, EN 15883-4, EN 62304 |  |
|  | Myjnia wyposażona w 3 cykle dekontaminacji: Dekontaminacji endoskopu, z krótkim suszeniem Dekontaminacji endoskopu, z przedłużonym suszeniem Dekontaminacji termiczna myjni. |  |
|  | Test szczelności jednocześnie dla 2 endoskopów |  |
|  | Rozpoczęcie cyklu dekontaminacji po pozytywnym teście szczelności endoskopu. |  |
|  | System wydmuchiwania kanałów za pomocą powietrza pod ciśnieniem pomiędzy każdym etapem cyklu |  |
|  | Myjnia wyposażona w zbiorniki buforowe dla wszystkich środków chemicznych wymaganych podczas cyklu |  |
|  | Dezynfekcja wody za pomocą filtru 0.2 µm |  |
|  | Automatyczny, programowalny dzienny cykl samo-dezynfekcji termicznej |  |
|  | System do monitowania przepływu we wszystkich kanałach endoskopu |  |
|  | Monitorowanie przepływu przeprowadzane podczas każdego etapu cyklu dekontaminacji |  |
|  | Myjnia posiada system do przepłukiwania kanałów elewatora endoskopów oraz kanałów do insuflacji |  |
|  | Automatyczny system monitorowania dozowania środków w celu zapewnienia powtarzalności procesu dekontaminacji |  |
|  | Wielo-poziomowa identyfikacji kanistrów poprzez kolor samego kanistra, chip RFID oraz blokady mechaniczne |  |
|  | Ochrona przed zastosowaniem przeterminowanych środków chemicznych |  |
|  | Myjnia wyposażona w port RJ45, z możliwością zdalnego dostępu na potrzeby serwisu. |  |
|  | Kompatybilna z posiadanymi endoskopami firmy Olympus |  |
|  | GWARANCJA |  |
|  | Gwarancja na sprzęt 36 miesięcy, zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 /rok |  |
|  | Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowani urządzeń nie zgodnie z instrukcja obsługi. |  |
|  | Reakcja serwisu poprzez podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową, albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu ,polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia - w ciągu max. 2 dni roboczych. |  |
|  | Czas naprawy liczony od dnia podjęcia czynności serwisowych lub przyjęcia sprzętu w siedzibie Serwisu do dnia zakończenia naprawy lub odesłania naprawionego urządzenia do klienta – max. 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce, i do max. 15 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską lub sprowadzenia części z za granicy |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej powyżej 7 dni roboczych |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od daty podpisania umowy |  |
|  | DOSTAWA |  |
|  | Max. 8 tygodni od momentu podpisania umowy |  |

Zał. nr 4 do OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH)

Zadanie 11 - Pakiet 4 – Bronchofiberoskop ultrasonograficzny – 4 szt.

Nazwa producenta : .......................................................

Nazwa i typ urządzenia : ................................................

Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji: nie starszy niż 2025r.

Bronchoskop ultrasonograficzny wideo, średnica zewnętrzna sondy 6,3 mm, średnica kanału roboczego 2,2 mm, długość robocza 600 mm, zakres zginania końcówki- góra 160°, dół 70°, głębia ostrości 2–50 mm, kąt widzenia

80 stopni, jednostopniowezłącze. Zakres skanowania USG 65°.

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany - podać |
| --- | --- | --- |
|  | Bronchofiberoskop ultrasonograficzny – 3 szt. |  |
|  | Wideobronchoskop ultrasonograficzny do biopsji przezoskrzelowej |  |
|  | Rodzaj obrazu wideo: hybrydowy, oparty o obrazowód |  |
|  | Pole Widzenia min. 80° |  |
|  | Kierunek widzenia odchylony 20° od kierunku na wprost |  |
|  | Głębia Ostrości min. od 2 do 50 mm |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki max. 6,6 mm |  |
|  | Ogólna średnica zewnętrzna sondy max. 6,3 mm |  |
|  | Zakres odchylenia końcówki Góra min.:160o Dół: 70o |  |
|  | Minimalna odległość widzenia końcówki : 3 mm |  |
|  | Długość robocza sondy min. 600 mm |  |
|  | Długość całkowita min. 890 mm |  |
|  | Średnica wewnętrzna kanału biopsyjnego min. 2,2 mm ułatwiająca poruszanie igłą w zagięciu endoskopu |  |
|  | Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora min.: 4 przyciski |  |
|  | Wbudowana koszulka zapobiegająca zaginaniu się połączenia przewodu sondy endoskopowej z częścią sterującą endoskopu |  |
|  | Możliwość podłączenia zarówno do zewnętrznych central ultrasonograficznych jak i małych central modułowych mieszczących się na wózku endoskopowym |  |
|  | Zakres skanowania EBUS: 65o |  |
|  | Funkcje ultrasonograficzne min.: Tryb B, tryb przepływów, tryb siły przepływów |  |
|  | Częstotliwości pracy EBUS przy podłączonej centrali Zamawiającego EU-ME3 min.: 5 / 6 / 7,5 / 10 / 12 MHz |  |
|  | Metoda kontaktu : za pomocą balonu oraz bezpośredni kontakt przetwornika z tkanką |  |
|  | Sterylne balony jednorazowe min.: 20 szt. |  |
|  | Aplikator balonu min.: 1 szt |  |
|  | Sterylne zaworki ssące jednorazowe min.: 20 szt. |  |
|  | Sterylny, jednorazowy adapter zaworu biopsyjnego min.: 10 szt. |  |
|  | Nasadka wodoszczelna do dekontaminacji min.: 1 szt. |  |
|  | Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego procesorem CV-190 i centralą USG model EU-ME3 |  |
|  | Bronchofiberoskop ultrasonograficzny– 1 szt. |  |
|  | Wideobronchoskop ultrasonograficzny do biopsji przezoskrzelowej |  |
|  | Rodzaj obrazu wideo: hybrydowy, oparty o obrazowód |  |
|  | Pole Widzenia min. 80° |  |
|  | Kierunek widzenia odchylony 14° od kierunku na wprost |  |
|  | Głębia Ostrości min. od 2 do 50 mm |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki max. 6,0 mm |  |
|  | Ogólna średnica zewnętrzna sondy max. 6,0 mm |  |
|  | Zakres odchylenia końcówki Góra min.:170o Dół: 70o |  |
|  | Minimalna odległość widzenia końcówki : 3 mm |  |
|  | Długość robocza sondy min. 600 mm |  |
|  | Długość całkowita min. 890 mm |  |
|  | Średnica wewnętrzna kanału biopsyjnego min. 1,6 mm ułatwiająca poruszanie igłą w zagięciu endoskopu |  |
|  | Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora min.: 4 przyciski |  |
|  | Wbudowana koszulka zapobiegająca zaginaniu się połączenia przewodu sondy endoskopowej z częścią sterującą endoskopu |  |
|  | Zakres skanowania EBUS: 65o |  |
|  | Funkcje ultrasonograficzne min.: Tryb B, tryb przepływów, tryb siły przepływów |  |
|  | Częstotliwość nominalna min.: 7-10 MHz |  |
|  | Metoda kontaktu : bezpośredni kontakt przetwornika z tkanką |  |
|  | Sterylne zaworki ssące jednorazowe min.: 20 szt. |  |
|  | Sterylny, jednorazowy adapter zaworu biopsyjnego min.: 10 szt. |  |
|  | Nasadka wodoszczelna do dekontaminacji min.: 1 szt. |  |
|  | Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego procesorem CV-190 i centralą USG model EU-ME3 |  |
|  | GWARANCJA |  |
|  | Gwarancja: 36 miesięczna zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 /rok - Naprawy uszkodzeń mechanicznych i eksploatacyjnych |  |
|  | Reakcja serwisu poprzez podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową, albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu ,polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia - w ciągu max. 2 dni roboczych. |  |
|  | Czas naprawy liczony od dnia podjęcia czynności serwisowych lub przyjęcia sprzętu w siedzibie Serwisu do dnia zakończenia naprawy lub odesłania naprawionego urządzenia do klienta – max. 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce, i do max. 15 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską lub sprowadzenia części z za granicy |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej powyżej 7 dni roboczych |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od daty podpisania umowy |  |
|  | DOSTAWA |  |
|  | Max. 8 tygodni od momentu podpisania umowy |  |

Zał. nr 5 do OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH)

Zadanie 11 - Pakiet 5 – Szafa na endoskopy – 4 szt.

Nazwa producenta : .......................................................

Nazwa i typ urządzenia : ................................................

Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji: nie starszy niż 2025r.

Moduł podstawowy na 8 endoskopów .  Szafa do suszenia i przechowywania do 8 endoskopów, z funkcją dokumentacji

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany - podać |
| --- | --- | --- |
|  | Szafa na endoskopy |  |
|  | Automatyczne suszenie i przechowywanie bronchoskopów |  |
|  | Automatyczna kontrola i monitorowanie procesu suszenia i przechowywania |  |
|  | Suszenie endoskopów powietrzem klasy medycznej bez konieczności podgrzewania powietrza w celu zminimalizowania ryzyka wtórnej kontaminacji |  |
|  | Możliwość programowania czasu suszenia i przechowywania |  |
|  | Raport z badań potwierdzających uzyskaną czystość mikrobiologiczną do 14 dni |  |
|  | Badania mikrobiologiczne skuteczności szafy wykonane z użyciem medycznych endoskopów giętkich |  |
|  | Wymiary szafy: szerokość: 1280 mm, głębokość 470mm, wysokość : 2180mm |  |
|  | Waga : 280 kg w celu możliwości łatwego przestawiania. |  |
|  | Głębokość komory suszenia, umożliwiająca łatwe ułożenie endoskopów : 350 mm |  |
|  | Pojemność komory suszenia, umożliwiająca poprawne ułożenie endoskopów: 0,65 m3 |  |
|  | Utrzymywanie nadciśnienie wewnątrz komory suszenia |  |
|  | Szerokość miejsca na endoskop 80mm w celu łatwego zawieszania endoskopów |  |
|  | Liczba miejsc na endoskopy: 8 |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkową komorę na 4 endoskopy |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkową komorę na 8 endoskopów |  |
|  | Przechowywanie endoskopów w pozycji pionowej |  |
|  | Monitorowany przepływ powietrza przez każdy endoskop |  |
|  | Możliwość zaprogramowania czasu suszenia |  |
|  | Możliwość suszenia do120 minut |  |
|  | Zasilanie 230 V |  |
|  | Podłączenie do sieci jednofazowej L1, N, PE |  |
|  | Podłączenie do sieci komputrowej LAN RJ45 |  |
|  | Maksymalny pobór mocy 250 wat, w celu ograniczenia ciepła wydzielanego do pomieszczenia w którym znajduje się szafa |  |
|  | Podłączenie do sprężonego powietrza klasy medycznej |  |
|  | Podłączenie do powietrza medycznego za pomocą szybkozłączki lub za pomocą zaworu z gwintem |  |
|  | Maksymalne zapotrzebowanie na powietrze 100 l/min |  |
|  | Klasa filtra HEPA H13 |  |
|  | Konstrukcja bez agregatu w celu ograniczenia hałasu oraz wydzielania ciepła do pracowni |  |
|  | Szafa bezobsługowa, nie wymaga od użytkownika czynności serwisowych np. opróżniania skroplin |  |
|  | Zaokrąglone naroża w celu zapewnienia skutecznego czyszczenia |  |
|  | Czytnik RFID do identyfikacji osoby obsługującej i endoskopu w celu śledzenia drogi endoskopów w procesie przygotowania ich do ponownego użycia |  |
|  | Czytnik RFID szafy kompatybilny z chipami RFID oferowanych endoskopów |  |
|  | Przeszklone drzwi umożliwiające wgląd do szafy bez jej otwierania |  |
|  | Oświetlenie wewnętrzne komory |  |
|  | Automatycznie uruchamiane oświetlenie szafy po otwarciu drzwi |  |
|  | System podświetlania wiszących endoskopów różnymi kolorami w zależności od stanu endoskopu: endoskop w stanie suszenia (niebieski), endoskop w stanie przechowywania (zielony), endoskop z przekroczonym czasem przechowywania (czerwony) |  |
|  | Panel sterowania w postaci ekranu dotykowego LCD |  |
|  | Panel sterowania pokazujący wykorzystany czas przechowywania oraz czas pozostały. |  |
|  | Wyświetlanie wartości nadciśnienia |  |
|  | Wyświetlanie wartości temperatury |  |
|  | Wyświetlanie wartości wilgotności względnej |  |
|  | Wyświetlanie godziny i daty |  |
|  | Alarm otwartych drzwi |  |
|  | Alarm braku nadciśnienia |  |
|  | Alarm braku przepływu powietrza |  |
|  | Alarm awarii zasilania |  |
|  | Alarm przekroczonego czasu przechowywania |  |
|  | Alarm przekroczonej dopuszczalnej wilgotności |  |
|  | Alarm przekroczonej temperatury maksymalnej |  |
|  | Dostęp do szafy po sczytaniu personalnej karty chipowej |  |
|  | Dostęp serwisowy do urządzeń monitorujących proces suszenia i przechowywania przez szufladę znajdującą się obok szafy, bez konieczności otwierania komory i narażania endoskopów na kontaminacje. |  |
|  | Dokumentacja procesu w posiadanym przez Zamawiającego systemie dokumentacji badań endobase |  |
|  | Integracja z systemem dokumentacji badań endobase |  |
|  | W zestawie adaptery do podłączenia endoskopów |  |
|  | W zestawie dedykowane koszyczki na zaworki |  |
|  | GWARANCJA |  |
|  | Gwarancja na sprzęt 36 miesięcy, zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 /rok |  |
|  | Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowani urządzeń nie zgodnie z instrukcja obsługi. |  |
|  | Reakcja serwisu poprzez podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową, albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu ,polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia - w ciągu max. 2 dni roboczych. |  |
|  | Czas naprawy liczony od dnia podjęcia czynności serwisowych lub przyjęcia sprzętu w siedzibie Serwisu do dnia zakończenia naprawy lub odesłania naprawionego urządzenia do klienta – max. 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce, i do max. 15 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską lub sprowadzenia części z za granicy |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej powyżej 7 dni roboczych |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od daty podpisania umowy |  |
|  | DOSTAWA |  |
|  | Max. 8 tygodni od momentu podpisania umowy |  |

Zał. nr 6 do OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH)

Zadanie 11 - Pakiet 6 – Gastroskop – 4 szt.

Nazwa producenta : .......................................................

Nazwa i typ urządzenia : ................................................

Funkcjonalność proponowanych rozwiązań

Gastroskop wideo HDTV z dodatkowym kanałem do spłukiwania. Średnica sondy 9,2 mm, średnica kanału roboczego 2,8 mm, kąt zagięcia końcówki góra/dół 210/90 stopni, prawo/lewo 100/100 stopni, długość robocza 1030 mm, pole widzenia 140 stopni, głębia ostrości 2-100 mm, jednostopniowe złącze

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany - podać |
| --- | --- | --- |
|  | GASTROSKOP – 3 szt. |  |
|  | Obrazowanie wysokiej rozdzielczości w standardzie HDTV wpływające na zwiększenie wykrywalności zmian chorobowych |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczno-cyfrowy w celu zwiększenia wykrywalności wczesnych zmian nowotworowych nie widocznych w białym świetle |  |
|  | Kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor) |  |
|  | Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowania dichromatycznego w celu lokalizacji krwawień |  |
|  | Ogólna średnica zewnętrzna sondy endoskopowej równa max. 9,2 mm w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych powstających na skutek wprowadzania endoskopu |  |
|  | Kanał roboczy min. 2,8 mm umożliwiający zastosowanie rutynowych narzędzi do zabiegów endoskopowych |  |
|  | Głębia ostrości min. od 2 mm do 100 mm dająca możliwość obserwacji tkanki w dużym powiększeniu bez utraty ostrości |  |
|  | Minimalna odległość widzenia narzędzia: max. 3 mm od końcówki sondy endoskopowej |  |
|  | Zginanie końcówki endoskopu min.: G: 210o, D:90o, L:100o, P:100o |  |
|  | Blokada pokrętła lewo/prawo |  |
|  | Blokada pokrętła góra/dół |  |
|  | Oznakowanie długości roboczej sondy endoskopowej |  |
|  | Pole widzenia 140o |  |
|  | Min. 4 przyciski na głowicy endoskopu z możliwością zaprogramowania różnych funkcji, np. zdjęcie, uruchomienie pompy płuczącej, w celu skrócenia czasu badania poprzez łatwy i szybki sposób sterowania aparatem |  |
|  | Długość sondy roboczej min. 1030 mm gwarantująca odpowiedni zasięg endoskopu |  |
|  | Długość całkowita min. 1350 mm |  |
|  | Wbudowana koszulka zapobiegająca zaginaniu się połączenia przewodu sondy endoskopowej z częścią sterującą endoskopu |  |
|  | Wbudowany układ RFID do identyfikacji endoskopu |  |
|  | Dodatkowy kanał pomocniczy służący do spłukiwania resztek treści pokarmowych oraz płynów ustrojowych w celu wykonania pełnej diagnostyki lub lokalizacji krwawień |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających w celu uniemożliwienia uszkodzenia aparatu poprzez przypadkowe zalanie |  |
|  | Możliwość kauteryzacji z użyciem prądu o wysokiej częstotliwości |  |
|  | Elektroniczna funkcja zoom |  |
|  | W zestawie zawór woda-powietrze, ssący, zawór biopsyjny |  |
|  | Kompatybilny z posiadanym procesorem wideo CV-190 |  |
|  | Kompatybilny z oferowanym procesorem wideo |  |
|  | GASTROSKOP – 1 szt. |  |
|  | Obrazowanie wysokiej rozdzielczości w standardzie HDTV wpływające na zwiększenie wykrywalności zmian chorobowych |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczno-cyfrowy w celu zwiększenia wykrywalności wczesnych zmian nowotworowych nie widocznych w białym świetle |  |
|  | Kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor) |  |
|  | Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowania dichromatycznego w celu lokalizacji krwawień |  |
|  | Ogólna średnica zewnętrzna sondy endoskopowej max. 11,0 mm |  |
|  | Kanał roboczy o średnicy min. 3,7 mm umożliwiający zastosowanie rutynowych narzędzi do zabiegów endoskopowych |  |
|  | Głębia ostrości od min. 2 mm do 100 mm dająca możliwość obserwacji tkanki w dużym powiększeniu bez utraty ostrości |  |
|  | Minimalna odległość widzenia narzędzia: max.3 mm od końcówki sondy endoskopowej |  |
|  | Zginanie końcówki endoskopu min.: G: 210o, D:90o, L:100o, P:100o |  |
|  | Blokada pokrętła lewo/prawo |  |
|  | Blokada pokrętła góra/dół |  |
|  | Oznakowanie długości roboczej sondy endoskopowej |  |
|  | Pole widzenia min. 140o |  |
|  | Min. 4 przyciski na głowicy endoskopu z możliwością zaprogramowania różnych funkcji, np. zdjęcie, uruchomienie pompy płuczącej, w celu skrócenia czasu badania poprzez łatwy i szybki sposób sterowania aparatem |  |
|  | Długość sondy roboczej min. 1030 mm gwarantująca odpowiedni zasięg endoskopu |  |
|  | Długość całkowita min. 1350 mm |  |
|  | Wbudowana koszulka zapobiegająca zaginaniu się połączenia przewodu sondy endoskopowej z częścią sterującą endoskopu |  |
|  | Wbudowany układ RFID do identyfikacji endoskopu |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających w celu uniemożliwienia uszkodzenia aparatu poprzez przypadkowe zalanie |  |
|  | Dodatkowy kanał pomocniczy służący do spłukiwania resztek treści pokarmowych oraz płynów ustrojowych w celu wykonania pełnej diagnostyki lub lokalizacji krwawień |  |
|  | Możliwość kauteryzacji z użyciem prądu o wysokiej częstotliwości |  |
|  | Funkcja zatrzymania wstępnego |  |
|  | Elektroniczna funkcja zoom |  |
|  | W zestawie zawór woda-powietrze, ssący, biopsyjny |  |
|  | Kompatybilny z posiadanym procesorem wideo CV-190 |  |
|  | Kompatybilny z oferowanym procesorem wideo |  |
|  | GWARANCJA |  |
| 54. | Gwarancja min. : 36 miesięczna zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 /rok - Naprawy uszkodzeń mechanicznych i eksploatacyjnych |  |
| 55. | Reakcja serwisu poprzez podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową, albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu ,polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia - w ciągu max. 2 dni roboczych. |  |
| 56. | Czas naprawy liczony od dnia podjęcia czynności serwisowych lub przyjęcia sprzętu w siedzibie Serwisu do dnia zakończenia naprawy lub odesłania naprawionego urządzenia do klienta – max. 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce, i do max. 15 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską lub sprowadzenia części z za granicy |  |
| 57. | Sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej powyżej 7 dni roboczych |  |
| 58.. | Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od daty podpisania umowy |  |
|  | DOSTAWA |  |
| 59. | Max. 8 tygodni od momentu podpisania umowy |  |

Zał. nr 7 do OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH)

Zadanie 11 - Pakiet 7 – Gastroskop ultrasonograficzny – 1 szt.

Nazwa producenta : .......................................................

Nazwa i typ urządzenia : ................................................

Funkcjonalność proponowanych rozwiązań

Gastroskop ultrasonograficzny liniowy, funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła NBI, średnica sondy 12,6 mm, średnica kanału roboczego 3,7 mm, kąt zagięcia końcówki góra/dół 130/90 stopni, prawo/lewo 90/90 stopni, długość robocza 1250 mm, pole widzenia 100/55 stopni, głębia ostrości 3-100 mm.

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany - podać |
| --- | --- | --- |
|  | GASTROSKOP Ultrasonograficzny |  |
|  | Kierunek obserwacji : odchylony od osi 55o (+/-5%) |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczno-cyfrowy w celu zwiększenia wykrywalności wczesnych zmian nowotworowych nie widocznych w białym świetle |  |
|  | Grubość całej sondy endoskopowej max.12,6 mm |  |
|  | Grubość końcówki sondy endoskopowej max. 14,6 mm |  |
|  | Kanał roboczy min. 3,7 mm umożliwiający zastosowanie rutynowych narzędzi do zabiegów endoskopowych |  |
|  | Głębia ostrości min. od 3 mm do 100 mm |  |
|  | Odległość widzenia max.: 6 mm od soczewki obiektywu |  |
|  | Zginanie końcówki endoskopu min.: G: 130o, D:90o, L:90o, P:90o |  |
|  | Blokada pokrętła lewo/prawo |  |
|  | Blokada pokrętła góra/dół |  |
|  | Oznakowanie długości roboczej sondy endoskopowej |  |
|  | Pole widzenia min. 100o |  |
|  | Min. 4 przyciski na głowicy endoskopu z możliwością zaprogramowania różnych funkcji |  |
|  | Długość sondy roboczej min. 1250 mm gwarantująca odpowiedni zasięg endoskopu |  |
|  | Długość całkowita min. 1555 mm |  |
|  | Wbudowana koszulka zapobiegająca zaginaniu się połączenia przewodu sondy endoskopowej z częścią sterującą endoskopu |  |
|  | Możliwość kauteryzacji z użyciem prądu o wysokiej częstotliwości |  |
|  | Metoda badania USG: elektroniczna zakrzywiona macierz liniowa |  |
|  | Kierunek skanowania usg: równoległy do kierunku wprowadzania |  |
|  | Zakres skanowania min. 180o |  |
|  | Metoda kontaktu: balon, metoda kontaktu bezpośredniego |  |
|  | Tryb pracy min.: Tryb B, tryb Kolor doppler, tryb Power doppler |  |
|  | Częstotliwość transmisji min.: 5; 6; 7,5; 10; 12 MHz |  |
|  | Maksymalna temperatura powierzchni przetwornika: <43oC |  |
|  | Możliwość odłączenia przewodu usg w celu łatwego mycia. |  |
|  | W zestawie jednorazowe balony – 20 szt. |  |
|  | W zestawie nasadki wodoszczelne – 2 szt. |  |
|  | W zestawie zawór woda-powietrze, ssący, biopsyjny |  |
|  | Kompatybilny z posiadanym procesorem wideo CV-190 |  |
|  | Kompatybilny z posiadanym procesorem usg Olympus |  |
|  | Kompatybilny z oferowanym procesorem wideo |  |
|  | GWARANCJA |  |
| 85 | Gwarancja min. : 36 miesięczna zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 /rok - Naprawy uszkodzeń mechanicznych i eksploatacyjnych |  |
| 86 | Reakcja serwisu poprzez podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową, albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu ,polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia - w ciągu max. 2 dni roboczych. |  |
| 87 | Czas naprawy liczony od dnia podjęcia czynności serwisowych lub przyjęcia sprzętu w siedzibie Serwisu do dnia zakończenia naprawy lub odesłania naprawionego urządzenia do klienta – max. 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce, i do max. 15 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską lub sprowadzenia części z za granicy |  |
| 88 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej powyżej 7 dni roboczych |  |
| 89 | Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od daty podpisania umowy |  |
|  | DOSTAWA |  |
| 90 | Max. 8 tygodni od momentu podpisania umowy |  |

Zał. nr 8 do OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH)

Zadanie 11 - Pakiet 8 – Kolonoskop – 2 szt.

Nazwa producenta : .......................................................

Nazwa i typ urządzenia : ................................................

Funkcjonalność proponowanych rozwiązań

Wideo-Kolonoskop Endoskop giętki.Kolonoskopy So o lekkim uchwycie i stopniowanej sztywności, pole widzenia 140°, głębia widzenia3-100 mm, średnica kanału roboczego 3,8-4,2 Ø. Kątowanie góra/dół 180°/180°,lewo/prawo 160°/160°. System strumieniowania wody.

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany - podać |
| --- | --- | --- |
|  | KOLONOSKOP |  |
|  | Obrazowanie wysokiej rozdzielczości w standardzie HDTV wpływające na zwiększenie wykrywalności zmian chorobowych |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczno-cyfrowy w celu zwiększenia wykrywalności wczesnych zmian nowotworowych nie widocznych w białym świetle |  |
|  | Kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor) |  |
|  | Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowania dichromatycznego w celu wykrywania krwawień |  |
|  | Ogólna średnica zewnętrzna sondy endoskopowej równa max. 13,0 mm w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych powstających na skutek wprowadzania endoskopu |  |
|  | Kanał roboczy min. 3,7 mm umożliwiający zastosowanie rutynowych narzędzi do zabiegów endoskopowych |  |
|  | Głębia ostrości nie gorsza niż od 2 mm do 100 mm |  |
|  | Minimalna odległość widzenia: max. 3 mm od końcówki sondy endoskopowej |  |
|  | Zginanie końcówki endoskopu min.:. G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o |  |
|  | Blokada pokrętła lewo/prawo |  |
|  | Blokada pokrętła góra/dół |  |
|  | Oznakowanie długości roboczej sondy endoskopowej |  |
|  | Pole widzenia min 160o w celu zwiększenia wykrywalności zmian nowotworowych usytułowanych za fałdami oraz w zagięciach jelita |  |
|  | Dodatkowy kanał pomocniczy służący do spłukiwania resztek treści pokarmowych oraz płynów ustrojowych w celu wykonania pełnej diagnostyki lub lokalizacji krwawień |  |
|  | Min. 4 przyciski na głowicy endoskopu z możliwością zaprogramowania różnych funkcji, np. zdjęcie, uruchomienie pompy płuczącej, włączenie lampy w celu skrócenia czasu badania poprzez łatwy i szybki sposób sterowania aparatem |  |
|  | Konstrukcja sondy z zastosowaniem wspomagania przełożenia siły popychania i obrotu wzdłuż endoskopu w celu zmniejszenia ilości niepełnych kolonoskopii, przerwanych z powodu trudnej anatomii jelita grubego powstałej na skutek, zrostów pooperacyjnych lub deformacji |  |
|  | Pasywne zgięcie w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych powstających na skutek nacisku końca endoskopu na ścianę jelita podczas przechodzenia przez zagięcia śledzionowe i wątrobowe |  |
|  | Możliwość płynnej regulacji sztywności sondy za pomocą pierścienia zlokalizowanego przy głowicy w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych powstających na skutek wprowadzania endoskopu |  |
|  | Długość sondy roboczej min. 1680 mm |  |
|  | Długość całkowita min. 2005 mm |  |
|  | Wbudowany układ RFID do identyfikacji endoskopu |  |
|  | Wbudowana koszulka zapobiegająca zaginaniu się połączenia przewodu sondy endoskopowej z częścią sterującą endoskopu |  |
|  | Możliwość kauteryzacji z użyciem prądu o wysokiej częstotliwości |  |
|  | Funkcja zatrzymania wstępnego |  |
|  | Elektroniczna funkcja zoom |  |
|  | W zestawie zawór woda-powietrze, ssący, biopsyjny |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających w celu uniemożliwienia uszkodzenia aparatu poprzez przypadkowe zalanie |  |
|  | Kompatybilny z posiadanym procesorem wideo CV-190 |  |
|  | Kompatybilny z oferowanym procesorem wideo |  |
|  | GWARANCJA |  |
| 114 | Gwarancja min. : 36 miesięczna zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 /rok - Naprawy uszkodzeń mechanicznych i eksploatacyjnych |  |
| 115 | Reakcja serwisu poprzez podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową, albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu ,polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia - w ciągu max. 2 dni roboczych. |  |
| 116 | Czas naprawy liczony od dnia podjęcia czynności serwisowych lub przyjęcia sprzętu w siedzibie Serwisu do dnia zakończenia naprawy lub odesłania naprawionego urządzenia do klienta – max. 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce, i do max. 15 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską lub sprowadzenia części z za granicy |  |
| 117 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej powyżej 7 dni roboczych |  |
| 118 | Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od daty podpisania umowy |  |
|  | DOSTAWA |  |
| 119 | Max. 8 tygodni od momentu podpisania umowy |  |

Zał. nr 9 do OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH)

Zadanie 11 - Pakiet 9 – Kolumna endoskopowa do EUS, EBUS z aparatem USG – 1 kpl.

Nazwa producenta : .......................................................

Nazwa i typ urządzenia : ................................................

Funkcjonalność proponowanych rozwiązań

Podstawowy zestaw urządzeń przeznaczone do wykonywania badań endoskopowych. Skład kolumny endoskopowej: procesor wideo z wbudowanym źródłem światła, komputerowego systemu wspomagania endoskopii, monitor endoskopowy, wózek endoskopowy, pompa płucząca, insuflator CO2, ssak endoskopowy, diatermia, centrala USG. Kolumna posiada funkcje: obrazowania tkanek w świetle białym, w świetle wąskopasmowym, funkcje wykrywania krwawień za pomocą czerwonego obrazowania dichromatycznego. Automatyczne wykrywanie polipów w kolonoskopii oparte na rozwiązaniu sztucznej inteligencji AI pracujące w trybie rzeczywistym bez opóźnień. Możliwość wyświetlania obrazu minimum w jakości HDTV na monitorze minimum 30”. Sterowanie głównymi funkcjami za pomocą wbudowanego dotykowego ekranu. Zintegrowane ledowe źródło światła bez konieczności wymiany lamp. Kolumna wyposażona w centrale USG z możliwością obsługi endoskopów ultrasonograficznych typu EBUS i EUS oraz standardowych głowic zewnętrznych. Obrazowanie w trybie B, Doppler, Kolor Doppler, kontrast harmoniczny, elastografia.

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany - podać |
| --- | --- | --- |
|  | Kolumna endoskopowa do EUS,EBUS z aparatem USG – 1 KPL. |  |
|  | PROCESOR OBRAZU WIDEO – 1 szt. |  |
|  | Procesor dedykowany do pracy z endoskopami elastycznymi takimi jak: gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy, bronchoskopy, endoskopy US |  |
|  | Wbudowane ledowe źródło światła w celu uzyskania różnych trybów obserwacji |  |
|  | Obrazowanie w świetle białym do standardowej diagnostyki |  |
|  | Obrazowanie wąskopasmowe w celu wykrywania i oceny potencjalnych zmian chorobowych |  |
|  | Obrazowanie ze wzmocnieniem tekstury i koloru w celu poprawy możliwości diagnostycznych |  |
|  | Czerwone obrazowanie dichromatyczne w celu uwidaczniania naczyń krwionośnych i lokalizacji miejsc krwawienia |  |
|  | Obrazowanie z funkcją rozjaśniania ciemnych obszarów z jednoczesnym zachowaniem poprawnego kontrastu. |  |
|  | Budowa gniazda umożliwiająca przyłączanie endoskopów jednym ruchem |  |
|  | Brak potrzeby regulacji balansu bieli dla wybranych endoskopów |  |
|  | Dotykowy panel sterujący |  |
|  | Regulacja jasności panelu sterującego |  |
|  | Przycisk podglądu wykonanych zdjęć w celu przywołania zapisanych obrazów |  |
|  | Główne wyjście wideo min.: 4K (12G-SDI) |  |
|  | Pomocnicze wyjścia wideo min.: 3G-SDI, Composite |  |
|  | Główne wejścia wideo w celu podłączenia aparatu USG lub RTG min. : SDI |  |
|  | Pomocnicze wejścia wideo min.: SDI, Y/C |  |
|  | Możliwość zapisu ustawień dla użytkowników |  |
|  | Możliwość regulacji koloru |  |
|  | Min. 2 stopniowa regulacja kontrastu |  |
|  | Automatyczna regulacja jasności obrazu z możliwością dodatkowej ręcznej regulacji. |  |
|  | Regulacja jasności min. 15 stopniowa |  |
|  | Trzy tryby przesłony : auto, średni, szczytowy |  |
|  | Elektroniczne powiększenie |  |
|  | Funkcja PIP, POP |  |
|  | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. |  |
|  | Funkcja zapisu czasu rozpoczęcia i zakończenia badania |  |
|  | Wyświetlanie danych pacjenta min. : numer ID, nazwisko, płeć, wiek, data urodzenia |  |
|  | Format zapisu obrazów min.: TIFF, JPEG |  |
|  | Pamięć wewnętrzna |  |
|  | Gniazdo pamięci przenośnej na froncie urządzenia |  |
|  | Wbudowana pompa insuflacyjna |  |
|  | Komunikacja z insuflatorem CO2 z możliwością wyboru podawania gazu lub powietrza |  |
|  | Min. 4 tryby insuflacji: wyłączona, niska, średnia, wysoka |  |
|  | Zdalne sterowanie pompą wody |  |
|  | Kompaktowa obudowa o wymiarach nie przekraczających: 400 x 250 x 600 mm (szer/ wys/ głęb.) |  |
|  | Waga poniżej 20 kg |  |
|  | W zestawie : butelka do insuflacji 1 szt., dedykowana pamięć przenośna 1 szt., nasadka balansu bieli 1 szt., kabel wideo 12G-SDI 1 szt., adapter do podłączenia aparatu EUS – 1 szt. |  |
|  | Kompatybilny z oferowanym endoskopem EUS |  |
|  | Kompatybilny z posiadanymi endoskopami firmy Olympus serii 190 |  |
|  | MODUŁ AI – 1 SZT. |  |
|  | Moduł komputerowego wspomagania diagnostyki endoskopowej |  |
|  | Wgrana aplikacja do wspomaganego wykrywania potencjalnych polipowatości w kolonoskopii |  |
|  | Aplikacja oparta na rozwiązaniu sztucznej inteligencji AI |  |
|  | Wyświetlanie obrazu bez opóźnień utrudniających pracę lekarza zabiegowego |  |
|  | Wskazywanie zmian poprzez otaczanie widocznym znacznikiem |  |
|  | Tryb zaznaczania na ekranie głównym lub małym obrazie pomocniczym |  |
|  | 2 tryby czułości wykrywania |  |
|  | Panel przedni z przyciskami sterującymi |  |
|  | Możliwość sterowania trybami pracy za pomocą przycisku endoskopu |  |
|  | Wejście/wyjście min.: 4K, 1080p |  |
|  | Kompatybilność ze standardowym trybem obserwacji w świetle białym procesora wideo |  |
|  | Kompatybilność z trybem obserwacji wzmocnienia tekstury i koloru procesora wideo |  |
|  | Możliwość wyboru małego lub dużego okna podglądu |  |
|  | I klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym |  |
|  | Wymiary maksymalne: 400 x 100 x 500mm |  |
|  | Waga maksymalna: 15 kg |  |
|  | W pełni kompatybilny z oferowanym procesorem wideo |  |
|  | W zestawie kabel 4K 12G-SDI do podłączenia z monitorem |  |
|  | MONITOR MEDYCZNY – 1 szt. |  |
|  | Przekątna ekranu 32” (+/- 1”) |  |
|  | Technologia panelu: LCD TFT z aktywną matrycą |  |
|  | Rozdzielczość min.: 3840 × 2160 |  |
|  | Kontrast min. 1000:1 |  |
|  | Kąt widzenia min. poziom / pion 178/178 |  |
|  | Jasność min.: 450cd |  |
|  | Wejścia sygnału 4K min.: 12G-SDI ×2, Display Port ×1, HDMI ×1 |  |
|  | Wyjścia sygnału 4K min.: 12G-SDI ×2 |  |
|  | Wejścia sygnału 2K min.: 3G-SDI ×1, DVI-D ×1 |  |
|  | Wyjścia sygnału 2K min.: 3G-SDI ×1 |  |
|  | Dodatkowe funkcje: wzmocnienie obrazu struktur i koloru, wyświetlenie wielu obrazów (PIP/POP) |  |
|  | Funkcja klonowanie zawartości monitora wraz z obrazem PIP/POP w rozdzielczości 4K/HD na drugi monitor. |  |
|  | Funkcja skalowania obrazu HD do rozdzielczości 4K |  |
|  | Wbudowany zasilacz monitora lub zewnętrzny |  |
|  | Waga poniżej 12 kg |  |
|  | WÓZEK ENDOSKOPOWY – 1 szt. |  |
|  | Podstawa jezdna z blokadą dwóch kół |  |
|  | Wieszak na dwa endoskopy |  |
|  | Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka |  |
|  | Dwuramienne, przegubowe ramię umożliwiające płynną manipulację ramieniem - góra, dół, lewo, prawo. |  |
|  | Udźwig wysięgnika monitora minimum 7- 12 kg |  |
|  | Możliwość wychylenia osi monitora od osi wózka w lewo lub prawo |  |
|  | Możliwość regulacji wstępnej siły naciągu wysięgnika |  |
|  | Transformator separujący w celu zabezpieczenia pacjenta przed porażeniem, min. 12 gniazd zasilania |  |
|  | Tryb czuwania o niskim poborze prądu |  |
|  | Zabezpieczenie przed prądem rozruchowym |  |
|  | Boczne uchwyty |  |
|  | Główny wyłącznik zasilania |  |
|  | Szuflada na klawiaturę |  |
|  | Uchwyt na dren do płukania |  |
|  | Uchwyt słoja ssaka |  |
|  | Uchwyt butli CO2 |  |
|  | Boczna półka do posadowienia insuflatora |  |
|  | Dedykowany pojemnik na akcesoria endoskopowe montowany do boku wózka |  |
|  | 4 półki do ustawienia urządzeń w tym dwie z możliwością regulacji wysokości |  |
|  | Wymiary nie przekraczające 1400 mm (wys.) x 700 mm (gł.) x 700 mm (szer.) |  |
|  | Waga max. 85 kg. |  |
|  | POMPA WODY – 1 szt. |  |
|  | Urządzenie klasy medycznej, sterowane przez mikroprocesor |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do pracy z endoskopami giętkimi posiadającymi kanał irygacyjny lub roboczy |  |
|  | Wskaźnik LED wskazujący aktualną moc pompy |  |
|  | Możliwość podłączenia do zasilacza separującego wózka endoskopowego |  |
|  | Możliwość sterowania za pomocą sterownika nożnego |  |
|  | Uruchamianie za pomocą przycisku na głowicy endoskopu |  |
|  | Funkcja "trybu gotowości" , w celu wymiany rurki do podawania wody bez potrzeby wyłączania urządzenia |  |
|  | Funkcja zabezpieczająca przed nadmiernym podawaniem płynu podczas zabiegu |  |
|  | Regulacja mocy przepływu |  |
|  | Pojemnik na wodę 2 l, autoklawowalny z oznaczeniami wskazującymi poziom wody |  |
|  | Koryto na zbiornik z wodą zintegrowane z pompą |  |
|  | Wymiary umożliwiające ustawienie na wózku endoskopowym |  |
|  | Waga poniżej 5 kg z pustym zbiornikiem |  |
|  | W zestawie dreny jednodniowe – 10 szt. |  |
|  | INSUFLATOR CO2 – 1 szt. |  |
|  | Kompatybilny z oferowanymi endoskopami |  |
|  | Urządzenie do regulacji przepływu CO2 |  |
|  | Przycisk uruchamiania i zatrzymania przepływu gazu |  |
|  | Wskaźnik przepływu gazu |  |
|  | Włączanie urządzenia jednym przyciskiem |  |
|  | Wskaźnik ciśnienia zasilającego |  |
|  | Timer do automatycznego wyłączania insuflacji |  |
|  | Możliwość ustawienia trzech prędkości przepływu, |  |
|  | Rurka do przesyłania gazu CO2 – 1 szt. |  |
|  | Butelka na wodę do CO2 – 1 szt. |  |
|  | Przewód wysokociśnieniowy do podłączenia butli CO2 – 1 szt. |  |
|  | Waga poniżej 5 kg |  |
|  | Wymiary 125(szer.) x 300(Głęb.) x 150 (Wys.) (+/-10%) |  |
|  | SSAK ENDOSKOPOWY – 1 szt. |  |
|  | Podciśnienie znamionowe min. 95 kPa |  |
|  | Regulacja mocy ssania |  |
|  | Przepływ powietrza do 60 l/min |  |
|  | Zaprogramowane trzy poziomy przepływu 60, 50 i 40 l/min, uruchamiane dedykowanymi przyciskami. |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem |  |
|  | Wbudowany miernik ciśnienia |  |
|  | Obsługa zbiorników wielorazowych |  |
|  | Obsługa zbiorników do wkładów jednorazowych |  |
|  | Przystosowany do pracy ciągłej |  |
|  | Wymiary pozwalające na ustawienie ssaka na wózku endoskopowym |  |
|  | Obudowa zewnętrzna przystosowana do dezynfekcji |  |
|  | Zgodność z dyrektywą 93/42/EWG |  |
|  | Waga poniżej 10 kg. |  |
|  | W zestawie słój 2,5 l do wkładów jednorazowych – 1 szt. |  |
|  | W zestawie jednorazowe wkłady – 40 szt. |  |
|  | W zestawie filtry antybakteryjne – 10 szt. |  |
|  | W zestawie jednorazowe dreny ssące pacjenta – 15 szt. |  |
|  | DIATERMIA – 1 SZT. |  |
|  | Diatermia dedykowana do zabiegów endoskopowych |  |
|  | Dotykowy ekran |  |
|  | Komunikaty w języku polskim |  |
|  | Możliwość zapisywania ustawień procedur dla wielu użytkowników |  |
|  | Możliwość zapisywania zgrupowanych ustawień stanowiących kolejne kroki danej procedury. |  |
|  | Przewodowy włącznik nożny z odrębnym przyciskiem do cięcia i do koagulacji |  |
|  | Wyjście monopolarne: 3-pinowe; 1-pinowe ( r. 8mm; Bovie); 1-pinowe ( r. 4 mm) |  |
|  | Wyjście bipolarne |  |
|  | Wyświetlanie dwóch wersji ekranów: dla użytkownika podstawowego i zaawansowanego |  |
|  | Dostępne tryby monopolarne min.: 3 tryby cięcia, 2 tryby koagulacji |  |
|  | Dostępne tryby bipolarne min.: 1 tryb cięcia, 1 tryb koagulacji |  |
|  | Wyświetlanie krótkich opisów dostępnych trybów pracy |  |
|  | Wyświetlanie paska stanu przedstawiającego rezystancję koagulowanej tkanki, podczas aktywowanego trybu koagulacji |  |
|  | Opcja wprowadzenia i zapamiętania spersonalizowanych ustawień |  |
|  | Funkcja pomiaru natężenia iskry podczas cięcia |  |
|  | Funkcja natychmiastowego zapłonu iskry, umożliwiająca cięcie bez opóźnień |  |
|  | Funkcja analizy oporności na styku płytki pacjenta |  |
|  | Pomiar i kontrola prądu upływowego |  |
|  | Min. 5 wstępnie zdefiniowanych ustawień dla każdego trybu na poziomie użytkownika podstawowego |  |
|  | Kolor tła wyświetlacza zmieniający się w zależności od aktywowanego trybu – niebieskie dla koagulacji, żółty dla cięcia. |  |
|  | Kabel narzędziowy - 1 szt. |  |
|  | Kabel płytki neutralnej – 1 szt. |  |
|  | Elektroda neutralna, jednorazowa – 100 szt. |  |
|  | APARAT USG – 1 szt. |  |
|  | Kompatybilny z oferowanym wideogastroskopem EUS |  |
|  | Aparat do szerokopasmowego harmonicznego obrazowania |  |
|  | Przetwornik cyfrowy min. 12-bitowy |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. |  |
|  | Min. 4.500.000 niezależnych aktywnych kanałów cyfrowych |  |
|  | Min. 3 aktywne gniazda głowic obrazowych |  |
|  | Min. 1 gniazdo parkingowe |  |
|  | Dynamika systemu powyżej 300 dB |  |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości, przekątnej ekranu min. 21 cali z możliwością regulacji w 3 płaszczyznach |  |
|  | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo |  |
|  | Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę o przekątnej min. 10 cali |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. od 1 MHz do 20 MHz. |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) min. 75.000 obrazów |  |
|  | Funkcja uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 900 s |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania w zakresie min. 1-30 cm |  |
|  | Min. 300 ustawień wstępnych (tzw. presetów) programowanych przez użytkownika |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania min. 2 kół oraz blokadą kierunku jazdy |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna wysuwana spod pulpitu sterującego |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów min.: - B, B + B, 4 B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B min. 3.500 obrazów/s |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) min. 400 obrazów/s |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 10 pasm częstotliwości |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 4,0 m/s |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) min.: +/- 15 m/s |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 0,5 mm do 20 mm |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie min. +/- 30 stopni |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie min. +/- 80 stopni |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 80 stopni |  |
|  | Funkcja jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich w kombinacjach min: PW/PW, TDI/TDI, PW/TDI |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) |  |
|  | Min. 9 wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” |  |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B, spektrum dopplerowskiego i współczynnika prędkości ultradźwięków |  |
|  | Min. 15 zmian map koloru w Color Dopplerze |  |
|  | Regulacja wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  |
|  | Prezentacja elastyczności tkanki w skali kodowanej kolorem. Praca w trybie B /B+ET (elastografia tkankowa) |  |
|  | Elastografia fali poprzecznej tzw. Shear Wave |  |
|  | Kontrastowe obrazowanie harmoniczne |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. x40 |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu min. x20 |  |
|  | Min. 10 pomiarów możliwych na jednym obrazie |  |
|  | Raporty z badań z funkcją zapamiętywania raportów w systemie |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min. 1 TB do archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) |  |
|  | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM |  |
|  | Zapis obrazów w formatach min.: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu. |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki |  |
|  | Videoprinter czarno-biały |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) |  |
|  | Głowice ultradźwiękowe kompatybilne z oferowanym aparatem: |  |
|  | Głowica liniowa – 1 szt. |  |
|  | - Zakres częstotliwości pracy min. 2,0 – 12,0 MHz |  |
|  | - Szerokość skanu min. 38 mm |  |
|  | - Obrazowanie harmoniczne, trapezowe |  |
|  | Głowica convex lub mikroconvex– 1 szt. |  |
|  | - Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 5,0 MHz |  |
|  | - Liczba elementów min. 192 |  |
|  | - Kąt obrazowania min. 70° |  |
|  | - Obrazowanie harmoniczne min. 10 pasm częstotliwości |  |
|  | Przewód US do podłączenia endoskopu – 1 szt. |  |
|  | GWARANCJA |  |
|  | Gwarancja na sprzęt 36 miesięcy, zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 /rok |  |
|  | Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowani urządzeń nie zgodnie z instrukcja obsługi. |  |
|  | Reakcja serwisu poprzez podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową, albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu ,polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia - w ciągu max. 2 dni roboczych. |  |
|  | Czas naprawy liczony od dnia podjęcia czynności serwisowych lub przyjęcia sprzętu w siedzibie Serwisu do dnia zakończenia naprawy lub odesłania naprawionego urządzenia do klienta – max. 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce, i do max. 15 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską lub sprowadzenia części z za granicy |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej powyżej 7 dni roboczych |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od daty podpisania umowy |  |
|  | DOSTAWA |  |
|  | Max. 8 tygodni od momentu podpisania umowy |  |

Zał. nr 10 do OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH)

Zadanie 11 - Pakiet 10 – Kolumna bronchoskopowa – 1 kpl.

Nazwa producenta : .......................................................

Nazwa i typ urządzenia : ................................................

Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji: nie starszy niż 2025r.

Podstawowy zestaw urządzeń przeznaczone do wykonywania badań endoskopowych przewodu oddechowego. Kolumna składa się z: procesora wideo z wbudowanym źródłem światła, monitora, wózka endoskopowego, centrali USG. Kolumna posiada funkcje: obrazowania tkanek w świetle białym, w świetle wąskopasmowym, funkcje wykrywania krwawień za pomocą czerwonego obrazowania dichromatycznego. Możliwość wyświetlania obrazu minimum w jakości HDTV na monitorze min. 30”. Sterowanie głównymi funkcjami za pomocą wbudowanego dotykowego ekranu. Zintegrowane ledowe źródło światła bez konieczności wymiany lamp. Centrala USG obrazująca w trybie B, kolor doppler, power doppler.  Kompatybilność z bronchoskopami typu EBUS oraz posiadanymi bronchoskopami.

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany - podać |
| --- | --- | --- |
|  | KOLUMNA BRONCHOSKOPOWA – 1 kpl |  |
|  | PROCESOR OBRAZU WIDEO – 1 szt. |  |
|  | Centrala dedykowana do pracy z bronchoskopami elastycznymi |  |
|  | Obrazowanie w świetle białym do standardowej diagnostyki |  |
|  | Obrazowanie wąskopasmowe w celu wykrywania i oceny potencjalnych zmian chorobowych |  |
|  | Obrazowanie ze wzmocnieniem tekstury i koloru w celu poprawy możliwości diagnostycznych |  |
|  | Czerwone obrazowanie dichromatyczne w celu uwidaczniania naczyń krwionośnych i lokalizacji miejsc krwawienia |  |
|  | Obrazowanie z funkcją rozjaśniania ciemnych obszarów z jednoczesnym zachowaniem poprawnego kontrastu. |  |
|  | Budowa gniazda umożliwiająca przyłączanie endoskopów jednym ruchem |  |
|  | Dotykowy panel sterujący |  |
|  | Regulacja jasności panelu sterującego |  |
|  | Przycisk podglądu wykonanych zdjęć w celu przywołania zapisanych obrazów |  |
|  | Główne wyjście wideo min.: 4K (12G-SDI) |  |
|  | Pomocnicze wyjścia wideo min. : 3G-SDI, Composite |  |
|  | Główne wejścia wideo w celu podłączenia aparatu USG lub RTG min. : SDI |  |
|  | Pomocnicze wejścia wideo min.: SDI, Y/C |  |
|  | Możliwość zapisu ustawień użytkowników |  |
|  | Możliwość regulacji koloru |  |
|  | Min. 2 stopniowa regulacja kontrastu |  |
|  | Automatyczna regulacja jasności obrazu z możliwością dodatkowej ręcznej regulacji. |  |
|  | Regulacja jasności min. 15 stopniowa |  |
|  | Trzy tryby przesłony : auto, średni, szczytowy |  |
|  | Funkcja PIP, POP |  |
|  | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. |  |
|  | Funkcja zapisu czasu rozpoczęcia i zakończenia badania |  |
|  | Wyświetlanie danych pacjenta min.: numer ID, nazwisko, płeć, wiek, data urodzenia |  |
|  | Format zapisu obrazów min.: TIFF, JPEG |  |
|  | Pamięć wewnętrzna |  |
|  | Gniazdo pamięci przenośnej na froncie urządzenia |  |
|  | Zintegrowane, 5 ledowe źródło światła |  |
|  | Kompaktowa obudowa o wymiarach nie przekraczających: 400 x 250 x 600 mm (szer/ wys/ głęb.) |  |
|  | Waga max. 20 kg |  |
|  | W zestawie : dedykowana pamięć przenośna 1 szt., nasadka balansu bieli 1 szt., kabel wideo 12G-SDI 1 szt. |  |
|  | Kompatybilna z oferowaną centralą usg |  |
|  | Kompatybilny z posiadanymi endoskopami marki olympus serii 190 |  |
|  | MONITOR MEDYCZNY – 1 szt. |  |
|  | Przekątna ekranu 32” (+/1”) |  |
|  | Technologia panelu: LCD TFT z aktywną matrycą |  |
|  | Rozdzielczość min.: 3840 × 2160 |  |
|  | Kontrast min. 1000:1 |  |
|  | Wejścia sygnału 4K min.: 12G-SDI ×2, Display Port ×1, HDMI ×1 |  |
|  | Wyjścia sygnału 4K min.: 12G-SDI ×2 |  |
|  | Wejścia sygnału 2K min.: 3G-SDI ×1, DVI-D ×1 |  |
|  | Wyjścia sygnału 2K min.: 3G-SDI ×1 |  |
|  | Kąt widzenia min. poziom / pion 178/178 |  |
|  | Dodatkowe funkcje: wzmocnienie obrazu struktur i koloru, wyświetlenie wielu obrazów (PIP/POP) |  |
|  | Funkcja klonowanie zawartości monitora wraz z obrazem PIP/POP w rozdzielczości 4K/HD na drugi monitor. |  |
|  | Funkcja skalowania obrazu HD do rozdzielczości 4K |  |
|  | Wbudowany zasilacz monitora lub zewnętrzny |  |
|  | Waga: max. 12 kg |  |
|  | WÓZEK ENDOSKOPOWY – 1 szt. |  |
|  | Podstawa jezdna z blokadą dwóch kół |  |
|  | Wieszak na dwa endoskopy |  |
|  | Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka |  |
|  | Dwuramienne, przegubowe ramię umożliwiające płynną manipulację ramieniem - góra, dół, lewo, prawo. |  |
|  | Udźwig wysięgnika monitora minimum 7-12 kg |  |
|  | Możliwość wychylenia osi monitora od osi wózka w lewo lub prawo na odległość ponad 700 mm |  |
|  | Możliwość regulacji wstępnej siły naciągu wysięgnika |  |
|  | Transformator separujący w celu zabezpieczenia pacjenta przed porażeniem, min. 12 gniazd zasilania |  |
|  | Tryb czuwania o niskim poborze prądu |  |
|  | Zabezpieczenie przed prądem rozruchowym |  |
|  | Boczne uchwyty |  |
|  | Główny wyłącznik zasilania |  |
|  | Szuflada na klawiaturę |  |
|  | Uchwyt na dren do płukania |  |
|  | Uchwyt na słój ssaka |  |
|  | Pojemnik na akcesoria |  |
|  | 4 półki do ustawienia urządzeń w tym dwie z możliwością regulacji wysokości |  |
|  | Wymiary nie przekraczające: 1400 mm (wys.) x 700 mm (gł.) x 700 mm (szer.) |  |
|  | Waga max. 85 kg. |  |
|  | CENTRALA USG – 1 szt. |  |
|  | Kompatybilna z endoskopami EBUS |  |
|  | Format skanowania ultrasonograficznego: mechaniczne, elektroniczne |  |
|  | Parametry skanowania mechanicznego (do minisond US): |  |
|  | Tryb wyświetlania : Tryb B |  |
|  | Skanowanie radialne, spiralne |  |
|  | Kompatybilność z miniaturowymi sondami US |  |
|  | Częstotliwości: 12, 20 MHz |  |
|  | Zakres wyświetlania: 2, 3, 4, 6, 9, 12 cm |  |
|  | Obszar wyświetlania : pełne koło, część dolna, część górna, przewijanie |  |
|  | Pamięć ponad 1500 klatek |  |
|  | Obraz 3D |  |
|  | Obraz MPR |  |
|  | Pomiar: odległość, obszar, obwód |  |
|  | Parametry skanowania elektronicznego (do endoskopów US): |  |
|  | Tryby wyświetlania: Tryb B, tryb Przepływów, tryb PWD |  |
|  | Skanowanie promieniowe |  |
|  | Skanowanie z zakrzywiona macierzą liniową |  |
|  | Częstotliwości : 5, 6, 7.5, 10, 12 MHz |  |
|  | Zakres wyświetlania: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 cm |  |
|  | Obszar wyświetlania promieniowy : pełne koło, dolna część, górna część, przewijanie |  |
|  | Kierunek wyświetlania: normalny/inwersja |  |
|  | Pamięć min. 2000 klatek |  |
|  | Ostrość: automatyczna |  |
|  | Tryb przepływów : COLOR-FLOW, POWER-FLOW, H-FLOW |  |
|  | Tryb PW : B+PW, Kolor+PW, Power+PW, Przepływ H+PW |  |
|  | Tryb THE : THE-P, THE-R |  |
|  | Pomiar: odległość, powierzchnia, obwód, pomiar PW |  |
|  | Parametry ogólne: |  |
|  | Kompatybilność z posiadanymi endoskopami US firmy Olympus |  |
|  | Zapis sekwencji filmowych |  |
|  | Klawiatura z podświetlonymi klawiszami, touchpadem oraz dotykowym panelem LCD.. |  |
|  | Wybór sposobu wyświetlania: obraz endoskopowy / ultrasonograficzny |  |
|  | Możliwość wyświetlania obrazu pomocniczego |  |
|  | Wyjścia wideo : HD-SDI, Y/C, Composite, DVI |  |
|  | Wymiary urządzenia: 445(szer.) x 184 (wys.) x 530 (dł.) mm |  |
|  | Waga urządzenia z klawiaturą: 24,3 kg |  |
|  | Kompatybilność z endoskopami US |  |
|  | Kompatybilna z minisondami US |  |
|  | W komplecie przewód US do podłączenia endoskopów |  |
|  | GWARANCJA |  |
|  | Gwarancja na sprzęt 36 miesięcy, zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 /rok |  |
|  | Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowani urządzeń nie zgodnie z instrukcja obsługi. |  |
|  | Reakcja serwisu poprzez podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową, albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu ,polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia - w ciągu max. 2 dni roboczych. |  |
|  | Czas naprawy liczony od dnia podjęcia czynności serwisowych lub przyjęcia sprzętu w siedzibie Serwisu do dnia zakończenia naprawy lub odesłania naprawionego urządzenia do klienta – max. 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce, i do max. 15 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską lub sprowadzenia części z za granicy |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej powyżej 7 dni roboczych |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od daty podpisania umowy |  |
|  | DOSTAWA |  |
|  | Max. 8 tygodni od momentu podpisania umowy |  |