Załącznik nr 3

do SWZ i nr 1

do Umowy Nr . . . . . .

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego - łóżek szpitalnych elektrycznych

i łóżek do intensywnej terapii, o parametrach zgodnych z poniższą specyfikacją techniczną

(zał. nr 1, 2 i 3 do OPZ), jego montaż i uruchomienie oraz poinstruowanie personelu dot. obsługi tego sprzętu, w ramach Zadania nr 11 Przedsięwzięcia pn. „Modernizacja, przebudowa i adaptacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy efektywności, jakości i dostępności do szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego w MCLChPiG w Otwocku”.

Pakiet 1 - Łóżka szpitalne elektryczne do Oddz. XI Chirurgii Klatki Piersiowej (poz. 14 Wykazu wyposażenia) – szt. 21,

Pakiet 2 - Łóżka szpitalne elektryczne do Oddz. V Chorób płuc i gruźlicy i do Pododdziału diagnostyki bronchologicznej (poz. 53 i 58 Wykazu wyposażenia) – szt. 33,

Pakiet 3 - Łóżka do intensywnej terapii do Oddziału VII Anestezjologii i intensywnej terapii

i do Oddz.III Chorób płuc z pododdziałem onkologicznym. (poz. 23 i 92 Wykazu wyposażenia) – szt. 7.

Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące łóżek szpitalnych elektrycznych :

- łóżka powinny ułatwiać regulację pozycji pacjenta, co jest szczególnie istotne w przypadku osób

z ograniczoną mobilnością, urazami czy schorzeniami wymagającymi specjalistycznej opieki,

- dzięki funkcji regulacji wysokości oraz kąta nachylenia, personel powinien mieć możliwość  dostosowania łózka do indywidualnych potrzeb pacjenta,

- łóżko z elektroniczną regulacją wysokości, kąta nachylenia wezgłowia (min. 0° do max. 90°), kąta nachylenia nóg (min. 0° do max. 45°),

- łóżko wyposażone w barierki boczne, regulowane,

- łóżko łatwe do zabezpieczenia (z łatwym dostępem do hamulców w celu zapewnienia stabilności).

Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące łóżka do intensywnej terapii :

- czterosekcyjne łóżko (3 segmenty ruchome) do intensywnej opieki medycznej,

- łóżko wyposażone w elektryczną regulację : podparcia pleców, podparcia ud, sekcji łydki, wysokości łóżka, przechyłów Trendelenburga/ anty-Trendelenburga,

- konstrukcja dedykowanego materaca powinna umożliwiać przechylanie pacjenta na boki,

- 8 paneli sterujących (po 4 po każdej stronie łóżka), w tym 2 panele kontrolne pacjenta po wewnętrznej stronie barierek,

- główny panel kontrolny dla pielęgniarki, z możliwością blokady poszczególnych funkcji

łóżka po zewnętrznej stronie barierek zabezpieczających na wysokości sekcji uda,

- łóżko wyposażone w system ważenia pacjenta z funkcją wykrywania ruchów pacjenta.

Inne wymagania Zamawiającego :

- urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji,

nie rekondycjonowane,

- integracja urządzeń z infrastrukturą Szpitala,

- zapewnione poinstruowanie personelu w miejscu instalacji w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji urządzenia, potwierdzone certyfikatem w cenie oferty (jeśli dotyczy),

- okres gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata), licząc od daty odbioru końcowego przez

Zamawiającego,

- przeglądy okresowe w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty,

- zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat (chyba, że w specyfikacji szczegółowej zaznaczono inaczej),

- specjalistyczny montaż i kompletne podłączenie sprzętu medycznego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zakresie oferty,

- serwis bezpłatny na okres 3 lat (podać adres i dane kontaktowe), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych,

- sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych,

- Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej,

- kolorystyka urządzenia do uzgodnienia z Zamawiającym.

UWAGA! - W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ do oferty należy dołączyć katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta, opisy w języku polskim zawierające informacje niezbędne dla oceny oferowanego asortymentu potwierdzające w sposób jednoznaczny jego zgodność z wymaganiami SIWZ .

Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Podanie nieprawdziwych informacji przez Oferenta spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania rozwiązań istniejących na rynku. Niedopuszczalne są oferty,

w których Oferent proponuje spełnienie warunków SWZ „na zamówienie”.

Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia zawarta jest w załączniku nr 1, 2 i 3 do OPZ.

Zał. nr 1 do OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH)

Zadanie 11 - Pakiet 1 – Łóżko szpitalne elektryczne (do Oddz. XI Chirurgii Klatki Piersiowej) – szt. 21

Nazwa producenta : .......................................................

Nazwa i typ urządzenia : ....................................................…

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY | Parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na tzw. systemie dwóch podwójnych ramion wznoszących dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i w trakcie transportu. Konstrukcja umożliwia skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka. Dodatkowo ułatwia i skraca czas prac konserwacyjno- serwisowych. Łóżko w pełni zgodnie z normą IEC 60601-2-52. |  |
|  | Nieruchomy szczyt górny |  |
|  | Długość łóżka 235 cm z możliwością skracania do 224 cm i wydłużania do 247cm |  |
|  | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacji zaniku prądu oraz dedykowaną pojemnością min. 10% dla elektrycznej funkcji CPR |  |
|  | Prześwit między ramą łóżka, a podłożem przy dostępnie bocznym pomiędzy kołami (przy kołach 125 mm) 162 mm |  |
|  | Szerokość zewnętrzna 103 cm |  |
|  | Cztery barierki boczne poruszające się wraz z segmentami leża, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem |  |
|  | Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich opuszczanie przy użyciu jednej ręki |  |
|  | Po zwolnieniu blokady każda z barierek powinna za pomocą dedykowanej sprężyny gazowej samoczynnie i w bezpieczny sposób opuścić się do pozycji dolnej. |  |
|  | Możliwość przedłużenia leża o 23 cm |  |
|  | Łóżko wyposażone w panel, który uzupełnia leże po jego wydłużeniu |  |
|  | Leże łóżka – 4-sekcyjne |  |
|  | Obustronne podświetlenie nocne ułatwiające pacjentowi opuszczenie łóżka - zmniejszenie ryzyka urazu |  |
|  | Liczba ruchomych segmentów leża - 3 |  |
|  | Centralny hamulec w formie drążka umożliwiającego zablokowanie i odblokowanie kół z dowolnego miejsca od strony szczytu dolnego oraz dodatkowych dźwigni zlokalizowanych od strony szczytu górnego |  |
|  | Szczyty tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy z akcentem kolorystycznym do wyboru UWAGA: możliwość ustaleń kolorystycznych na etapie zamówienia – wybór kolorów dotyczy „standardowej” palety kolorystycznej |  |
|  | Sterowanie elektryczne wybranych funkcji za pomocą co najmniej 4 paneli wbudowanych w barierki boczne - po obu (lewej i prawej) stronach łóżka |  |
|  | Dwa panele kontrolne pacjenta znajdujące się po wewnętrznej stronie barierek zabezpieczających przy wezgłowiu z ograniczoną ilością funkcji, które mogą być blokowane selektywnie |  |
|  | Łóżko wyposażone w system elektronicznej kontroli kąta nachylenia oparcia 30°, którego działanie polega na chwilowym zatrzymaniu segmentu oparcia w trakcie unoszenia |  |
|  | Przyciski elementów sterujących - membranowe, łatwe do utrzymania w czystości, wodoodporne |  |
|  | Łóżko wyposażone w obustronne dźwignie nożne regulacji wysokości z systemem zabezpieczającym przed przypadkowym uruchomieniem funkcji |  |
|  | Łóżko wyposażone w wyświetlacz ciekłokrystaliczny do obsługi np. funkcji pomiaru masy ciała pacjenta, sygnalizacji alarmów, itp. |  |
|  | Pojedyńcze koła o średnicy 125 mm |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, z pozycją ekstra-niską mierzona od podłoża do górnej powierzchni leża przy kołach 125 mm w zakresie 34-78 cm |  |
|  | Leże wypełnione płaskimi płytami tworzywowymi, łatwymi do utrzymania w czystości i dezynfekcji |  |
|  | Płyta leża wyposażona w 2 uchwyty na pasy bezpieczeństwa oraz 1 miejsce zyznaczone do montowania pasów po każdej ze stron |  |
|  | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 0-62° (max 90°) |  |
|  | Regulacja elektryczna części nożnej (dot. uda wraz z podudziem) w zakresie 0-36° (max. 45°) |  |
|  | Regulacja elektryczna segmentu uda w zakresie 0-20° |  |
|  | Regulacja elektryczna funkcji bio-contour, tj. jednoczesne podnoszenie/opuszczanie segmentu oparcia pleców wraz segmentem podparcia ud zapewniające pionową pozycję pacjenta. Funkcja ogranicza zsuwanie się pacjenta w dół łóżka. |  |
|  | W/w pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. |  |
|  | Funkcja autoregresji |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 12° |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji anty- Trendelenburga 12° |  |
|  | Wszystkie funkcje regulacji elektrycznych zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki selektywnej blokadzie funkcji elektrycznych łóżka |  |
|  | Regulacja elektryczna do położenia krzesła kardiologicznego |  |
|  | W/w pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku |  |
|  | Mechaniczna funkcja CPR |  |
|  | Dwie manualne dźwignie umożliwiające ustawienie łóżka w pozycji reanimacyjnej CPR po obu stronach łóżka |  |
|  | Elektryczna funkcja CPR. Łóżko wykonuje sekwencję ruchów, tj. poziomuje wszystkie segmenty leża oraz w razie potrzeby obniża je. Funkcja działa niezależnie od blokad, dostępna jest z jednego przycisku. |  |
|  | System ważenia pacjenta: - system autokompensacji – pozwala na dodawania/odejmowanie akcesoriów na leże bez wpływu na odczyt wagi pacjenta; - możliwość wyświetlania wagi pacjenta w zaokrągleniu do najbliższych 100g lub 500g - przycisk zerowania |  |
|  | System wykrywania ruchów pacjenta – z regulacją czułości, możliwość wyłączenia systemu |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla wszystkich segmentów leża na poziomie 250 kg, pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu |  |
|  | Cztery odbojniki w narożnikach łóżka |  |
|  | Cztery gniazda na akcesoria w narożnikach łóżka od strony wezgłowia. Dwa gniazda umożliwiające montaż akcesoriów od strony nóg |  |
|  | System anty-zgnieceniowy – zapobiega zgnieceniu osoby/przedmiotu znajdujących się pomiędzy podstawą łóżka a platformą leża. Cztery czujniki na podczerwień emitują wiązkę światła, która jeżeli przerwana w trakcie obniżania leża łóżka, platforma przestanie się obniżać |  |
|  | Wbudowany napęd elektryczny ułatwiający transport wewnątrzszpitalny. Napęd aktywowany jest po dźwignią/dźwigniami blokady/odblokowania kół. System wyposażony w hamulec awaryjny zlokalizowany od strony głowy i nóg pacjenta. Dodatkowe oświetlenie po bokach łóżka sygnalizujące uruchomienie i stopień naładowania systemu sterującego. |  |
|  | Możliwość ustaleń kolorystycznych na etapie zamówienia |  |
|  | Pilot na przewodzie elastycznym dla pacjenta z podstawowymi funkcjami elektrycznymi łóżka |  |
|  | Dodatkowa szyny montowane obustronnie wykonane ze stali nierdzewnej do montażu akcesoriów w środkowej części łózka pod leżem typu DIN ( przekrój prostokątny) o dopuszczalnym obciążeniu 5 kg |  |
|  | Wysuwana półka na pościel |  |
|  | Statyw infuzyjny z regulacją wysokości |  |
|  | Materac zmiennociśnieniowy z pompą |  |
|  | Wentylowane komory powietrzne o niskim poziomie strat powietrza minimalizują wilgoć na skórze pacjenta, zwiększając poziom komfortu – zarządzanie mikroklimatem. |  |
|  | Podłączenie do pompy za pomocą szybkozłączki, po odłączeniu, przewód wyposażony w osłonkę na złącze chroniącą przed zabrudzeniem oraz zabezpieczająca materac przed utratą powietrza. |  |
|  | Możliwość zmiany trybu pracy pomiędzy trybem ciągłego niskiego ciśnienia, trybie statycznym, zmiennociśnieniowym oraz terapii obrotowej |  |
|  | Zmiana pozycji pacjenta o max. 30o realizowana za pomocą dwóch wzdłużnych komór powietrznych, które napełniając się powietrzem zmieniają pozycję pacjenta |  |
|  | Możliwość wyboru obrotu w lewo, obrotu w prawo lub obrotu w lewo-prawo. Kąt obrotu zależy od kierunku ułożenia pacjenta i jest pacjent utrzymywany w wybranej pozycji przez ustawiony czas oczekiwania. Górne komory powietrzne nie pracują naprzemiennie podczas procesu obracania i przechodzą w tryb naprzemienny, gdy osiągną pozycję żądanego kąta, a także gdy powrócą do pozycji leżącej na plecach. |  |
|  | Funkcja automatycznego obracania umożliwiająca ciągły obrót pacjenta o max. 30o |  |
|  | Możliwość ustawienia kąta obrotu 10o; 20o lub 30o |  |
|  | Materac wyposażony w podwyższone boczne krawędzie na wysokość min. 250 mm zapobiegające ześlizgiwaniu się pacjenta |  |
|  | Materac o wymiarach: min. 200x85x13 cm |  |
|  | Waga materaca max. 12 kg |  |
|  | Pokrowiec materaca zapinany na zamek błyskawiczny dwukierunkowy (pełny 360°) ze zgrzewanym szwem |  |
|  | Maksymalna obciążenie terapeutyczne min. 180 kg. |  |
|  | Pompa o wymiarach max. 35x17x26 cm |  |
|  | Pompa o wadze max. 5 kg. |  |
|  | Materiał obudowy pompy – ognioodporne tworzywo ABS |  |
|  | Pompa wyposażona w dwa kompresory, które pracują jednocześnie co wpływa na wydłużenie żywotności pompy oraz redukuje hałas podczas pracy |  |
|  | Wybór optymalnego czasu długości cyklu trybu |  |
|  | zmiennego niskiego ciśnienia. Możliwość zaprogramowania cyklu o długości 10, 15, 20 lub 25 minut |  |
|  | Możliwość zawieszenia pompy na szczycie łóżka - pompa posiada metalowy zaczep umiejscowiony w tylnej części jej obudowy, służący do zawieszania pompy na ramie łóżka. |  |
|  | Pompa posiada łatwy do wyjęcia, zewnętrzny filtr powietrza. |  |
|  | Stopień ochrony IP (stopień ochrony oprawy przed ciałami stałymi: pyłem, kurzem i częściami oraz stopień zabezpieczenia oprawy przed wnikaniem wody), minimum IP21. |  |
|  | Pompa o poziom hałasu max. 27 dBA (+/- 2 dBA) |  |
|  | Przewody w pokrowcu osłonowym |  |
|  | Pompa ze sterowaniem cyfrowym |  |
|  | Pompa o wydajności min. 10~13 l/min |  |
|  | Napełnienie początkowe materaca od zera do pełnego napełnienia realizowane w max. 30 min. |  |
| 80 | Zakres regulacji ciśnienia pompy min. 20~80 mmHg |  |
| 81 | Manualna regulacja wartości ciśnienia do wagi pacjenta, min. 10 poziomów regulacji. |  |
| 82 | Regulacja wagi pacjenta - w celu dostosowania wartości ciśnienia do wagi pacjenta, należy manualnie ustawić wagę pacjenta. |  |
| 83 | Pompa z możliwością ustawienia trybu pielęgnacyjnego, o czasie trwania trybu: max. 20 min. Po określonym limicie czasu, pompa automatycznie wraca do poprzednich ustawień. |  |
| 84 | (tryb ten uruchamia automatyczne maksymalne wypełnienie materaca. Służy do usztywnienia materaca na czas prowadzenia czynności pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych). |  |
| 85 | Pompa z możliwością pracy w Trybie oczekiwania – z maksymalnym napełnieniem materaca bez limitu czasowego. |  |
| 86 | (Tryb ten sygnalizowany jest przez jednostajne światło diody (dioda Trybu pielęgnacyjnego). Tryb ten należy wyłączyć manualnie - tryb działa przy napełnionym materacu) |  |
| 87 | Pompa pracująca w trybie zmiennociśnieniowym, w trybie stałego niskiego ciśnienia. |  |
| 88 | Dostępna praca w Tryb siedzenia, z ustawieniami manualnymi |  |
| 89 | (optymalne wypełnienie odpowiednich komór powietrzem w pozycji siedzącej pacjenta. Uniemożliwia nacisk częścią sacrum na podłoże oraz zsuwanie się pacjenta z materaca w pozycji siedzącej) |  |
| 90 | Pompa z alarmem niskiego ciśnienia (alarm wizualny) |  |
| 91 | Pompa z alarmem awarii zasilania (alarm dźwiękowy i wizualny) |  |
| 92 | Pompa wyposażona w alarm techniczny (alarm wizualny) - Alarm może pojawić się np. gdy ustawimy niewłaściwą wagę pacjenta względem faktycznej wagi. Jeśli jednak wprowadzone dane i ustawienia są poprawne, a alarm nie wyłącza się, może on wskazywać na problem z pompą. |  |
| 93 | Pompa posiada miernik zużycia |  |
| 94 | Pompa wyposażona w wyciszenie alarmu |  |
| 95 | Na panelu sterowania znajduje się przycisk Pauzy - umożliwiający opiekunom tymczasowe zatrzymanie pracy materaca w sytuacji awaryjnej. Opiekunowie mogą w tym czasie zmienić inne ustawienia, które automatycznie powrócą do poprzedniego trybu pracy po upływie max. 10 minut. |  |
| 96 | Na panelu sterowania znajduje się przycisk blokady panelu - Interfejs użytkownika jest automatycznie blokowany po max. 5 minutach od wykonania ostatniej operacji lub po naciśnięciu przycisku blokady panelu. Aby odblokować interfejs, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk blokady panelu przez min. 1 sekundę. |  |
| 97 | Interfejs pompy zapewnia natychmiastowy |  |
| 98 | dostęp do kontroli nad kątem obrotu i czasem trwania cyklu. |  |
| 99 | Materac posiadający w podstawie materaca paski mocujące materac do ramy łóżka, zapewniające nie przesuwanie się materaca. |  |
| 100 | Materac posiada funkcja odciążenia pięty, gdzie min. 5 ostatnich komór od strony stóp pacjenta, posiada złącza odciążające pięty. Opiekunowie mogą łatwo odłączyć złącze komory, dzięki czemu pięty można zawiesić w powietrzu, aby całkowicie wyeliminować nacisk wywierany na tę część ciała. |  |
| 101 | Długość przewodu zasilającego min. 480,00 cm |  |
| 102 | Materac może działać w ciągłym obrót oraz także w jednorazowy obrót do max. 30 stopni. Pompa może pracować naprzemiennie w pozycji skrętu bocznego w cyklach 10/20/30/60 min. |  |
| 103 | Rodzaj materiału pokrowca: Stretch o wysokim współczynniku (MVTR) - przenikania pary wodnej oraz rozciągliwy w 4 strony. |  |
| 104 | Rodzaj materiału komory: TPU (Polyether) o niskim współczynniku tarcia, obniża hałas podczas ruchu pacjenta i zwiększa komfort pacjenta. |  |
| 105 | Rodzaj materiału odłączanej podstawy (bazy) Nylon/PU (materac składa się z pokrowca, komór i bazy – łatwej do dezynfekcji). |  |
| 106 | Odłączana podstawa (baza) usprawniająca procesy demontażu, czyszczenia i dezynfekcji. |  |
| 107 | Ilość komór w materacy: min. 20 komór |  |
| 108 | Struktura komór: komory owalne oraz min. 8 komór o przekroju prostokątnym, zwiększającym powierzchnię terapeutyczną i podtrzymującą pacjenta. |  |
| 109 | Minimum 8 komór biorących udział w ruchu obrotowym. Komory muszą być umiejscowione w obszarze pleców i strefy siedziska pacjenta. |  |
| 110 | Materac posiada funkcję podgłówka (poduszki) – komory znajdujące się pod głową pacjenta pracujące w trybie statycznym. |  |
| 111 | Materac posiada odłączaną podstawę (bazę) wyposażoną w antypoślizgową warstwę od strony leża, zapobiegającą zsuwaniu się materaca z łóżka. |  |
| 112 | Materac wyposażony w zawór natychmiastowego opróżniania – CPR oznaczony wyraźnym napisem i wyróżniający się kolorem |  |
| 113 | Opróżnianie materaca przy użyciu zaworu CPR realizowane w mniej niż 21 sekund. |  |
| 114 | Materac z możliwością Funkcji transportowej, realizowanej przez min. 12 godzin. |  |
| 115 | Zarządzanie przewodem zasilającym |  |
| 116 | (materac posiada przelotki na przewód zasilający biegnące wzdłuż boku materaca) |  |
| 117 | Zasilane elektrycznie pokrycie materaca do zaawansowanego zarządzania mikroklimatem pacjenta, redukujące nadmierną potliwości oraz zmniejszające podatność tkanek na siły ścinające i tarcie. Pokrycie wspomagające zapobieganie oraz leczenie istniejących już odleżyn. Przepuszczalność pary wodnej na poziomie 171 (g/m2)/hr zapewniająca redukcję nadmiernej potliwości. Maksymalne obciążenie robocze 227 kg. System wyposażony w wentylator zasilany elektrycznie umieszczony po stronie stóp pacjenta. Pokrycie dostosowane do materacy o wymiarach: długość 203,2 cm - 213,4 cm, szerokość 88,9 - 91,4cm, wysokość 17,8-20,3cm. Pokrycie przenaczone dla wielu pacjentów. Zalecany czas użytkowania 1 rok lub 35 cykli prania, zależnie od tego co nastąpi pierwsze. |  |

Zał. nr 2 do OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH)

Zadanie 11 - Pakiet 2 – Łóżko szpitalne elektryczne (do Oddz. V Chorób płuc i gruźlicy

i do Pododdziału diagnostyki bronchologicznej) – szt. 33

Nazwa producenta : .......................................................

Nazwa i typ urządzenia : ....................................................…

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY | Parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, oparta na tzw. Systemie dwóch ramion wznoszących dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i trakcie transportu. Konstrukcja umożliwia skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka. Dodatkowo ułatwia i skraca czas prac konserwacyjno- serwisowych. |  |
|  | Łóżko w pełni zgodne z normą IEC 60601-2-52 |  |
|  | Nieruchomy szczyt górny |  |
|  | Długość łóżka 235 cm z możliwością skracania do 224 cm i wydłużania do 247cm |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów 250kg |  |
|  | Leże łóżka 4 segmentowe, wypełnione lekkimi panelami z tworzywa. Wyjmowane panele leża. Łatwe w utrzymaniu czystości i dezynfekcji |  |
|  | Liczba ruchomych segmentów łóżka - 3 |  |
|  | Możliwość 3 stopniowej regulacji długości leża. Możliwość przedłużenia leża o 23 cm |  |
|  | Centralny hamulec |  |
|  | Dźwignie zlokalizowane przy kołach od strony szczytu dolnego |  |
|  | Łóżko wyposażone w panel uzupełniający leże po jego wydłużeniu. Przy krótkiej pozycji leża panel umieszczony na leżu łóżka bez wpływu ułożenie materaca. |  |
|  | Pojedyncze koła o średnicy 125 mm |  |
|  | Koło sterujące umieszczone od strony głowy pacjenta |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, z pozycją ekstra-niską mierzona od podłoża do górnej powierzchni leża przy kołach 125 mm w zakresie 32-76 cm |  |
|  | Leże wypełnione zakrzywionymi płytami tworzywowymi wspomagającymi prawidłowe utrzymanie materaca niwelując ryzyko przypadkowego zakleszczenia |  |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka 103 cm |  |
|  | Szczyty tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy z akcentem kolorystycznym do wyboru |  |
|  | Główny panel kontrolny pielęgniarki na przewodzie (z możliwością blokady funkcji) znajdujący się przy nogach łóżka - wskaźnik informujący o podłączeniu łóżka do sieci, wskaźnik baterii, regulacja wysokości platformy leża, regulacja sekcji uda, regulacja sekcji oparcia pleców, funkcja krzesła, przechyły Trendelenburga/ anty-Trendelenburga, przycisk CPR, przycisk blokowania funkcji |  |
|  | Możliwa opcja sterowania podstawowymi funkcjami łóżka pilotem dla pacjenta, w tym regulacją wysokości |  |
|  | Możliwość uzyskania minimalnej wysokości krawędzi leża da opuszczającego łóżko pacjenta równą 32 cm |  |
|  | Regulacja elektryczna segmentu pleców 0-62⁰ |  |
|  | Regulacja elektryczna części nożnej (segmentu uda i podudzia) 0-36⁰ |  |
|  | Regulacja elektryczna segmentu uda 0-20⁰ |  |
|  | Funkcja autoregresji segmentów pleców i uda zapobiegająca powstawaniu odleżyn |  |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja Trendelenburga 12⁰ |  |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja anty-Trendelenburga 12⁰ |  |
|  | Funkcja autoregresji segmentów pleców i uda zapobiegająca powstawaniu odleżyn |  |
|  | Wszystkie funkcje sterowane elektrycznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki możliwości selektywnej / całkowitej blokadzie funkcji elektrycznych łóżka (z wyjątkiem funkcji ratunkowej CPR) |  |
|  | Łóżko wyposażone w system elektronicznej kontroli kąta nachylenia segmentu pleców 30⁰. Działanie systemu polega na chwilowym zatrzymaniu unoszenia segmentu pleców, po uzyskaniu 30⁰ nachylenia. |  |
|  | Regulacja elektryczna do położenia krzesła kardiologicznego uzyskiwana jednym przyciskiem |  |
|  | Elektryczna regulacja funkcji CPR przy pomocy jednego, oznaczonego przycisku na panelu sterującym. Po wciśnięciu przycisku łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów do osiągnięcia pozycji reanimacyjnej. |  |
|  | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i dla funkcji CPR w momencie braku zasilania sieciowego. |  |
|  | Funkcja mechaniczna CPR segmentu oparcia pleców. Łóżko wyposażone w obustronną dźwignię uruchamiającą mechanicznie funkcję CPR. Dźwignia łatwo dostępna także przy opuszczonych barierkach w kolorze wyraźnie odróżniającym się od innych funkcji łóżka |  |
|  | Segment oparcia wyposażony w sprężynę gazową która po uruchomieniu CPR dźwignią ręczną będzie stabilizować ruch oparcia w dół tak by nie doszło do gwałtownego uderzenia segmentu o ramę leża co wpływa na bezpieczeństwo pacjenta |  |
|  | Funkcja biokontur - równoczesna regulacja oparcia i uniesienia nóg celem uzyskania komfortowej pozycji pacjenta |  |
|  | W każdym rogu łóżka – koło odbojowe |  |
|  | Barierki boczne metalowe z 3 poprzeczkami poziomymi. |  |
|  | Barierki poruszające się wraz z segmentami leża w przypadku barierek dzielonych, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem |  |
|  | Rama łóżka wyposażona w wizualne wskaźniki kąta nachylanie segmentu oparcia |  |
|  | Cztery gniazda na akcesoria w narożnikach łóżka od strony wezgłowia oraz dwa gniazda od strony nóg. Możliwość zainstalowania różnych akcesoriów (np. rama ortopedyczna, wieszaki kroplówek, uchwyty pacjenta |  |
|  | Zasilanie 230V 50Hz |  |
|  | Zasilanie bateryjne po odłączeniu od głównego źródła zasilania zapewniające pełną funkcjonalność łóżka w czasie transportu pacjenta na łóżku (nie dotyczy oświetlenia pod łóżkiem jeśli występuje). Zasilanie wyposażone w dźwiękowy sygnał ostrzegawczy informujący o niskim poziomie naładowania baterii oraz informujący o korzystaniu z akumulatorowego zasilania |  |
|  | Statyw infuzyjny z regulacją wysokości |  |
|  | Materac piankowy, prewencyjny, przeciwodleżynowy, wykonany w technologii niepalnej zgodnie z normą EN 597 1 i 2, o grubości min 17 cm |  |
|  | Wymiary materaca: 880 x 1920 x 170 [mm] |  |
|  | Materac dostosowany dla pacjentów o wadze do 250 kg |  |
|  | Wkład – wysokiej jakości pianka przeciwodleżynowa o gęstości co najmniej 40 [kg/m3] |  |
|  | Pianka wykonana z materiałów antyalergicznych, nietoksycznych |  |
|  | Pokrowiec materaca wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) |  |
|  | Pokrowiec materaca z widocznymi instrukcjami dotyczącymi obracania materaca i prania pokrowca. |  |
|  | Pokrowiec dwukierunkowo rozciągliwy |  |
|  | Materac „oddychający”, tj. paroprzepuszczalny oraz przepuszczający powietrze |  |
|  | Materac w pokrowcu wodoszczelnym z krawędziami zgrzewanymi lub zszywanymi z wodoszczelnym zamkiem otwieranym z min. 3 boków materaca |  |
|  | Materiał pokryty powłoką o właściwościach przeciwbakteryjnych, bakteriostatycznych i grzybostatycznych |  |
|  | Materac posiadający nacięcia o różnej głębokości tworzą pięć stref ochronnych dla pacjenta — pod głową, ramionami, korpusem, łydkami i piętami, dla jeszcze lepszej redystrybucji sił nacisku |  |
|  | Materac bezpośrednio kładziony na ramę łóżka |  |
|  | Materac rotowany cztero-kierunkowo zwiększający „żywotność” materaca |  |
|  | System przeznaczony do wspomagania zapobiegania zakrzepicy żył głębokich |  |
|  | System wykorzystujący technologię przerywanego ucisku pneumatycznego składający się z pompy oraz mankietów |  |
|  | System kompatybilny z trzema rodzajami mankietów: |  |
|  | - mankiet na stopę |  |
|  | - mankiet na podudzie (jednorodne lub sekwencyjne) |  |
|  | - mankiet na podudzie i udo (jednorodne lub sekwencyjne) |  |
|  | Automatyczny dobór długości cyklu oraz pompowanego ciśnienia po podłączeniu odpowiedniego mankietu |  |
|  | Mankiety jednorodne na udo oraz udo i podudzie zapewniające obwodowy ucisk – 40mmHg w czasie 12 sek. |  |
|  | Mankiety sekwencyjne na udo oraz udo i podudzie zapewniające sekwencyjny, obwodowy ucisk – 45 mmHg w czasie 12 sek. |  |
|  | Mankiety na stopę zapewniające obwodowy ucisk – 130 mmHg w czasie 3 sek. |  |
|  | Czas opróżnienia mankietów na uda oraz udo i podudzie wynosi 48 sek. |  |
|  | Czas opróżnienia mankietów na stopę wynosi 27 sek. |  |
|  | Możliwość podłączenia jednocześnie dwóch różnych mankietów. Pompa automatycznie dobiera poziom ciśnienia i czas trwania cyklu bez konieczności dokonywania dodatkowych ustawień. |  |
|  | Przewody powietrzne na stałe połączone z pompą oznaczone różnymi kolorami |  |
|  | Przewody powietrzne o długości lub 4 m |  |
|  | Pompa wyposażona w czytelny ekran LCD |  |
|  | Na ekranie LCD wyświetlanie informacji o aktualnym ciśnieniu wewnątrz mankietu oraz rodzaju podłączonego mankietu. |  |
|  | Pompa wyposażona w licznik czasu trwania terapii |  |
|  | Pompa wyposażona w funkcję rejestrującą zgodności bieżącej prewencji przeciwzakrzepowej oraz niezgodności czasowe |  |
|  | Pompa wyposażona w alarm dźwiękowy (z możliwością regulacji głośności) na wypadek: |  |
|  | - usterki urządzenia |  |
|  | - zagięcia, zatkania i nieszczelności przewodów powietrznego |  |
|  | - wysokiej temperatury |  |
|  | Pompa wyposażona w baterię pozwalającą na ciągłą pracę: |  |
|  | - z mankietami na stopę do około 9h |  |
|  | - z mankietami na udo/łydkę około 18 godzin |  |
|  | - z mankietami na łydkę około 24 godzin |  |
|  | Pompa wyposażona w wskaźnik poziomu naładowania akumulatora |  |
|  | Pompa wyposażona w uchwyt umożliwiający zawieszenie jej na ramie łóżka |  |
|  | Wymiary pompy 230 x 226 x 196 mm |  |
|  | Waga pompy – 3,8 kg |  |
|  | Pompa wyposażona w zintegrowaną rączkę do przenoszenia |  |
|  | Pompa wyposażona w kontrolki LED |  |
|  | Pompa wyposażona w port USB |  |
|  | Stopień ochrony przed zalaniem – IPX3 |  |
|  | Mankiety na podudzie dostępne w trzech rozmiarach: standardowy, duży, bariatryczny |  |
|  | Mankiety na podudzie i udo dostępne w dwóch rozmiarach: standardowy i duży |  |
|  | Mankiety na stopę dostępne w dwóch rozmiarach EURO: do 40 oraz 41 i powyżej |  |
|  | Mankiety są przeznaczone do użycia przez jednego pacjenta |  |
|  | Mankiety wykonane z lekkiego, oddychającego materiału |  |
|  | Mankiety zapinane na rzep z możliwością repozycjonowania i dostosowania do rozmiaru kończyny |  |
|  | Komora mankietu w kształcie skrzydła, owijana wokół łydki |  |
|  | Instrukcje graficzne nadrukowane na mankiecie |  |
|  | Pojedyncza rurka wlotowa powietrza umieszczona na przedniej części (dotyczy mankietów na udo/ udo i łydkę) |  |
|  | Na wyposażeniu: Mankiet na łydkę, rozmiar standardowy 10kpl; Mankiet na łydkę i udo, rozmiar standardowy- 10kpl; Mankiet na stopę, rozmiar standardowy 10 kpl; |  |

Zał. nr 3 do OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH)

Zadanie 11 - Pakiet 3 – Łóżko do intensywnej terapii (do Oddziału VII Anestezjologii

i intensywnej terapii i do Oddz.III Chorób płuc z pododdziałem onkologicznym) – szt. 7

Nazwa producenta : .......................................................

Nazwa i typ urządzenia : ....................................................…

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na tzw. systemie dwóch podwójnych ramion wznoszących dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i w trakcie transportu. Konstrukcja umożliwia skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka. Dodatkowo ułatwia i skraca czas prac konserwacyjno- serwisowych. Łóżko w pełni zgodnie z normą IEC 60601-2-52. |  |
|  | Nieruchomy szczyt górny |  |
|  | Długość łóżka 235 cm z możliwością skracania do 224 cm i wydłużania do 247cm |  |
|  | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacji zaniku prądu oraz dedykowaną pojemnością min. 10% dla elektrycznej funkcji CPR |  |
|  | Prześwit między ramą łóżka, a podłożem przy dostępnie bocznym pomiędzy kołami (przy kołach 125 mm) 162 mm |  |
|  | Szerokość zewnętrzna 103 cm |  |
|  | Cztery barierki boczne poruszające się wraz z segmentami leża, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem |  |
|  | Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich opuszczanie przy użyciu jednej ręki |  |
|  | Po zwolnieniu blokady każda z barierek powinna za pomocą dedykowanej sprężyny gazowej samoczynnie i w bezpieczny sposób opuścić się do pozycji dolnej. |  |
|  | Możliwość przedłużenia leża o 23 cm |  |
|  | Łóżko wyposażone w panel, który uzupełnia leże po jego wydłużeniu |  |
|  | Leże łóżka – 4-sekcyjne |  |
|  | Obustronne podświetlenie nocne ułatwiające pacjentowi opuszczenie łóżka - zmniejszenie ryzyka urazu |  |
|  | Liczba ruchomych segmentów leża - 3 |  |
|  | Centralny hamulec w formie drążka umożliwiającego zablokowanie i odblokowanie kół z dowolnego miejsca od strony szczytu dolnego oraz dodatkowych dźwigni zlokalizowanych od strony szczytu górnego |  |
|  | Szczyty tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy z akcentem kolorystycznym do wyboru UWAGA: możliwość ustaleń kolorystycznych na etapie zamówienia – wybór kolorów dotyczy „standardowej” palety kolorystycznej |  |
|  | Sterowanie elektryczne wybranych funkcji za pomocą co najmniej 4 paneli wbudowanych w barierki boczne - po obu (lewej i prawej) stronach łóżka |  |
|  | Dwa panele kontrolne pacjenta znajdujące się po wewnętrznej stronie barierek zabezpieczających przy wezgłowiu z ograniczoną ilością funkcji, które mogą być blokowane selektywnie |  |
|  | Łóżko wyposażone w system elektronicznej kontroli kąta nachylenia oparcia 30°, którego działanie polega na chwilowym zatrzymaniu segmentu oparcia w trakcie unoszenia |  |
|  | Przyciski elementów sterujących - membranowe, łatwe do utrzymania w czystości, wodoodporne |  |
|  | Łóżko wyposażone w obustronne dźwignie nożne regulacji wysokości z systemem zabezpieczającym przed przypadkowym uruchomieniem funkcji |  |
|  | Łóżko wyposażone w wyświetlacz ciekłokrystaliczny do obsługi np. funkcji pomiaru masy ciała pacjenta, sygnalizacji alarmów, itp. |  |
|  | Pojedyńcze koła o średnicy 125 mm |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, z pozycją ekstra-niską mierzona od podłoża do górnej powierzchni leża przy kołach 125 mm w zakresie 34-78 cm |  |
|  | Leże wypełnione płaskimi płytami tworzywowymi, łatwymi do utrzymania w czystości i dezynfekcji |  |
|  | Płyta leża wyposażona w 2 uchwyty na pasy bezpieczeństwa oraz 1 miejsce zyznaczone do montowania pasów po każdej ze stron |  |
|  | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 0-62° |  |
|  | Regulacja elektryczna części nożnej (dot. uda wraz z podudziem) w zakresie 0-36° |  |
|  | Regulacja elektryczna segmentu uda w zakresie 0-20° |  |
|  | Regulacja elektryczna funkcji bio-contour, tj. jednoczesne podnoszenie/opuszczanie segmentu oparcia pleców wraz segmentem podparcia ud zapewniające pionową pozycję pacjenta. Funkcja ogranicza zsuwanie się pacjenta w dół łóżka. |  |
|  | W/w pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. |  |
|  | Funkcja autoregresji |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 12° |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji anty- Trendelenburga 12° |  |
|  | Wszystkie funkcje regulacji elektrycznych zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki selektywnej blokadzie funkcji elektrycznych łóżka |  |
|  | Regulacja elektryczna do położenia krzesła kardiologicznego |  |
|  | W/w pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku |  |
|  | Mechaniczna funkcja CPR |  |
|  | Dwie manualne dźwignie umożliwiające ustawienie łóżka w pozycji reanimacyjnej CPR po obu stronach łóżka |  |
|  | Elektryczna funkcja CPR. Łóżko wykonuje sekwencję ruchów, tj. poziomuje wszystkie segmenty leża oraz w razie potrzeby obniża je. Funkcja działa niezależnie od blokad, dostępna jest z jednego przycisku. |  |
|  | System ważenia pacjenta: - system autokompensacji – pozwala na dodawania/odejmowanie akcesoriów na leże bez wpływu na odczyt wagi pacjenta; - możliwość wyświetlania wagi pacjenta w zaokrągleniu do najbliższych 100g lub 500g - przycisk zerowania |  |
|  | System wykrywania ruchów pacjenta – z regulacją czułości, możliwość wyłączenia systemu |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla wszystkich segmentów leża na poziomie 250 kg, pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu |  |
|  | Cztery odbojniki w narożnikach łóżka |  |
|  | Cztery gniazda na akcesoria w narożnikach łóżka od strony wezgłowia. Dwa gniazda umożliwiające montaż akcesoriów od strony nóg |  |
|  | System anty-zgnieceniowy – zapobiega zgnieceniu osoby/przedmiotu znajdujących się pomiędzy podstawą łóżka a platformą leża. Cztery czujniki na podczerwień emitują wiązkę światła, która jeżeli przerwana w trakcie obniżania leża łóżka, platforma przestanie się obniżać |  |
|  | Wbudowany napęd elektryczny ułatwiający transport wewnątrzszpitalny. Napęd aktywowany jest po dźwignią/dźwigniami blokady/odblokowania kół. System wyposażony w hamulec awaryjny zlokalizowany od strony głowy i nóg pacjenta. Dodatkowe oświetlenie po bokach łóżka sygnalizujące uruchomienie i stopień naładowania systemu sterującego. |  |
|  | Możliwość ustaleń kolorystycznych na etapie zamówienia |  |
|  | Pilot na przewodzie elastycznym dla pacjenta z podstawowymi funkcjami elektrycznymi łóżka |  |
|  | Dodatkowa szyny montowane obustronnie wykonane ze stali nierdzewnej do montażu akcesoriów w środkowej części łózka pod leżem typu DIN ( przekrój prostokątny) o dopuszczalnym obciążeniu 5 kg |  |
|  | Wysuwana półka na pościel |  |
|  | Statyw infuzyjny z regulacją wysokości |  |
|  | Materac |  |
|  | Materac zmiennociśnieniowy z pompą |  |
|  | Wentylowane komory powietrzne o niskim poziomie strat powietrza minimalizują wilgoć na skórze pacjenta, zwiększając poziom komfortu – zarządzanie mikroklimatem. |  |
|  | Podłączenie do pompy za pomocą szybkozłączki, po odłączeniu, przewód wyposażony w osłonkę na złącze chroniącą przed zabrudzeniem oraz zabezpieczająca materac przed utratą powietrza. |  |
|  | Możliwość zmiany trybu pracy pomiędzy trybem ciągłego niskiego ciśnienia, trybie statycznym, zmiennociśnieniowym oraz terapii obrotowej |  |
|  | Zmiana pozycji pacjenta o max. 30o realizowana za pomocą dwóch wzdłużnych komór powietrznych, które napełniając się powietrzem zmieniają pozycję pacjenta |  |
|  | Możliwość wyboru obrotu w lewo, obrotu w prawo lub obrotu w lewo-prawo. Kąt obrotu zależy od kierunku ułożenia pacjenta i jest pacjent utrzymywany w wybranej pozycji przez ustawiony czas oczekiwania. Górne komory powietrzne nie pracują naprzemiennie podczas procesu obracania i przechodzą w tryb naprzemienny, gdy osiągną pozycję żądanego kąta, a także gdy powrócą do pozycji leżącej na plecach. |  |
|  | Funkcja automatycznego obracania umożliwiająca ciągły obrót pacjenta o max. 30o |  |
|  | Możliwość ustawienia kąta obrotu 10o; 20o lub 30o |  |
|  | Materac wyposażony w podwyższone boczne krawędzie na wysokość min. 250 mm zapobiegające ześlizgiwaniu się pacjenta |  |
|  | Materac o wymiarach: min. 200x85x13 cm |  |
|  | Waga materaca max. 12 kg |  |
|  | Pokrowiec materaca zapinany na zamek błyskawiczny dwukierunkowy (pełny 360°) ze zgrzewanym szwem |  |
|  | Maksymalna obciążenie terapeutyczne min. 180 kg. |  |
|  | Pompa o wymiarach max. 35x17x26 cm |  |
|  | Pompa o wadze max. 5 kg. |  |
|  | Materiał obudowy pompy – ognioodporne tworzywo ABS |  |
|  | Pompa wyposażona w dwa kompresory, które pracują jednocześnie co wpływa na wydłużenie żywotności pompy oraz redukuje hałas podczas pracy |  |
|  | Wybór optymalnego czasu długości cyklu trybu |  |
|  | zmiennego niskiego ciśnienia. Możliwość zaprogramowania cyklu o długości 10, 15, 20 lub 25 minut |  |
|  | Możliwość zawieszenia pompy na szczycie łóżka - pompa posiada metalowy zaczep umiejscowiony w tylnej części jej obudowy, służący do zawieszania pompy na ramie łóżka. |  |
|  | Tak, pompa posiada łatwy do wyjęcia, zewnętrzny filtr powietrza. |  |
|  | Stopień ochrony IP (stopień ochrony oprawy przed ciałami stałymi: pyłem, kurzem i częściami oraz stopień zabezpieczenia oprawy przed wnikaniem wody), minimum IP21. |  |
|  | Pompa o poziom hałasu max. 27 dBA (+/- 2 dBA) |  |
|  | Przewody w pokrowcu osłonowym |  |
|  | Pompa ze sterowaniem cyfrowym |  |
|  | Pompa o wydajności min. 10~13 l/min |  |
|  | Napełnienie początkowe materaca od zera do pełnego napełnienia realizowane w max. 30 min. |  |
|  | Zakres regulacji ciśnienia pompy min. 20~80 mmHg |  |
|  | Manualna regulacja wartości ciśnienia do wagi pacjenta, min. 10 poziomów regulacji. |  |
|  | Regulacja wagi pacjenta - w celu dostosowania wartości ciśnienia do wagi pacjenta, należy manualnie ustawić wagę pacjenta. |  |
|  | Pompa z możliwością ustawienia trybu pielęgnacyjnego, o czasie trwania trybu: max. 20 min. Po określonym limicie czasu, pompa automatycznie wraca do poprzednich ustawień. |  |
|  | (tryb ten uruchamia automatyczne maksymalne wypełnienie materaca. Służy do usztywnienia materaca na czas prowadzenia czynności pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych). |  |
|  | Pompa z możliwością pracy w Trybie oczekiwania – z maksymalnym napełnieniem materaca bez limitu czasowego. |  |
|  | (Tryb ten sygnalizowany jest przez jednostajne światło diody (dioda Trybu pielęgnacyjnego). Tryb ten należy wyłączyć manualnie - tryb działa przy napełnionym materacu) |  |
|  | Pompa pracująca w trybie zmiennociśnieniowym, w trybie stałego niskiego ciśnienia. |  |
|  | Dostępna praca w Tryb siedzenia, z ustawieniami manualnymi |  |
|  | (optymalne wypełnienie odpowiednich komór powietrzem w pozycji siedzącej pacjenta. Uniemożliwia nacisk częścią sacrum na podłoże oraz zsuwanie się pacjenta z materaca w pozycji siedzącej) |  |
|  | Pompa z alarmem niskiego ciśnienia (alarm wizualny) |  |
|  | Pompa z alarmem awarii zasilania (alarm dźwiękowy i wizualny) |  |
|  | Pompa wyposażona w alarm techniczny (alarm wizualny) - Alarm może pojawić się np. gdy ustawimy niewłaściwą wagę pacjenta względem faktycznej wagi. Jeśli jednak wprowadzone dane i ustawienia są poprawne, a alarm nie wyłącza się, może on wskazywać na problem z pompą. |  |
|  | Pompa posiada miernik zużycia |  |
|  | Pompa wyposażona w wyciszenie alarmu |  |
|  | Na panelu sterowania znajduje się przycisk Pauzy - umożliwiający opiekunom tymczasowe zatrzymanie pracy materaca w sytuacji awaryjnej. Opiekunowie mogą w tym czasie zmienić inne ustawienia, które automatycznie powrócą do poprzedniego trybu pracy po upływie max. 10 minut. |  |
|  | Na panelu sterowania znajduje się przycisk blokady panelu - Interfejs użytkownika jest automatycznie blokowany po max. 5 minutach od wykonania ostatniej operacji lub po naciśnięciu przycisku blokady panelu. Aby odblokować interfejs, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk blokady panelu przez min. 1 sekundę. |  |
|  | Interfejs pompy zapewnia natychmiastowy |  |
|  | dostęp do kontroli nad kątem obrotu i czasem trwania cyklu. |  |
|  | Materac posiadający w podstawie materaca paski mocujące materac do ramy łóżka, zapewniające nie przesuwanie się materaca. |  |
|  | Materac posiada funkcja odciążenia pięty, gdzie min. 5 ostatnich komór od strony stóp pacjenta, posiada złącza odciążające pięty. Opiekunowie mogą łatwo odłączyć złącze komory, dzięki czemu pięty można zawiesić w powietrzu, aby całkowicie wyeliminować nacisk wywierany na tę część ciała. |  |
|  | Długość przewodu zasilającego min. 480,00 cm |  |
|  | Materac może działać w ciągłym obrót oraz także w jednorazowy obrót do max. 30 stopni. Pompa może pracować naprzemiennie w pozycji skrętu bocznego w cyklach 10/20/30/60 min. |  |
|  | Rodzaj materiału pokrowca: Stretch o wysokim współczynniku (MVTR) - przenikania pary wodnej oraz rozciągliwy w 4 strony. |  |
|  | Rodzaj materiału komory: TPU (Polyether) o niskim współczynniku tarcia, obniża hałas podczas ruchu pacjenta i zwiększa komfort pacjenta. |  |
|  | Rodzaj materiału odłączanej podstawy (bazy) Nylon/PU (materac składa się z pokrowca, komór i bazy – łatwej do dezynfekcji). |  |
|  | Odłączana podstawa (baza) usprawniająca procesy demontażu, czyszczenia i dezynfekcji. |  |
|  | Ilość komór w materacy: min. 20 komór |  |
|  | Struktura komór: komory owalne oraz min. 8 komór o przekroju prostokątnym, zwiększającym powierzchnię terapeutyczną i podtrzymującą pacjenta. |  |
|  | Minimum 8 komór biorących udział w ruchu obrotowym. Komory muszą być umiejscowione w obszarze pleców i strefy siedziska pacjenta. |  |
|  | Materac posiada funkcję podgłówka (poduszki) – komory znajdujące się pod głową pacjenta pracujące w trybie statycznym. |  |
|  | Materac posiada odłączaną podstawę (bazę) wyposażoną w antypoślizgową warstwę od strony leża, zapobiegającą zsuwaniu się materaca z łóżka. |  |
|  | Materac wyposażony w zawór natychmiastowego |  |
|  | opróżniania – CPR oznaczony wyraźnym napisem i wyróżniający się kolorem |  |
|  | Opróżnianie materaca przy użyciu zaworu CPR realizowane w mniej niż 21 sekund. |  |
|  | Materac z możliwością Funkcji transportowej, realizowanej przez min. 12 godzin. |  |
|  | Zarządzanie przewodem zasilającym |  |
|  | (materac posiada przelotki na przewód zasilający biegnące wzdłuż boku materaca) |  |
|  | Zasilane elektrycznie pokrycie materaca do zaawansowanego zarządzania mikroklimatem pacjenta, redukujące nadmierną potliwości oraz zmniejszające podatność tkanek na siły ścinające i tarcie. Pokrycie wspomagające zapobieganie oraz leczenie istniejących już odleżyn. Przepuszczalność pary wodnej na poziomie 171 (g/m2)/hr zapewniająca redukcję nadmiernej potliwości. Maksymalne obciążenie robocze 227 kg. System wyposażony w wentylator zasilany elektrycznie umieszczony po stronie stóp pacjenta. Pokrycie dostosowane do materacy o wymiarach: długość 203,2 cm - 213,4 cm, szerokość 88,9 - 91,4cm, wysokość 17,8-20,3cm. Pokrycie przenaczone dla wielu pacjentów. Zalecany czas użytkowania 1 rok lub 35 cykli prania, zależnie od tego co nastąpi pierwsze. |  |