Załącznik nr 3

do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego – 1 kpl. systemu do nawigacji bronchoskopowej do guzów płuca (do Pracowni diagnostyki bronchologicznej), o parametrach zgodnych z poniższą specyfikacją techniczną (zał. nr 1 do OPZ), jego montaż i uruchomienie oraz poinstruowanie personelu dot. obsługi tego sprzętu, w ramach zadania nr 11 przedsięwzięcia pn. „Modernizacja, przebudowa i adaptacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy efektywności, jakości i dostępności do szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego w MCLChPiG w Otwocku”.

Ogólne wymagania Zamawiającego :

- system do wykonywania zabiegów elektromagnetycznych nawigacji bronchoskopowej, ułatwiający zaplanowanie zabiegu oraz jego wykonanie,

- system do bronchonawigacji służący do rekonstrukcji trójwymiarowej drzewa oskrzelowego

na podstawie importowanych zdjęć tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości, a następnie wyznaczający drogę dotarcia do zaznaczonego celu,

- system ma umożliwiać :

a) dotarcie do guzków obwodowych za pomocą bronchoskopów i cewników,

b) pobranie biopsji za pomocą narzędzi endoskopowych takich jak kleszcze, igły biopsyjne

i sondy do kriobiopsji,

- system kompatybilny z ramieniem C, umożliwiający dodatkowe potwierdzenie położenia celu diagnostycznego i korektę jego położenia,

- integracja systemu z oprogramowaniem/systemem szpitalnym HIS oraz infrastrukturą Szpitala,

- zapewnione poinstruowanie personelu w miejscu instalacji w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji urządzenia, potwierdzone certyfikatem w cenie oferty (jeśli dotyczy),

- okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące (2 lata), licząc od daty odbioru końcowego przez

Zamawiającego,

- przeglądy okresowe w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty,

- zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat (chyba, że w specyfikacji szczegółowej zaznaczono inaczej),

- specjalistyczny montaż i kompletne podłączenie sprzętu medycznego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zakresie oferty,

- serwis bezpłatny na okres 2 lat (podać adres i dane kontaktowe), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych,

- sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych,

- instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej.

UWAGA! - W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ do oferty należy dołączyć katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta, opisy w języku polskim zawierające informacje niezbędne dla oceny oferowanego asortymentu potwierdzające w sposób jednoznaczny jego zgodność z wymaganiami SIWZ .

Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Podanie nieprawdziwych informacji przez Oferenta spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania rozwiązań istniejących na rynku. Niedopuszczalne są oferty,

w których Oferent proponuje spełnienie warunków SWZ „na zamówienie”.

Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia zawarta jest w załączniku nr 1 do OPZ.

Zał. nr 1 do OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH)

Zadanie 11 – System do nawigacji bronchoskopowej do guzów płuca  - 1 kpl.

Nazwa producenta : .......................................................

Nazwa i typ urządzenia : ....................................................…

| Lp. | Opis parametrów | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Rok produkcji przedmiotu zamówienia - 2025 r. |  |
| - 2 | Urządzenia fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. |  |
|  | Zasilanie aparatu |  |
| - 3 | Zasilanie jednofazowe |  |
| - 4 | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego |  |
|  | System nawigacyjny bronchoskopowej |  |
| - 5 | System do wykonywania zabiegów nawigacji bronchoskopowej. |  |
| - 6 | System nie wymagający kalibracji przed zabiegiem |  |
| - 7 | System używany w dwóch fazach: faza planowania zabiegu i faza zabiegu. |  |
| - 8 | Fuzja obrazu fluoroskopowego z obrazem CT w czasie rzeczywistym, pozwalająca wyeliminować rozbieżności między planowaniem a rzeczywistością anatomiczną pacjenta. |  |
| - 9 | Interaktywny widok 3D ułatwiający planowanie drogi dojścia. |  |
| - 10 | Nawigacja prowadzona przez obraz (image-guided navigation) w czasie rzeczywistym. |  |
| - 11 | Rozszerzona fluoroskopia (Augmented Fluoroscopy). |  |
| - 12 | AI Tomografia: trójwymiarowa rekonstrukcja tomograficzna uzyskana na podstawie 2D fluoroskopowych. |  |
| - 13 | System umożliwiający importowanie zdjęć CT poprzez min. DICOM, pamięć podłączaną poprzez USB, lokalny dysk, dysk sieciowy, czytnik CD/DVD |  |
| - 14 | Import i analiza danych z tomografii komputerowej (CT). Badanie CT wykonane bez dodatkowych pozycjonerów. |  |
| - 15 | Wirtualna bronchoskopia 3D |  |
| - 16 | Pozycjonowanie narzędzi z użyciem interaktywnych widoków i AI Tomo |  |
| - 17 | System umożliwiający automatyczne tworzenie mapy dojścia do zmiany drogą wewnątrzoskrzelową |  |
| - 18 | System umożliwiający przeglądanie ścieżki dojścia do zmiany |  |
| - 19 | System umożliwiający edytowanie ścieżki dojścia do zmiany |  |
| - 20 | Prowadzenie cewników i narzędzi endoskopowych do miejsc docelowych w płucach. |  |
| - 21 | Możliwość ciągłego wyświetlania położenia lokalizowanego prowadnika, miejsc docelowych i ścieżek na obrazach fluoroskopowych anatomii pacjenta. |  |
| - 22 | System umożliwiający nawigację wewnątrzoskrzelową, która określa położenie bronchoskopu w drogach oddechowych poprzez dopasowanie wirtualnego widoku 3D drzewa oskrzelowego do rzeczywistego widoku z wideobronchoskopu |  |
| - 23 | System kompatybilny z ramieniem C 2D i 3D wyposażonym w wejście BNC i/lub DVI-D umożliwiający fuzję obrazów z CT i fluoroskopii na żywo |  |
| - 24 | System umożliwiający stosowanie wideobronchoskopów różnych firm do nawigacji wewnątrezoskrzelowej, włączając cienkie i ultacienkie |  |
| - 25 | System niewymagający stosowania dedykowanych narzędzi do nawigacji wewnątrzoskrzelowej oraz biopsji przezoskrzelowej |  |
| - 26 | Wysokość dodatkowych kosztów zabiegu tj. kosztów materiałów zużywalnych lub licencji do fuzji obrazu |  |
| - 27 | Możliwość wykonania przez operatora wirtualnej nawigacji po drzewie tchawiczo-oskrzelowym z oznaczaniem miejsca docelowego nawigacji. |  |
|  | Jednostka główna |  |
| - 28 | Jednostka główna systemu bronchonawigacji, zintegrowana na platformie jezdnej. |  |
| - 29 | System mobilny zamontowany na wózku wyposażonym w: - 4 blokowane koła; - klawiaturę komputerową i myszkę - szufladę i boczną szafkę na akcesoria - czytnik płyt DVD x 1 - wejście Ethernet x 1 - wejście USB min. 2 |  |
| - 30 | System wyposażony w przenośną stację roboczą w postaci tabletu umożliwiającą planowanie i obsługa sytemu w trakcie zabiegu. |  |
| - 31 | Stacja robocza, tablet połączony bezprzewodowo z jednostką główną systemu. |  |
|  | Płyta lokalizacyjna |  |
| - 32 | Płyta lokalizacyjna z możliwością ciągłego określenia pozycji i orientacji lokalizowanego prowadnika. Wymiary płyty min. 573 x 600 x 25 mm (szer. x dł. x wys.) |  |
|  | Monitor medyczny |  |
| - 33 | Monitor medyczny o przekątnej ekranu min. 21” |  |
|  | System rejestracji obrazów |  |
| - 34 | Komunikacja z systemem PACS |  |
|  | Wymagania dodatkowe |  |
| - 35 | Szkolenie obejmujące naukę systemu oraz wsparcie przy pierwszych zabiegach zapewniane przez wyszkolonego pracownika firmy |  |
| - 36 | Dostarczenie instrukcji obsługi i instrukcji technicznych w j. polskim, w wersji papierowej i elektronicznej |  |
|  | GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY |  |
| - 37 | Gwarancja – min. 24 miesięcy |  |
| - 38 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, dysponujący osobami zatrudnionymi na umowę o pracę, przeszkolonymi przez producenta poświadczone imiennymi certyfikatami producenta oraz posiadające uprawnienia SEP E |  |
| - 39 | Okres gwarantowania dostępności części zamiennych – min. 8-letni |  |
| - 40 | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt., z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jako reakcję rozumie się przyjazd serwisu lub interwencję za pomocą systemu zdalnej diagnostyki |  |
| - 41 | Możliwość zgłaszania awarii mailowo na infolinię serwisową, czynną 24 godziny na dobę, 365 dni w roku |  |
| - 42 | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |
| - 43 | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 10 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |
| - 44 | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. Przeglądy techniczne Urządzenia w okresie gwarancji w ilości zalecanej przez producenta, i co najmniej jeden w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |
| - 45 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu przekazany Zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu |  |
|  | Aparat przewoźny z ramieniem C |  |
| - 3 | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C |  |
| - 4 | Odległość SID stała bez możliwości zmiany |  |
| - 5 | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C |  |
| - 6 | Ruch wzdłużny zmotoryzowany |  |
| - 7 | Zakres ruchu pionowego ramienia C |  |
| - 8 | Ruch pionowy zmotoryzowany |  |
| - 9 | Zakres ruchu orbitalnego ramienia wokół osi poprzecznej |  |
| - 10 | Ruch orbitalny zmotoryzowany |  |
| - 11 | Zakres obrotu ramienia C wokół osi wzdłużnej |  |
| - 12 | Ruch wokół osi wzdłużnej zmotoryzowany |  |
| - 13 | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej |  |
| - 14 | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem obrazu a lampą RTG) |  |
| - 15 | Uchwyt przy obudowie detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C |  |
| - 16 | Hamulce wszystkich ruchów, hamulce elektromagnetyczne min. ruchu wzdłużnego, orbitalnego (CRAN/CAUD) i obrotu (RAO/LAO) |  |
| - 17 | Możliwość zapamiętania pozycji ramienia „C” do zabiegu min. 2 pozycje |  |
| - 18 | Panel dotykowy kolorowy znajdujący się na wózku ramienia C oraz na wózku monitorowym, do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii „live”. |  |
| - 19 | Dodatkowy panel z monitorem dotykowym do sterowania funkcjami aparatu (min. kolimacją, ustawieniami generatora, ustawieniami parametrów obrazu) z podglądem min. LIH oraz możliwość sterowania silnikowymi ruchami aparatu z pola sterylnego – mocowanie na bocznej szynie stołu |  |
| - 20 | Możliwość wykonywania złożonych ruchów motorowych ramienia C jednocześnie |  |
| - 21 | Hamulce mechaniczne i elektromagnetyczne, możliwość manipulacji ruchami kątowymi ramienia w stanie bezprądowym |  |
| - 22 | Hamulce elektromagnetyczne zwalniane automatycznie po wykryciu przeszkody |  |
| - 23 | Panel do sterowania ruchami ramienia C mocowany do szyny bocznej stołu z funkcjonalnością min. |  |
| - 24 | Joystick do sterowania obrotem LAO/RAO i Cranial/Caudal |  |
| - 25 | Joystick do sterowania ruchem wzdłużnym i pionowym |  |
| - 26 | Możliwością określania ruchów zgodnie z ułożeniem pacjenta |  |
| - 27 | Przycisk „0” do ustawienia ramienia C w pozycji zerowej AP |  |
| - 28 | Joystick zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem ramienia C |  |
| - 29 | Możliwość definiowania kierunku ruchów zgodnie z życzeniem operatora w zależności od strony ustawienia aparatu względem stołu |  |
|  | Lampa rentgenowska, kolimator |  |
| - 30 | Lampa z wirującą anodą 2 ogniskowa |  |
| - 31 | Wielkość ogniska małego |  |
| - 32 | Wielkość ogniska dużego |  |
| - 33 | Szybkość wirowania anody dla 50 Hz |  |
| - 34 | Kolimator szczelinowy z rotacją, blendy działające niezależnie od siebie z możliwością domykania w różnym stopniu każdej z nich z osobna |  |
| - 35 | Pojemność cieplna anody |  |
| - 36 | Pojemność cieplna kołpaka |  |
| - 37 | Szybkość chłodzenia anody |  |
| - 38 | Szybkość chłodzenia kołpaka |  |
| - 39 | System aktywnego chłodzenia (dodatkowy układ chłodzenia cieczą, oprócz chłodzenia olejem). Układ zamknięty wbudowany wewnątrz aparatu bez zewnętrznych radiatorów i wentylatorów |  |
|  | Generator |  |
| - 40 | Generator wysokiej częstotliwości, impulsowy, wbudowany w urządzenie (monoblok) zapewniający łatwy transport aparatu pomiędzy salami |  |
| - 41 | Maksymalna częstotliwość pracy inwertera w generatorze |  |
| - 42 | Fluoroskopia pulsacyjna – dostępne częstotliwości |  |
| - 43 | Moc generatora RTG (dla 100kV) zgodnie z obowiązującą normą IEC 60601-2-54 |  |
| - 44 | Zakres wysokiego napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii |  |
| - 45 | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej |  |
| - 46 | Maksymalny prąd dla trybu radiografii cyfrowej |  |
| - 47 | System aktywnego chłodzenia (dodatkowy układ chłodzenia cieczą, oprócz chłodzenia olejem.) Układ zamknięty wbudowany wewnątrz aparatu bez zewnętrznych radiatorów i wentylatorów. |  |
|  | Płaski detektor cyfrowy |  |
| - 48 | Wymiary detektora cyfrowego |  |
| - 49 | Rzeczywisty, aktywny wymiar detektora określony jako iloczyn wielkości piksela i rozdzielczości detektora |  |
| - 50 | Matryca detektora |  |
| - 51 | Aktywne pola obrazowania |  |
| - 52 | Wielkość piksela |  |
| - 53 | Skala szarości detektora |  |
| - 54 | Kratka przeciwrozproszeniowa |  |
| - 55 | Detektor w technologii CMOS ze scyntylatorem z jodku cezu CsI |  |
| - 56 | Detektor zabezpieczony systemem antykolizyjnym, bezdotykowym opartym na kontroli dystansu do obiektu (pacjent, metalowe instrumenty, stół), skutkujący zatrzymaniem ruchu przed dotknięciem obiektu |  |
|  | Cyfrowy system obróbki obrazu, pamięć |  |
| - 57 | Ilość obrazów w pamięci dla pełnej matrycy |  |
| - 58 | Funkcja „Last Image Hold” |  |
| - 59 | Jednoczesne wyświetlanie mozaiki obrazów |  |
| - 60 | Obraz lustrzany góra/dół i prawo/lewo dla obrazu zapisanego (w postprocessingu oraz dla LIH) |  |
| - 61 | Cyfrowy płynny obrót obrazu w pamięci aparatu bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu bez konieczności użycia promieniowania |  |
| - 62 | Funkcja generowania raportu dawki sumarycznej pacjenta z danej procedury lub dawki z podziałem na tryby pracy, powiększenia |  |
| - 63 | Funkcje pomiarowe (odległości i kąty) |  |
| - 64 | Funkcja Zoom |  |
| - 65 | Możliwość nanoszenia graficznych oznaczeń na obraz we wszystkich trybach promieniowania (np. odejścia naczyń), które są następnie wyświetlane na obrazie „live” w celu lepszej orientacji |  |
| - 66 | Wzmocnienie krawędzi i szumów w czasie rzeczywistym |  |
|  | Wózek z monitorami |  |
| - 67 | Ilość monitorów min. 1 |  |
| - 68 | Przekątna monitorów |  |
| - 69 | Rozdzielczość monitorów |  |
| - 70 | Luminancja monitorów |  |
| - 71 | Kontrast monitorów |  |
| - 72 | Kąt widzenia pionowy i poziomy |  |
| - 73 | Obrót monitorów wokół osi pionowej względem podstawy wózka o min. 280°. Możliwość regulacji wysokości monitorów. |  |
|  | System rejestracji obrazów |  |
| - 74 | DICOM 3.0 min. Funkcje Storage, Storage Commitment, Worklista, bezprzewodowy |  |
| - 75 | Archiwizacja poprzez port USB z automatycznym dogrywaniem przeglądarki DICOM umożliwiającym odtwarzanie zdjęć na dowolnym komputerze PC |  |
| - 76 | Nagrywanie obrazów w formacie min. TIFF, AVI oraz DICOM 3.0 poprzez port USB. |  |
| - 77 | Możliwość wprowadzania danych pacjentów poprzez panel dotykowy na wózku z monitorami, panel na ramieniu C oraz panel na szynie bocznej stołu |  |
| - 78 | Interfejs użytkownika w języku polskim |  |
|  | Wymagania dodatkowe |  |
| - 79 | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG wraz z funkcjonalnością generowania raportu dawki oraz wysyłanie raportu w formacie DICOM |  |
| - 80 | Na dzień składania oferty potwierdzona możliwość rozbudowy aparatu w późniejszym terminie o oprogramowanie do trójwymiarowej rekonstrukcji skanu CBCT wykonanego aparatem |  |
| - 81 | Na dzień składania oferty potwierdzona możliwość rozbudowy aparatu w późniejszym terminie o ruch orbitalny izocentryczny ramienia C z możliwością programowania i regulowania izocentrum |  |
| - 82 | Bezprzewodowy przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii, akwizycji, zapisu zdjęć oraz zmiany trybów pracy min. 3 przyciskowy, z możliwością programowania funkcji przycisków nożnych |  |
| - 83 | Wykonanie testów odbiorczych oraz testów specjalistycznych po instalacji urządzenia dla oferowanego zestawu rentgenowskiego i monitorów zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (oddzielne protokoły dla testów odbiorczych i specjalistycznych). |  |
|  | Wykonanie projektu osłon stałych dla oferowanego aparatu w pracowni wskazanej przez zamawiającego. |  |
| - 87 | Dostarczenie instrukcji obsługi i instrukcji technicznych w j. polskim, w wersji papierowej i elektronicznej |  |
| - 88 | Wyjście DVI do podłączenia zewnętrznego monitora |  |
|  | Zasilanie aparatu |  |
| - 89 | Zasilanie jednofazowe |  |
| - 90 | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego |  |
|  | GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY |  |
| - 91 | Gwarancja – min. 24 miesiące |  |
| - 92 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  |
| - 93 | Okres gwarantowania dostępności części zamiennych – min. 8-letni |  |
| - 94 | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt., z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jako reakcję rozumie się przyjazd serwisu lub interwencję za pomocą systemu zdalnej diagnostyki |  |
| - 95 | Możliwość zgłaszania awarii na infolinię serwisową , czynną 24 godziny na dobę, 365 dni w roku |  |
| - 96 | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |
| - 97 | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 10 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |
| - 98 | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem .Przeglądy techniczne Urządzenia w okresie gwarancji w ilości zalecanej przez producenta, i co najmniej jeden w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |
| - 99 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu przekazany Zamawiającemu od dnia instalacji sprzęt |  |
|  | Stół przezierny |  |
|  | Stół operacyjny uniwersalny przystosowany do zabiegów z zakresu bronchoskopii i torakochirurgii |  |
|  | Zasilanie jednofazowe |  |
| - 6 | Stół w wersji mobilnej z podstawą jezdną |  |
| - 7 | Stół zabiegowy 4 segmentowy z napędem elektro-hydraulicznym |  |
| - 8 | Blat stołu min 4 segmentowy złożony z następujących segmentów: - podgłówek - płyta plecowa - segment siedziska - segment nożny - podnóżek dwuczęściowy |  |
| - 9 | Długość blatu (w powyższej konfiguracji): 2130 mm |  |
| - 10 | Szerokość blatu: 500 mm (+/- 40mm) – bez uwzględnienia wymiaru szyn bocznych |  |
| - 11 | Pionowa kolumna stołu pokryta rozsuwanymi panelami ze stali nierdzewnej, bez elementów tworzywowych. |  |
| - 12 | Brak jakiejkolwiek gumowej osłony w postaci harmonijki zasłaniającej łączenie kolumny z blatem – jako element utrudniający czyszczenie stołu |  |
| - 13 | Podstawa stołu pokryta obudową ze stali nierdzewnej, bez elementów tworzywowych. |  |
| - 14 | Na obrysie podstawy brak jakichkolwiek wystających elementów, np. w postaci dźwigni, w celu ułatwienia dostępu operatora |  |
| - 15 | Konstrukcja podstawy jezdnej pozwalająca na wsunięcie stóp pod podstawę - dzięki czemu zespół chirurgiczny może znajdować się w wygodnej pozycji tj. maksymalnie blisko pacjenta. |  |
| - 16 | Max. wymiar podstawy: długość: nie więcej niż 1050 mm +/- 30 mm, szerokość: nie więcej niż 490 mm +/- 90 mm |  |
| - 17 | Centralna blokada podstawy stołu – funkcja sterowana elektrohydraulicznie za pomocą pilota sterującego oraz panelu sterującego na kolumnie |  |
| - 18 | Podstawa na czas zabiegu poprzez elektrohydrauliczne wysunięcie czterech stopek podniesiona i stabilnie zadokowana. |  |
| - 19 | Cztery koła umieszczone w podstawie, niezabudowane, łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji lub cztery koła umieszczone pod podstawą stołu operacyjnego |  |
| - 20 | Blat stołu przezierny RTG w projekcji AP – na całej długości blatu (dotyczy wszystkich segmentów) brak jakichkolwiek poprzecznych elementów stalowych |  |
| - 21 | Bardzo ergonomiczna budowa pionowej kolumny stołu, gwarantujące skuteczne wykorzystanie śródoperacyjnego aparatu RTG typu ramię C. |  |
| - 22 | Kolumna o wymiarach: szerokość – nie więcej niż 280 mm (+/- 10mm), długość – nie więcej niż 390 mm (+/- 10mm) |  |
| - 23 | Podgłówek oraz segment nożny łączone z blatem za pomocą szybkozłączki w postaci mocowania na zasadzie gniazda wpustowego tj. „okrągły poziomy bolec – okrągły poziomy otwór” lub ”prostokatny poziomy bolec” – ”prostokątny poziomy otwór” |  |
| - 24 | Jedno kliknięcie po osadzeniu w gnieździe stanowi bezpieczne połączenie elementów, bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach niż pozioma (dopuszcza się zabezpieczenie śrubowe podgłówka). |  |
| - 25 | Segment nożny, segment siedziska oraz płyta plecowa wyposażone w szyny boczne 25mm x10mm do montażu ewentualnych akcesoriów |  |
| - 26 | Podgłówek wyposażony od strony frontowej w szyny 25mm x10mm do montażu ewentualnych akcesoriów i zawieszenia pilota sterującego. |  |
| - 27 | Elektrohydrauliczna regulacja wysokości blatu w zakresie : min (640 mm – 1080 mm) (bez uwzglednienia wysokości mataracy) |  |
|  | Sterowanie powyższej funkcji za pomocą pilota sterującego oraz dodatkowo zdublowane na awaryjnym panelu sterującym |  |
| - 28 | Elektrohydrauliczna regulacja przesuwu wzdłużnego blatu w zakresie: 525 mm lub większym, gwarantująca skuteczne wykorzystanie śródoperacyjnego aparatu RTG typu ramię C |  |
| - 29 | Sterowanie powyższej funkcji za pomocą pilota sterującego oraz dodatkowo zdublowane na awaryjnym panelu sterującym |  |
| - 30 | Elektrohydrauliczna regulacja przechyłów wzdłużnych w zakresie: min (+30˚/-30˚) |  |
| - 31 | Sterowanie powyższej funkcji za pomocą pilota sterującego oraz dodatkowo zdublowane na awaryjnym panelu sterującym |  |
|  | Elektrohydrauliczna regulacja przechyłów bocznych blatu w zakresie: min +/- 20˚ |  |
| - 32 | Sterowanie powyższej funkcji za pomocą pilota sterującego oraz dodatkowo zdublowane na awaryjnym panelu sterującym |  |
|  | Elektrohydrauliczna regulacja kąta nachylenia płyty plecowej w zakresie: min (+90°/-40°) |  |
| - 34 | Sterowanie powyższej funkcji za pomocą pilota sterującego oraz dodatkowo zdublowane na awaryjnym panelu sterującym |  |
|  | Elektrohydrauliczna regulacja wypiętrzenia ławeczki nerkowej / piersiowej zakresie: 120 mm lub większym |  |
| - 35 | Sterowanie powyższej funkcji za pomocą pilota sterującego oraz dodatkowo zdublowane na awaryjnym panelu sterującym |  |
| - 36 | Elektrohydrauliczna lub mechaniczna (wspomagana sprężyną gazową) regulacja kąta nachylenia podnóżka w zakresie: min (0° /- 90°) |  |
|  | Mechaniczna regulacja kąta odwodzenia podnóżków na boki. |  |
| - 37 | Mechaniczna regulacja kąta nachylenia podgłówka w zakresie: min (+50° /- 80°) (+/- 10°) |  |
| - 38 | Sterowanie za pomocą pilota przewodowego oraz zdublowane na awaryjnym panelu wbudowanym w kolumnę. Sterowanie co najmniej takimi funkcjami jak: - regulacja wysokości blatu - regulacja przechyłu wzdłużnego - regulacja przechyłu bocznego - regulacja kąta nachylenia płyty plecowej - regulacja przesuwu wzdłużny - regulacja wysokosci wypiętrzenia ławeczki nerkowej / piersiowej - blokowanie podstawy do podłoża – chowanie/wysuwanie stopek |  |
| - 39 | Możliwość wywołania z poziomu pilota i panelu określonej pozycji: - pozycji poziomej - za pomocą jednego dedykowanego przycisku. - pozycji flex - za pomocą jednego dedykowanego przycisku. - pozycji reflex - za pomocą jednego dedykowanego przycisku. |  |
| - 40 | Pilot i panel wyposażone w przyciski membranowe z graficznym oznaczeniem danej pozycji / funkcji / regulacji |  |
| - 41 | Pilot i panel wyposażone w zabezpieczenie przed nieintencjonalnym uruchomieniem w postaci konieczności użycia dodatkowego przycisku aktywującego napęd elektrohydrauliczny |  |
| - 42 | Pilot i panel wyposażone w oddzielny, dedykowany przycisk typu WŁĄCZ / WYŁĄCZ |  |
| - 43 | Panel sterowania awaryjnego wbudowany w kolumnę stołu (nieodejmowalny) umiejscowiony w osi krótkiej blatu – od strony głowy, lub pilot awaryjny (przewodowy) umieszczony w deykowanym zamykanym schowku na kolumnie stołu w osi krótkiej – od strony głowy |  |
| - 44 | Zasilanie akumulatorowe stołu, wbudowane w podstawę stołu. Ładowarka wewnętrzna, Zasilanie jednofazowe: 230V/ 50 Hz |  |
| - 45 | Podczas korzystania z zasilania akumulatorowego, stół wyłącza się automatycznie, jeżeli przez co najmniej 2 godziny nie zostanie wykonana żadna operacja. |  |
|  | Diodowa, kolorowa, informacja o niskim poziomie naładowania baterii (min 3 stany) umiejscowiona na podstawie stołu i na pilocie sterującym |  |
|  | Na kolumnie stołu dedykowany awaryjny wyłącznik, wyłączający natychmiast zasilanie stołu w przypadku nieprzewidzianej sytuacji, awarii lub zagrożenia. Wyłącznik typu ”grzybek”, lub wyłącznik typu ”przełącznik” |  |
|  | Stół wyposażony w awaryjne, manualne odblokowanie stołu od podłoża (schowanie stopek), w postaci pokrętła umiejscowionego w podstawie stołu, lub w manualne odblokowywanie stołu od podłoża w postaci dźwigni umiejscowiony w podstawie stołu |  |
|  | Stół wyposażony w demontowane materace o grubości min 60 mm, wykazujące właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. |  |
|  | Materace z tzw. „pamięć kształtu” co bezpośrednio ma wpływ na utrzymanie odpowiedniej temperatury ciała pacjenta w trakcie zabiegu. |  |
|  | Stół stabilny i wytrzymały na obciążenia statyczne i dynamiczne. |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta umożliwiająca prowadzenie operacji w centralnym położeniu blatu względem kolumny oraz wszystkie zakresy ruchów: blatu, kolumny oraz pracę w każdej pozycji: min 250 kg |  |
|  | Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji przy pomocy ogólnodostępnych środków czyszczących |  |
|  | Stół wyposażony w - podpora anestezjologiczna pod rękę, wraz z zaciskiem – 2 szt. - podpora pod rękę na przegubie kulowym, do ułożenia na boku, wraz z zaciskiem – 1 szt. - podpora przy ułożeniu pacjenta na boku, wraz z zaciskiem – 3 szt. - płyta z włókna węglowego, przezierna RTG 3600 na długości min 950mm – 1 szt. - pas mocujący pacjenta |  |