	Lp
	Wymagania dla
automatycznego analizatora koagulologicznego 
	TAK/NIE

	1
	Rodzaj analizatora: w pełni automatyczny nowy analizator  typu random-access do badań koagulologicznych 
	

	2
	Możliwość swobodnego dostawiania próbek w trakcie pracy analizatora 3 podajniki po 10 próbek 
	

	3
	Obsługa poprzez kolorowy, dotykowy panel sterujący  lub zewnętrzną klawiaturę i myszkę
	

	4
	Ilość ścieżek pomiarowych: 3 – chronometryczna, chromogenna, turbidymetryczna
	

	5
	Zakres badań:  PT + Fibrynogen, APTT, Fibrynogen Clauss, TT, ATIII, D-Dimer, Białko C, czynniki od II do XII,   czynnik VIII metodą chromogenną plazminogen, alfa-2-antyplazmina, antykoagulant tocznia, białko S i inne
	

	6
	Mozliwość oznaczenia każdej próbki jako pilne - CITO
	

	7
	Podgląd przebiegu reakcji
	

	8
	Wydajność: 75 ozn./godz dla PT,     45 ozn./godz dla  APTT
	

	9
	Pomiar stężenia fibrynogenu podczas pomiaru PT
	

	10
	Pomiar stężenia fibrynogenu metodą Claussa
	

	11
	Podawanie automatycznie wartości INR wyliczane przez aparat z PT
	

	12
	Pobieranie materiału z próbki pierwotnej (próbówka wyjęta z wirówki bez przelewania i naczynek pośredniczących) bez potrzeby wstępnego przygotowania
	

	13
	Automatyczne pobieranie próbek, odczynników i rozcieńczalników potrzebnych do wykonania pomiarów
	

	14
	Podajniki na próbki przystosowane do różnego rodzaju próbówek w tym pediatrycznych
	

	15
	Oddzielne igły dozujące do osoczy i odczynników
	

	16
	Automatyczne układy kompensacji zmętnienia pierwotnego (możliwość pomiaru osoczy lipemicznych, zhemolizowanych, żółtaczkowych)
	

	17
	Automatyczna kompensacja zanieczyszczenia toru pomiarowego i kuwety
	

	18
	Dodatkowy tor pomiarowy ze światłem zielonym dla osoczy o podwyższonym poziomie bilirubiny.
	

	19
	Możliwość samodzielnego programowania pomiarów w tym wybór: oznaczenie pojedyncze lub dublet, lub dowolna ilość powtórzeń 
	

	20
	Możliwość automatycznego powtórzenia pomiaru  przy wyniku poza zakresem referencyjnym lub będącym  w zakresie wartości krytycznych 
	

	21
	Indeksowanie wyników poza zakresem referencyjnym lub w zakresie wartości krytycznych 
	

	22
	Automatyczne rozcieńczanie próbek po przekroczeniu zakresu pomiarowego 
	

	23
	Automatyczna kalibracja z pamięcią krzywych - stabilna dla danej serii odczynników 
	

	24
	Drukowanie graficzne krzywych kalibracyjnych 
	

	25
	Program „Kontrola Jakości” z pamięcią wyników i możliwością wydrukowania ( wykres  Levey-Jenningsa) 
	

	26
	Wbudowany czytnik kodów kreskowych dla próbek pacjentów 
	

	27
	 Możliwość podłączenia zewnętrznego czytnika kodów kreskowych 
	

	28
	 Podłączenie do sieci komputerowej LIS – komunikacja dwukierunkowa z zewnętrznym zlecaniem badań- system w Laboratorium Centrum Marcel , na koszt oferenta 
	

	29
	Drukowanie lub przesyłanie wyników pomiarów - zbiorczych i zarchiwizowanych z podaną datą i godziną wykonania, zlecającym, wykonującym, peselem, zakresem wartości referencyjnych
	

	30
	Oprogramowania w języku  polskim z możliwością podawania wyniku w dowolnej formie i dowolnych jednostkach,  a także           aplikacje odczynnikowe na aparat w języku  polskim
	

	31
	Warunki produkcji, przechowywania i transportu: nadzorowane przez posiadany system zarządzania jakością zgodny z normą  ISO 13485:2016
	


