ANALIZATOR IMMUNOENZYMATYCZNY - warunki szczegółowe do aparatu
Nazwa i typ aparatu......................................
Producent......................................................
   ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH *
L.p.	Opis parametrów	Treść oferty ; TAK / NIE
1	W pełni automatyczny analizator przeznaczony do badań metodą ELISA, wyposazony w komputer wewnętrzny z wbudowanym monitorem (ekran dotykowy)
2	Urządzenie do postawienia na stole roboczym (waga nie więcej niż 110 kg)
3	System otwarty, pozwalający na wykonywanie różnych dostępnych na rynku testów mikropłytkowych ELISA
4	Przepustowość urządzenia: 3 płytki ELISA jednocześnie
5	Jednorazowe końcówki do pipetownia próbek i oddzielne też jednorazowe do pipetowania odczynników
6	Wymagana możliwość umieszczenia tylu pełnych pojemników z końcówkami żeby można wykonać oznaczenia na trzech pełnych płytkach bez interwencji użytkownika
7	Zabezpieczenie w trakcie procesu pipetowania, wykrywanie skrzepów, i niskiej objętości płynów przy zastosowaniu trzech metod: pojemnościowej, barometrycznej oraz monitorowania ciśnienia wewnątrz kanału pipetora
8	Czas nakładania badań na całą płytkę nie dłuższy niż 16 minut a odczynników nie dłuszy niz 5 min
9	Możliwość wyposażenia systemu w co najmnie 8 filtrów. System posiada co najmniej 3 zainstalowane filtry : 450, 492, 620 nm. Możliwość doposażeniaw dodatkowe filtry
10	System wyposażony w minimum 3 inkubatory z kontrolowaną temperaturą (grzewcze), oraz pozycje do inkubacji w temperaturze pokojowej
11	System charakteryzujący się następującą precyzją: 20 ul <6%CV: 100 ul < 3%CV
12	System charakteryzujący się następującą dokładnością: 20 ul < 10%; 100 ul < 5%
13	Wymagane dodatkowe wyposażenie urządzenia w komputer zewnętrzny, drukarkę, UPS
14	Analizator wyposażony w system kontroli jakości z wykresami L-J
15	Przeglądy i naprawy w opłacie dzierżawnej aparatu
16	Przeszkolenie personelu do obsługi aparatu,
17	Terminy ważności odczynników minimum 11 miesięcy od daty dostarczenia (do metody ELISA)
18	Aparat posiada obowiązujące certyfikaty
19	Analizator pracuje z probówkami w systemie zamkniętym i otwartym (różne średnice probówek)
20	Analizator posiada wbudowany system kodów kreskowych
21	Analizator posiada możliwość dwustronnej komunikacji z systemem informatycznym laboratorium MARCEL
22	Połączenie aparatu z systemem MARCEL i w razie konieczności pomoc przy integracji systemu z istniejącym systemem szpitalnym OPTI MED
23	Analizator nie starszy niż z 2015 r , w pełni sprawny z wymienionym systemem oproramowania
	Opis parametrów do metod manualnych (uzupełniających diagnostykę )
1	Terminy ważności odczynników minimum 1 miesiąc od daty dostarczenia (do metody manualnej)
2	Nazwa podłoża nadrukowana na płytce
3	Do każdej sreii dołączone certyfikaty kontroli jakości

* Nie spełnienie którego kolwiek parametru powoduje bezwzględne odrzucenie oferty .

ANALIZATOR IMMUNOCHEMICZNY- warunki szczegółowe do aparatu
Nazwa i typ aparatu......................................
Producent......................................................
        ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH *
L.p.	Opis parametrów	Treść oferty ; TAK/ NIE
2	W pełni automatyczny analizator,z możliwością postawienia na stole roboczym, wyposażony w UPS i drukarkę
3	Pracuje na orginalnych odczynnikach bez konieczności dzielenia opakowań, odczynniki opatrzone kodem kreskowym z datą wazności na opakowaniu
4	Metoda badań elektroluminescencja lub chemiluminescencja
5	Analizator przystosowany do pracy całodobowej
6	Odczynniki gotowe do użycia
7	Możliwość uzupełniania i wymiany odczynników bez zatrzymywania pracy analizatora
8	Możliwość równoczesnego wykonywania badań, kalibracji i kontroli
9	Krzywa kalibracyjna wpisywana automatycznie do analizatora
10	Stabilność kalibracji testów 30 dni i więcej (ta sama seria odczynnika)
11	Tryb pracy analizatora pacjent po pacjencie
12	Jednorazowe końcówki do pobierania materiału klinicznego
13	Analizator posiada system kontroli poprawności dozowania odczynników i próbek badanych
14	Analizator pracuje z probówkami w systemie zamkniętym i otwartym (różne średnice probówek)
15	Analizator posiada system wykrywania skrzepów
16	Analizator posiada wbudowany system kodów kreskowych
17	Analizator posiada możliwość dwustronnej komunikacji z systemem informatycznym laboratorium MARCEL
18	Połączenie aparatu z systemem MARCEL i w razie konieczności pomoc przy integracji systemu z istniejącym systemem szpitalnym OPTI MED
19	Analizator na wbudowany system kontroli jakości
20	Analizator posiada system zarządzania odpadami i odczynnikami i materiałami zużywalmymi wraz z sygnalizacją
23	Przeszkolenie personelu do obsługi aparatu,
24	Terminy ważności odczynników minimum 3 miesiące od daty dostarczenia
26	Aparat posiada obowiązujące certyfikaty
27	Analizator w pełni sprawny , oprogramowaniew języku polskim.

* Nie spełnienie którego kolwiek parametru powoduje bezwzględne odrzucenie oferty .